广东省政府采购

公开招标文件

采购计划编号：440224-2022-01158

采购项目编号：GDYD221098

项目名称：仁化县扶溪镇卫生院迁建项目-医疗设备采购项目

采购人：仁化县扶溪镇卫生院

采购代理机构：广东远东招标代理有限公司韶关分公司

第一章投标邀请

广东远东招标代理有限公司韶关分公司受仁化县扶溪镇卫生院的委托，采用公开招标方式组织采购仁化县扶溪镇卫生院迁建项目-医疗设备采购项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：仁化县扶溪镇卫生院迁建项目-医疗设备采购项目

采购计划编号：440224-2022-01158

采购项目编号：GDYD221098

采购方式：公开招标

预算金额：4,999,305.00元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(影像、中医康复科):

采购包预算金额：2,017,450.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 影像、中医康复科 | 1.0000(批) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订之日起60个日历天内完成供货、安装调试并验收合格。

采购包2(设备、检验科):

采购包预算金额：2,981,855.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 其他医疗设备 | 设备、检验科 | 1.0000(批) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订之日起60个日历天内完成供货、安装调试并验收合格。

二.投标人的资格要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度财务状况报告或2022年任意1个月的财务报表或基本开户行出具的资信证明）。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（影像、中医康复科）：本合同包不属于专门面向中小企业采购的项目。

采购包2（设备、检验科）：本合同包不属于专门面向中小企业采购的项目。

3.本项目特定的资格要求：

采购包1（影像、中医康复科）：

1)投标人为生产商：所投产品为第一类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产备案凭证》复印件；所投产品为第二、三类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械生产许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）； 投标人为代理商或经销商：所投产品为第二类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营备案凭证》复印件；所投产品为第三类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）；

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容；

3)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）

采购包2（设备、检验科）：

1)投标人为生产商：所投产品为第一类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产备案凭证》复印件；所投产品为第二、三类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械生产许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）； 投标人为代理商或经销商：所投产品为第二类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营备案凭证》复印件；所投产品为第三类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）；

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容；

3)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）

三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；广东远东招标代理有限公司（http://www.gdydzb.com）

六.本项目联系方式：

1.采购人信息

名称：仁化县扶溪镇卫生院

地址：仁化县扶溪镇解放街39号

联系方式：0751-6288988

2.采购代理机构信息

名称：广东远东招标代理有限公司韶关分公司

地址：韶关市武江区西联镇小阳山沐芙路扬成名门综合楼三楼

联系方式：0751-8115118

3.项目联系方式

项目联系人：邹小姐

电话：0751-8115118

4.技术支持联系方式

云平台联系方式：400-183-2999

数字证书CA技术服务热线：400-887-6133

采购代理机构：广东远东招标代理有限公司韶关分公司

第二章 采购需求

一、项目概况：

一、采购项目简况和内容

1、项目名称：仁化县扶溪镇卫生院迁建项目-医疗设备采购项目。

2、采购内容：

| 序号 | 子包 | 采购名称 | 数量 | 采购预算（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 子包一 | 仁化县扶溪镇卫生院迁建项目-医疗设备采购项目（子包一：影像、中医康复科） | 1批 | 2,017,450.00 | / |
| 2 | 子包二 | 仁化县扶溪镇卫生院迁建项目-医疗设备采购项目（子包二：设备、检验科） | 1批 | 2,981,855.00 | / |

3、交付使用期：合同签订之日起60个日历天内完成供货、安装调试并验收合格。

4、交货地点：采购人指定地点。

5、投标人应对同一个项目的全部货物和服务投标，不允许对项目内部分内容进行投标。投标人可以选择其中一个子包投标，也可同时对多个或全部子包投标，但必须对同一子包的全部内容进行投标。

6、投标人在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚，采购人将有权单方面中止合同的执行,并追究因中标供应商所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任。

7、本项目适用的政府采购政策

7.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)

7.2《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）

7.3《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

7.4《广东省人民政府关于印发广东省贯彻落实国务院扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案的通知》（粤府〔2022〕51号）

7.5《关于进一步加强政府采购促进中小企业发展的通知》（粤财采购〔2022〕6号）

7.6《财政部＋司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

7.7《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

7.8《财政部＋发展改革委＋生态环境部＋市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

7.9《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

7.10《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

7.11《财政部＋农业农村部＋国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2022〕19号)

7.12关于印发《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》的通知（财库〔2022〕20号）

8、本次项目适用的行业方面的法律法规及标准（包含但不限于）

8.1 《医疗器械监督管理条例》（国务院令第650号）

8.2 《医疗器械生产监督管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第7号）

8.3 《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）

8.4 《医疗器械标准管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第33号）

8.5 《医疗器械召回管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第29号）

8.6 国家食品药品监督管理总局关于发布医疗器械生产企业供应商审核指南的通告（2015年第1号）

8.7 关于印发医疗器械不良事件监测和再评价管理办法（试行）的通知

8.8 国食药监械[2008]766号

8.9《医疗器械经营企业许可证管理办法》（国家食品药品监督管理局令第15号）

8.10《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》（国家食品药品监督管理局令第15号）

8.11国家部门和行业其它现行的有关技术规范、规程及要求

二、招标要求

1、投标人提供的货物必须是定型的成熟产品，已批量生产并经广泛使用验证，并根据使用地区的自然环境特点相应设有三防措施（防潮、防腐、防锈）。产品为全新的厂家产品，提供货物的相关合格证书, 整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，具出厂合格证，按产品要求配备所有附件和完整的使用说明书。

2、对于影响货物正常使用的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在招标文件中明确列出。

3、本项目包括设计、生产、送货及相关配套服务等。

4、投标人必须在招标文件中列表说明主要货物和材料的品牌、产地、参数。

5、本项目为交钥匙项目。本项目报价应包含但不限于以下全部费用，投标人不得再向采购人收取任何费用。主要包含（产品价款、备品备件价、易损件价、专用工具价、相关配件、附件、及零配件价）及其它的所有费用，包含物料购置费、制作费、检验费、保险费用、检测费、检定费、仓储费、运输费、装卸费、商检费用、银行费用、税费及一切技术和售后服务费（含相关技术指导与培训费）等所有不可预见的费用（以上费用如涉及到多次需求，所有 费用都包含在内），此项必须由投标人在报价一览表中注明，如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费。

6、本章提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标人提供的所有货物（包括设计、制造、验收）都应符合招标时已颁布的现行中国国家或其他公认的部颁、行业标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。若在设计和制造中应用的某项标准或规范在本章中没有规定或有超出，则投标人详细说明其所使用的标准和规范，并提供该标准或规范的完整原件给采购人，国内标准应提供中文文本，国外标准应提供中、英文对照的文本，并以中文解释为准。只有当使用的标准和规范是国际公认的、惯用的，且等于或优于本章的要求时，此标准或规范才可能被接受。

7、投标人必须确保货物的完整性且必须是全新未使用过的合格货物。

8、投标人在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚，采购人将有权单方面中止合同的执行,并追究因中标供应商所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任。

★9、所投设备有效证件要求如下：

| 序号 | 子包 | 设备名称 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 子包一：影像、中医康复科 | 生物显微镜 | 《中华人民共和国医疗器械注册证》 |
| 2 |  | 数字化医用X射线摄影系统(DR) | 《中华人民共和国医疗器械注册证》 |
| 3 |  | 便携式超声诊断系统 | 《中华人民共和国医疗器械注册证》 |
| 4 |  | 超声多普勒胎儿监护仪 | 《中华人民共和国医疗器械注册证》 |
| 5 |  | 除颤监护仪 | 《中华人民共和国医疗器械注册证》 |
| 6 |  | 经皮黄疸仪 | 《中华人民共和国医疗器械注册证》 |
| 7 |  | 医用犬伤外伤清洗机 | 《中华人民共和国医疗器械注册证》 |
| 8 |  | 血型分析仪（血液细胞分析仪） | 《中华人民共和国医疗器械注册证》 |
| 9 |  | 中频治疗仪体外冲击波(电磁款)中医定向透药系统疼痛偏瘫治疗仪 | 《中华人民共和国医疗器械注册证》 |
| 10 |  | 全身平躺熏蒸床 | 《中华人民共和国医疗器械注册证》 |
| 11 |  | 医用臭氧治疗仪 | 《中华人民共和国医疗器械注册证》 |
| 1 | 子包二：设备、检验科 | 彩色多普勒超声诊断系统 | 《中华人民共和国医疗器械注册证》 |
| 2 |  | 全自动血沉压积动态分析仪 | 《中华人民共和国医疗器械注册证》 |
| 3 |  | 尿沉渣分析仪（尿液分析仪） | 《中华人民共和国医疗器械注册证》 |
| 4 |  | 超声骨密度仪 | 《中华人民共和国医疗器械注册证》 |
| 5 |  | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 《中华人民共和国医疗器械注册证》 |
| 6 |  | 壁挂式全科诊断系统 | 《中华人民共和国医疗器械注册证》 |

采购包1（影像、中医康复科）：

1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同签订之日起60个日历天内完成供货、安装调试并验收合格。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |
| 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 付款方式 | 1期：支付比例70%，合同签订后十个工作日内采购人向中标供应商支付合同总金额的70%作为预付款。采购人每次付款，中标供应商需开具的正式发票，中标供应商凭以下资料与采购人结算：1、合同；2、中标供应商开具的正式发票；3、验收合格报告(加盖采购人或采购人指定设备接收单位公章)；4、中标通知书；5、财政部门审核时所需的其他材料。6、若因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 2期：支付比例30%，设备到货安装并经采购人验收合格后十个工作日内向中标供应商支付支付合同金额的30%货款。采购人每次付款，中标供应商需开具的正式发票，中标供应商凭以下资料与采购人结算：1、合同；2、中标供应商开具的正式发票；3、验收合格报告(加盖采购人或采购人指定设备接收单位公章)；4、中标通知书；5、财政部门审核时所需的其他材料。6、若因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 |
| 验收要求 | 1期：1、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 货物属于医疗器械的，应取得有关医疗器械主管机构的批准文件，证照。 2、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。 3、中标供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。产品说明书及标签要求必须符合《医疗器械说明书和标签管理规定》（国家食品药品监督管理总局令第6号）的标准。 4、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范及中标供应商的投标文件中承诺的内容进行验收，必要时邀请相关的第三方专业人员、机构或参与本次项目的其他供应商参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费先由中标供应商垫付。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标供应商承担。 5、中标供应商应按财政审批的要求，提供有关货物资料，并做好填报申请材料的工作，采购人予以配合；因中标供应商原因导致财政审批无法按时完成的，中标供应商自行承担有关的责任。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 交货要求:1、交付使用期：合同签订之日起60日历天内完成供货、安装调试并验收合格。 2、交货地点：采购人指定地点。 3、交货要求： 3.1、中标供应商应提供原装、全新的、符合质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。 3.2、中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给采购人；中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定供货，中标供应商必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标供应商承担相关的违约责任。 3.3、验收合格移交采购人使用前的一切风险均由中标供应商承担。 安装调试:1、安装调试在设备到货后5个工作日内开始进行。 2、所有设备均须由中标供应商送货上门并安排工程师上门安装调试，采购人不再支付任何费用。 3、自安装工作一开始，中标供应商应允许采购人的工作人员一起参与安装、调试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。 4、开箱检验 4.1、所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。 4.2、拆箱后，中标供应商应对其全部产品、零件、配件、采购人许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。 5、系统调试 5.1、系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一调试。 5.2、如系统调试中发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。 5.3、中标供应商应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档交付设备使用单位。 售后服务:1、中标供应商对所供产品提供质保期按招标文件和国家有关规定，终身维保。 2、质保期自设备安装调试完毕并由采购人验收完毕之日起计算，保修费用计入投标总价。服务期内提供免费上门服务（含部件、技术支持服务、人力、上门等），服务期自供需双方代表在最终验收单上签字之日算起。服务期内所有费用已计入总价。 3、保修期内，所有硬件设备的维修均为免费。维护期内，所有软件系统均需提供1年免费维护服务。且所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。服务期内，如所投软件已升级，中标供应商应负责将所投软件升级至最新版本。 4、中标供应商使用的设备供应商须开通7×24小时售后专线服务电话，保证开机率95%以上，以满足采购人要求，接到报修电话后，2小时内响应，售后服务工程师48小时内上门服务。规定时间内未处理完毕的，中标供应商提供不低于同等档次货物供采购人使用至故障货物能正常使用为止。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人方管理人员同意。如需增加非中标供应商的货物和配件，中标供应商应协助解决。 5、中标供应商须提供系统维护期间的软件版本升级和采购方提出的功能更新和完善提出完整的解决方案。 培训要求:1、中标供应商免费提供产品的安装、配置、操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，直到采购人工程师熟悉使用。 2、培训地点主要在设备安装现场或按双方协商安排，人数不限。 3、中标供应商必须派出具有相应专业资格和实际工作相应的工程师进行培训，中标供应商必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。 其他要求:1、投标人投标时所提供的货物如在实际供货时已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更优质的货物，则按违约处理。 2、投标人在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚，采购人将有权单方面中止合同的执行,并追究因中标供应商所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任。 3、因产品的质量问题发生争议，由广东省或韶关市质检部门进行质量鉴定。采购人与中标供应商认为有需要，可以共同提出或分别提出质量鉴定，广东省质检部门与韶关市质检部门的鉴定结论不一致的，以广东省质检部门的鉴定结论为准。产品符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由中标供应商承担。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 其他医疗设备 | 影像、中医康复科 | 批 | 1.0000 | 2,017,450.00 | 2,017,450.00 | 工业 | 详见附表一 |

注：若存在多项核心产品，当不同供应商提供的任意一项核心产品的品牌相同，则视同其是所响应核心产品品牌相同供应商。

附表一：影像、中医康复科

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）生物显微镜 1、目镜：大视场平场目镜WF10X/18mm。 ▲2、观察头：铰链式双目观察系统，30度倾斜，360度旋转，保持图象同步清晰。瞳距调节范围48-75mm，目镜前部可360度旋转，向上旋转180度（±5视度可调）。内置可防霉菌生长。 ▲3、转换器：四孔转换器。 4、物镜：消色差物镜4X、10X、40X（弹簧）、100X（弹簧、油）。 5、载物台：双层机械活动载物台，右手低位同轴操作X、Y方向，面积142×132mm/移动范围75×40mm,双标本夹,带阻尼缓冲保护设计,游标格值0.1mm。 6、聚光镜:NA1.25阿贝聚光镜带可变光栏及滤色片支架,齿轮齿条升降。 ▲7、调焦机构:同轴粗微调焦机构,带任意限位装置(防止切片碰坏镜头)和粗调力矩可调装置(防止载物台因自重下滑,并配有专用调节扳手),粗动行程每圈32.7mm,调焦范围20mm。 8、照明:大功率高亮度 LED冷光源照明,使用寿命10000小时以上,长时间使用仪器不发热发烫,照明均匀舒适,亮度连续可调。 9、配置 9.1、目镜：WF10X：一对； 9.2、观察头：铰链双目头：1个； 9.3、主机：1台； 9.4、物镜：4X、10X、40X、100X：1套； 9.5、香柏油：1瓶； 9.6、备用保险丝250V250mA：1个； 9.7、国内常规三插电源线：1根； 9.8、NOVEL防尘罩：1个； 9.9、合格证：1份； 9.10、说明书：1份。 （二）数字化医用X射线摄影系统(DR) 1、平板探测器 1.1、非晶硅≥17×17英寸非拼接整板数字平板探测器； 1.2、采集像素矩阵：≥3070×3070； 1.3、极限空间分辨率：≥3.7 LP/MM； 1.4、图像输出灰阶：≥14BIT； 1.5、像素尺寸：≤143μm； 1.6、数据传输方式：千兆以太网； ▲1.7、具备一次曝光双能减影技术, 能保证在更低剂量下能获得优质图像, 减少对医生和患者的辐射。 2、高压发生器 2.1、高压发生器：与整机品牌一致，非贴牌生产，（注：提供高压注册证）； 2.2、输出功率：≥50KW； 2.3、输出电压：≥150KV； 2.4、毫安量：＞640mA； 2.5曝光容积率：≤0.4MAS。 3、X光球管组件 3.1、焦点：≤0.6mm/1.2mm； 3.2、焦点功率：≥50KW； 3.3、阳极热容量：≥220KHU； 3.4、阳极转速：≥2500转/min； 3.5、球管最高输出管电压：≥150KV。 4、电动床 4.1、机械运动方式：电动控制； ▲4.2、电动床旋转0---90°； 4.3、床面左右电动操作,移动范围:≥240mm； 4.4、探测器纵向移动范围:≥1000mm； 4.5、焦点至探测器平面距离立位运动范围：≥1600mm； 4.6、焦点至探测器平面距离卧位运动范围:300-1200mm； ▲4.7、x射线管组件绕支臂旋转:-90°-0-90°。 5、滤线栅及限束器 5.1、滤线栅栅格比为10:1； 5.2、栅密度：≥40LP/CM； 5.3、限束器：光电定位，手动多叶式射野指示灯具有定时开关功能。 6、工作站电脑及显示器 6.1、CPU双核≥2.7G，≥2M缓存，内存≥2GB，通讯网卡≥1000M网卡； 6.2、CD/DVD刻录：DVD光驱，CD/DVD刻录，硬盘容量≥500GB； 6.3、显示器≥24英寸。 7、医生登记采集诊断工作站软件功能 7.1、中文界面，标准DICOM3.0图像，采用WINDOWS操作系统； 7.2、支持1-4张的报告加图及专家模板，可完成图文并茂的医学影像报告； 7.3、支持多种自动操作模式转换； 7.4、具有病人管理、图像采集、图像处理、图像观察等强大的图像采集处理能力； 7.5、工作站软件控制高压，通过工作站软件指令调节高压参数； 7.6、DICOM发送SCU，可支持发送图像到任何遵循DICOM3.0标准的PACS及工作站； 7.7、 DICOM接收SCP服务器，可支持接收来自任何工作站的标准DICOM3.0图像； ▲7.8、拥有软件著作权，保证厂家可以对用户升级（注：提供软件著作权登记证书复印件）； 7.9、为确保以后的软件技术升级，设备提供商对软件拥有核心技术，软件并通过IHE测试认证（注：提供第三方证明文件）； ▲7.10、超强数字化图像处理技术：图像处理采用GPU高速影像处理模组和EAE高效率自动增强软件。（注：提供相关证明文件）； ▲7.11、为保证机器的兼容性，数字化探测器、高压发生器、机架及整机为同一厂家生产，非贴牌。（注：提供相关证明文件）。 8、其他要求 8.1、配置激光胶片打印机一台； 8.2、包含机器安装后办理预评控评； 8.3、整机保修2年； 8.4、电脑工作站一套。 （三）便携式超声诊断系统 1、产品用途：适合腹部、妇科、产科、心脏、浅表组织与小器官、神经、外周血管、颅脑、泌尿系统、儿科、矫形外科、经直肠、超声引导下介入性治疗等全身超声应用。 2、系统主要规格: 2.1显示器≥15英寸；显示器角度可调范围≥30°； ▲2.2探头接口≥3个； 2.3二维灰阶成像部件； 2.4频谱多谱勒显示及分析系统； 2.5彩色多谱勒超声波诊断部件（包括彩色、能量）； ▲2.6彩色和二维Steer 角度独立偏转技术（注：提供图片证明）； 2.7组织谐波成像； ▲2.8凸阵扩展成像技术，要求支持所有探头(凸阵，线阵，相控阵等）； 2.9回声信号离线分析及处理（要求支持动态范围、频谱基线、图像效果等处理）； 2.10具有空间复合成像技术； 2.11斑点噪声抑制技术，要求多级可调； 2.12二维和彩色多谱勒双幅实时显示模式； 2.13二维\彩色多普勒\频谱多普勒三同步显示模式； 2.14多倍波束合成； 2.15B图像支持横向标尺，有利于穿刺操作； ▲2.16图像局部放大功能(能实现实时和冻结后放大，放大倍率≥8倍； 2.17可选配实现智能实时宽景成像； 2.18智能血流跟踪； ▲2.19图像自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式）； 2.20具有组织特征成像能够独立选择肌肉、常规、脂肪、液性成像模式； ▲2.21智能一键放大功能，超声扫查图像显示区域≥15寸； 2.22可选配内置电池（内置电池在充满电后，连续正常工作时间≥1.5小时）； 2.23支持语言，包括英语,中文（键盘输入、注释、操作面板等）； 2.24支持分期付款提醒功能。 3、测量和分析:(B型,M型,频谱多谱勒,彩色多谱勒) 3.1一般测量（距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量）； 3.2妇产科测量，妇科/产科专用测量及分析，含双胎测量、胎儿生理评分； 3.3心脏功能测量； 3.4外周血管血流测量分析报告功能； ▲3.5可选配血管内中膜自动测量，同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，测量结果参数至少包括最大值、最小值、平均值、SD及质量指标； 3.6全科测量软件包：腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科。 4、安全和认证：经SFDA认证。 5、技术参数及要求 5.1二维灰阶模式 5.1.1最大显示深度:≥35cm（注：提供图片证明）； 5.1.2 TGC: ≥8段； 5.1.3动态范围: ≥200（可视可调，提供图片证明）； 5.1.4增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100； ▲5.1.5预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件； 5.2彩色多普勒成像 5.2.1显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW； 5.2.2取样框偏转: ≥±6度 (线阵探头)； 5.2.3多普勒频率≥2段可视可独立调节； 5.2.4B/Color双幅实时显示； 5.3频谱多普勒模式 5.3.1显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/C/HPRF等； 5.3.2速度: ≥7.00m/s； 5.3.3取样容积: 0.5-20mm； 5.3.4偏转角度: ≥±6度 (线阵探头)； 5.3.5零位移动：≥8 级； 5.3.6快速角度校正； 5.3.7支持频谱自动测量。 ▲6、数字化超声图像硬盘存储≥300G。 7、内置一体化工作站系统支持病人基本信息与单个病人图像信息同步预览 8、3个USB接口，支持一键操作，图像直接储存硬盘或移动储存设备。 （四）超声多普勒胎儿监护仪 1、监护参数：胎心率（FHR）。 2、显示屏：≥2.4英寸显示屏。 3、显示方式：数值显示。 4、采用自相关计算技术，使胎心率值更准确、稳定。 5、综合灵敏度: ≥90db。 6、胎心率测量范围：50～210BPM。 7、测量误差：≤±2bpm。 8、工作模式：脉冲波多普勒。 9、超声强度：≤5mW/cm2。 10、工作频率：2.0MHz 。 11、喇叭功率：1W。 12、内置可充电电池,容量2200mAh。 13.、电池连续工作时间: 大于10小时。 14、自动关机：无信号、无按键操作时，5 分钟后自动关机。 15、工作指示：开机进入工作状态时为绿色。有胎心信号时,随着胎心率数值闪烁,当胎心率数值在110～160bpm之间时,该指示灯为绿色；反之为红色。 （五）除颤监护仪 1、用途说明： 用于施救任何发生心脏骤停的成人或儿童。 2、体积、重量大小适中，设备操作提示良好 2.1尺寸: 100mm× 210 × 300 mm±10mm，且机器具有便携把手，便于携带 ； 2.2重量≤2.6kg（含电极片和电池）便于公共场所携带使用； 2.3为确保及时除颤，在需要除颤时，除颤按钮必须有醒目的闪烁提示； 2.4在待机状态下，电极片和自动体外除颤仪预先连接，且电极片可放在机器上，方便携带和及时救治。； 2.5提供中英文双语语音提示，可一键快速切换中英文，无需重新启动。 3、施救指导详细、显示内容全面 3.1不小于5英寸彩屏，能提供操作指导； 3.2屏幕分辨率不低于780×480，有清晰的动画指导贴放多功能电极片，放电，心肺复苏（CPR)等操作； 3.3环境除噪：根据环境自动调整屏幕亮度和音量，适应野外强光环境下和急救现场嘈杂环境下使用； 3.4提供智能语音播报。设备根据急救人员响应速度，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片； ▲3.5在CPR仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示； 3.6设备屏幕支持显示ECG波形。 4、除颤准备时间短，能量可覆盖人群广 4.1除颤采用双相波技术，除颤波形：双相指数截断波形（BTE），具备自动阻抗补偿功能； 4.2能量可递增，首次除颤没有消除室颤时，第二次和第三次电击自动使用更高级别能量； ▲4.3成人最大除颤能量可达360J ； 4.4支持成人/小儿模式，且模式可一键切换。切换后机器根据选择的病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式； 4.5从开机到充电至200J能量准备放电的时间≤8.5秒； 4.6具有内部自动放电功能。 5、除颤电极片有效期长，电池待机时间长，降低维护成本 5.1电极片有明确贴放位置示意图，确保减少施救过程中的出错率，提高抢救效率； 5.2备用状态时电极片须已经提前与机器连接，节省宝贵的抢救时间； 5.3一次性电极片及一次性电池出厂有效期≥60个月； 5.4一次性电池：在适合条件下，可以支持≥350次200J放电或≥200 次360J放电； 5.5低电量报警后至少还可持25分钟工作时间和至少10次200J除颤充放电。 6、设备自检功能完善 6.1自检功能：具备每日、每周、每月、每季度的设备自检和用户手动自检，可及时判断机器状态是否正常； 6.2自检内容：主控模块、治疗模块、电源模块的状态； 6.3自检反馈：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态。不开机情况下可提示故障； 6.4内置自检程序，自动检测电池状况，不开机可提示电池剩余电量低。 7、数据存储和导出功能完善 7.1数据存储：可存储ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）、录音数据等； 7.2存储容量：设备的内部存储容量不小于1Gb，可存储不少于999份自检报告； 7.3数据导出：支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据； 7.4具备录音功能，可保存60分钟抢救现场录音。 8、设备可靠性高 ▲8.1抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.5 m跌落冲击。（注：提供说明书等证明文件）； 8.2防水防尘性能：具备良好的防水防尘性能，防水防尘级别IP55。（注：提供说明书等证明文件）； ▲8.3工作温度范围：满足 -5ºC ～ 50ºC，且从室温环境下进入-20ºC 环境后，至少能工作60分钟。（注：提供说明书等证明文件）； 8.4工作海拔高度（大气压力）范围：-381 m ～ +4575 m.（57.0 kPa ～ 106.2 kPa）； 8.5工作湿度范围：满足 5% ～ 90% 非冷凝。 （六）经皮黄疸仪 主要用途：用于对新生儿黄疸进行早期筛查。 主要要求： 1、符合国家相关规定。 2、具有CMD13485及9001质量认证。 3、技术规格： 3.1、测量方式：光反射式； 3.2、光源：LED发光二极管； 3.3、显示方式：液晶显示； 3.4、示值误差：0-25 mg/dL±1.0 mg/dL； ▲3.5、锂电池DC3.6V、1000mAh±20%，一次充足电后可检测800次以上； 3.6、校验色屏：白色端面为0，黄色端面为16.0±1.0。 4、主要功能： 4.1、测量单位同时显示功能：可分别显示μmol/L、mg/dL； 4.2、数据存储功能：具有存储≥200条测量数值的功能； ▲4.3、计算平均值功能： 具有测量2-5次自动取平均值功能； 4.4、开启准备时间：开机即用，无需准备； 4.5、电池电压检测功能：当测试仪电池电压≤3.6V时，屏幕显示电压提醒； 4.6、自动关机功能：不在充电状态下，测试仪停止操作，放置10分钟后自动关机； 4.7、电池电量显示：屏幕可显示电量剩余； 4.8、充电显示功能：仪器充电时，显示屏点亮并显示充电提醒； 4.9、充电自动保护功能：当测试仪电池充到4.2V±0.05V时，自动停止充电(充电电流≤20mA)。 （七）医用犬伤外伤清洗机 1、二类医疗器械。 2、外观尺寸：长+宽+高相加不大于100CM，进水管尺寸：长度不低于150CM。 3、对环境温度要求：5～40℃，相对湿度要求：≤80%。 4、适用电源：20A以上220V交流电。 5、输入功率：10～4000W自动调节；。 6、出水温度范围：30℃～40℃，出水温度可手动设定。 7 、清水出水流量≥1.4L/min，可通过流量阀调节。 8、全程清洗时间：≥15分种，可以实现清洗液、清水自动交替冲洗。 ▲9、有配套专业弱碱性清洗消毒液（PH均值8.00-8.10之间），包装单位容量≥300ML（注：提供CMA狂犬病毒灭活检验报告）。 10、配备专业清洗万向支架；。 11、有专业清洗池，长+宽+高相加不大于280CM，清洗池具备清洗床功能，可同时实现头面部、躯干、四肢多部位清洗。 12、有扫码使用功能。 13、包含自动交替冲洗、手动洗液冲洗、手动清水冲洗三种模式。 14、手柄可调节冲洗压力。 15、具有自洁模式，可一键进入自洁模式，对设备内部进行消毒。 （八）中心供氧 1、主要要求: 1.1终端气压:0.2 Mpa～O.48Mpa； 1.2供氧最大使用流量：150M3/h； 1.3系统小时泄漏率:24小时≤0.5%； 1.4停电时不停供气； 1.5最大和最小使用流量工况下供氧压力误差: ≤0.02Mpa； 1.6运行方式:各终端连续供氧； 1.7终端使用流量:≥10L/min； 1.8氧源最高工作压力：1. 0 Mpa； 1.9氧气管道气体流速::≤1 Oml s； 1.10在使用流量条件下，最远管道压力损失≤10%； 1.11氧气管道需可靠接地，接地电阻≤100欧姆。 2、铝合金设备带: 2.1铝合金设备带表面采用喷塑； 2.2设备带上各种气体终端、电器等采用嵌入式安装； 2.3设备带上供氧支管需设有维修阀； 2.4设备带上气体终端采用自封插拔性快速接头，可插入(或连接)氧气湿化瓶、 麻醉机和呼吸机等医疗器械的气体插头。； 2.5设备带内部需设有强电、弱电、气管分槽安装功能； 2.6设备带上设置:普通病房每床设计六孔插座( 220V)一只、开关一只、嵌入式床头日光灯一盏、呼叫分机等。 3、配置清单： 3.1铝合金设备带:200×55×1.5mm，140m； 3.2脱脂紫铜管:支管8×1.0mm，400m； 3.3脱脂紫铜管:横支管15×1.0mm，160m； 3.4脱脂紫铜管:主管19×1.0，100m； 3.5氧气终端:国标，60套； 3.6双气报警器:灯光声音，1套； 3.7二级稳压箱:1套； 3.8楼层阀:4个； 3.9灯管:LED，100套； 3.10插座:五孔10A，200个； 3.11堵头:塑料，70个； 3.12电源线:2.5平方，1000m； 3.13防尘盖:PVC，60个； 3.14灯罩:塑料L=30mm，60个； 3.15漏电开关:2p，30个； 3.16PVC管:150m； 3.17氧气汇流排:2+5瓶组，1套； 3.18辅料:1项。 （九）血型分析仪（血液细胞分析仪） 1、工作原理：电阻抗法计数血细胞，无氰化物法测定血红蛋白。 ▲2、测试项目：≥21项（不含直方图），白细胞三分群。 3、测试速度：≥70样本/小时。 4、全血用量≤9ul。 5、预稀释血用量≤20ul。 6、预稀释测定：预稀释模式可以重复测定一次。 7、内置稀释器：具有预稀释模式专用的内置稀释器，仪器自动分配稀释液。 8、校准模式：全血及预稀释具有独立的校准模式。 9、触摸显示屏：≥10.4英寸彩色触摸控制屏。 ▲10、样本存储：可存储≥500000份含病人信息的样本结果（含直方图）。 11、结果显示：同屏显示测定结果和患者姓名、性别、年龄等信息。 12、报告打印：内置打印机，打印含病人姓名的中文报告单，具备多种报告格式可选。 13、参考值设置：具备各自专用的通用、成男、成女、儿童、新生儿等参考值设置组。 14、排堵方式：智能化高压灼烧及反冲排堵，有不完全堵孔检测功能。 15、线性范围：WBC:0-200（109/L）； PLT:0-4000（109/L）。 16、配套系统：能提供原厂生产的配套质控品和校准品，结果可溯源。（注：要求提供校准品、质控品注册证复印件）。 ▲17、溯源性认证：厂家设有专用的配套血液学标准化实验室，并能提供权威机构CNAS的认可证书，有效保证检测系统的溯源性。 18、投标产品系列全自动血球仪在本省县级人民医院（含县级人民医院）以上用户数须≥50家，投标文件中提供用户名单和联系方式备查。 （十）中频治疗仪体外冲击波(电磁款)中医定向透药系统疼痛偏瘫治疗仪 1、外形：立式推车。 2、使用电压：AC220V。 3、按键：PVC薄膜按键。 4、屏幕指示：高亮白色背光源，彩色LCD显示。 5、外部断熔器：250V/2A。 6、使用频率：50HZ。 7、脉冲频率：1KHZ-3KHZ。 8、输入功率：小于90W。 9、安全类别：II类BF型康复理疗设备。 10、输出强度：0~70VP-P。 11、定时功能：30分钟，20分钟，10分钟可选。 12、部位选择：头部、四肢、体穴、颈椎、腰部、肠胃，任意可选。 13、处方选择：针灸、推拿、锤敲、按摩、揉搓、刮痧、综合治疗，任意可选。 14、治疗温度：低温档~40度，中温档~50度，高温档~60度，任意可选。 15、4组输出：3组电疗（药疗）输出，1组拔罐电疗复合输出。 16、电疗药疗复合输出端口：可以电疗和药疗根据需要切换输出。 17、拔罐电疗复合输出端口：可以在负压把关的同时进行治疗处方手法选择。 18、语音导航:治疗按键全称有语音播报，语音按键可进行关闭和开启语音。 19、输出波形：正弦波，方波，三角波，疏密波，脉冲调制波，间歇波，锯齿波，混合波等十几种波形。 20、经检验本产品质量符合国家和行业相关标准。 （十一）全自动煎药机 1、额定电压：220v/50hz。 2、总功率：≤2700w。 3、武火加热功率：≤1000w。 4、文火加热功率：≤800w。 5、煎药煲容量：≥20L。 6、包装袋容量：≤180ml。 7、设备重量：≤52kg。 8、设备外形：540×580×1080mm ±5%。 9、要求及性能： 9.1常压煎煮功能； 9.2药物先煎后下功能； 9.3自动加热调节，文火，武火自动控制转换； 9.4具有煎药定时功能； 9.5密闭煎药功能； 9.6煎药包装一体功能； （十二）不锈钢按摩床 1、尺寸：长195×宽60×高65 ±5%。 2、床腿：4×4cm方管。 3、床体皮革材质。 4、质量符合国家和行业相关标准。 （十三）体外冲击波 1、液晶触摸显示屏 。 2、 使用电压: AC220V。 3、执行标准: GB4706.1-2005。 4、治疗输出: 1组电磁手柄。 5、手柄：电磁手柄。 6、旋钮鼠标：静音精准设置治疗菜单。 7、机身长宽高：55×62×127CM ±5%。 8、打击菜单：可预设总次数≥2500次，每个击打点击打次数为≥2500次，系统会自动暂停。 9、可清除当前击打次数。 10、工作频率：1Hz~16Hz，可根据治疗情况进行相应调节。 11、工作能级：可根据频率来调节能级。 （十四）全身平躺熏蒸床 1、电源电压：220V /50HZ。 2、产品：舱盖亚克力材质。 3、尺寸：2280×780×1200mm ±5%。 4、治疗时间：0～60min可调节。 5、开机自动恒温：42℃ 。 6、承受能力：≥150KG。 7、温度设置：≤70度。 8、具有漏电保护和温度保护。 9、控制系统采用触摸控制。 10、采用臭氧，红外线，双重消毒杀菌系统。 11、可以使用喷淋手柄进行清洗机舱，也可对病人在舱内冲洗。 12、链接水管后，根据水分蒸发，自动补水，缺水自动停止工作。 13、采用水电分离加热。 14、采用温度传感器，实时采集监控加热温度并调整。 15、治疗过程支持音乐疗法。 （十五）智能蜡疗机 1、9盘设备外观整体尺寸：1430×650×640mm ±5%。 2、仪器组成：融蜡箱、全自动放蜡系统、蜡饼制作箱、蜡具箱，语音报警等部分组成。 3、三分区独立空间设置：融蜡箱、蜡饼制作箱、蜡具箱。 ▲4、蜡饼数量：蜡饼制作盘数数量可选，蜡盘数量9盘，每盘用蜡≥2.2公斤。 5、三分区容积：蜡蜡箱510×330×250mm ±5%，制蜡箱470×420×480mm ±5%、蜡具箱33×650×625mm ±5%。 6、方案选择：任意选择制蜡盘数，制蜡蜡饼冷凝时间可设制。 7、自动模块：自动开关机、融蜡、洗蜡、过滤、自动放蜡和制作蜡饼，无需人工蜡管接蜡或舀蜡。 8、设备显示：智能液晶触摸屏显示，仪器工作状态可全程实时显示。 9、电源及功率：AC 220V±10% 50Hz ,融蜡箱≤1100W、蜡饼制作箱≤950W。 ▲10、融蜡温控：融化温度0～99℃（安全限温）、温控精度：±0.1℃。 11、显示屏，实时显示融蜡温度，实时显示制饼温度，温度任意可调。 12、蜡饼厚度精准控制、制饼时间动态调整、 智能管道防堵设计、一键恢复出厂设置。 13、24小时智能循环控制，时间、温度、工作参数设置一次完成，记忆保存。 14、高温等消毒结合，消毒时间长短可设置。 15、支持一键假期设置、模式切换、出厂设置恢复、消毒功能；一键预约制饼、立即制饼， 一键急融、急冷、一键恒温，一键制饼数量选择、一键照明等。 16、每个蜡盘均有单独的出蜡系统端口，智能管道防堵设计。 17、蜡饼厚度12mm～13mm。 18、融蜡方式采取水化蜡技术。 19、能对重复使用的石蜡进行水洗分离，自动消毒、沉淀、多级过滤、清洗。 20、风道循环系统设计，确保蜡饼各点温度差不超过±0.5℃，内部无夹心无蜡液包裹。 21、内胆高标304#不锈钢和外壳冷轧板喷塑制作。 22、有观察窗和LED节能照明系统，实时观察实时蜡饼制作。 23、双重漏电保护、语音报警等7重安全保护装置。 （十六）医用臭氧治疗仪 1、电源电压：AC220V±22V。 2、电源频率：50HZ±1HZ。 3、功率：≤300VA。 4、工作温度：5℃～45℃。 5、相对湿度：≤ 80%无结露。 6、氧气流量：0.5L/min～2L/min。 7、压力：0.5Mpa～0.35Mpa。 8、臭氧浓度：0～100mg/L连续可调。 9、三氧产量：2000～10000mg/h。 10、工作方式：气体治疗。 11、抽取方式：全自动液压式喷嘴。 12、连续工作时间：≥4h。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |

采购包2（设备、检验科）：

1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同签订之日起60个日历天内完成供货、安装调试并验收合格。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |
| 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 付款方式 | 1期：支付比例70%，合同签订后十个工作日内采购人向中标供应商支付合同总金额的70%作为预付款。采购人每次付款，中标供应商需开具的正式发票，中标供应商凭以下资料与采购人结算：1、合同；2、中标供应商开具的正式发票；3、验收合格报告(加盖采购人或采购人指定设备接收单位公章)；4、中标通知书；5、财政部门审核时所需的其他材料。6、若因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 2期：支付比例30%，设备到货安装并经采购人验收合格后十个工作日内向中标供应商支付支付合同金额的30%货款。采购人每次付款，中标供应商需开具的正式发票，中标供应商凭以下资料与采购人结算：1、合同；2、中标供应商开具的正式发票；3、验收合格报告(加盖采购人或采购人指定设备接收单位公章)；4、中标通知书；5、财政部门审核时所需的其他材料。6、若因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 |
| 验收要求 | 1期：1、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 货物属于医疗器械的，应取得有关医疗器械主管机构的批准文件，证照。 2、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。 3、中标供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。产品说明书及标签要求必须符合《医疗器械说明书和标签管理规定》（国家食品药品监督管理总局令第6号）的标准。 4、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范及中标供应商的投标文件中承诺的内容进行验收，必要时邀请相关的第三方专业人员、机构或参与本次项目的其他供应商参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费先由中标供应商垫付。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标供应商承担。 5、中标供应商应按财政审批的要求，提供有关货物资料，并做好填报申请材料的工作，采购人予以配合；因中标供应商原因导致财政审批无法按时完成的，中标供应商自行承担有关的责任。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 交货要求:1、交付使用期：合同签订之日起60日历天内完成供货、安装调试并验收合格。 2、交货地点：采购人指定地点。 3、交货要求： 3.1、中标供应商应提供原装、全新的、符合质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。 3.2、中标供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给采购人；中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定供货，中标供应商必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标供应商承担相关的违约责任。 3.3、验收合格移交采购人使用前的一切风险均由中标供应商承担。 安装调试:1、安装调试在设备到货后5个工作日内开始进行。 2、所有设备均须由中标供应商送货上门并安排工程师上门安装调试，采购人不再支付任何费用。 3、自安装工作一开始，中标供应商应允许采购人的工作人员一起参与安装、调试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。 4、开箱检验 4.1、所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。 4.2、拆箱后，中标供应商应对其全部产品、零件、配件、采购人许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。 5、系统调试 5.1、系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一调试。 5.2、如系统调试中发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。 5.3、中标供应商应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档交付设备使用单位。 售后服务:1、中标供应商对所供产品提供质保期按招标文件和国家有关规定，终身维保。 2、质保期自设备安装调试完毕并由采购人验收完毕之日起计算，保修费用计入投标总价。服务期内提供免费上门服务（含部件、技术支持服务、人力、上门等），服务期自供需双方代表在最终验收单上签字之日算起。服务期内所有费用已计入总价。 3、保修期内，所有硬件设备的维修均为免费。维护期内，所有软件系统均需提供1年免费维护服务。且所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。服务期内，如所投软件已升级，中标供应商应负责将所投软件升级至最新版本。 4、中标供应商使用的设备供应商须开通7×24小时售后专线服务电话，保证开机率95%以上，以满足采购人要求，接到报修电话后，2小时内响应，售后服务工程师48小时内上门服务。规定时间内未处理完毕的，中标供应商提供不低于同等档次货物供采购人使用至故障货物能正常使用为止。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人方管理人员同意。如需增加非中标供应商的货物和配件，中标供应商应协助解决。 5、中标供应商须提供系统维护期间的软件版本升级和采购方提出的功能更新和完善提出完整的解决方案。 培训要求:1、中标供应商免费提供产品的安装、配置、操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，直到采购人工程师熟悉使用。 2、培训地点主要在设备安装现场或按双方协商安排，人数不限。 3、中标供应商必须派出具有相应专业资格和实际工作相应的工程师进行培训，中标供应商必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。 其他要求:1、投标人投标时所提供的货物如在实际供货时已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更优质的货物，则按违约处理。 2、投标人在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚，采购人将有权单方面中止合同的执行,并追究因中标供应商所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任。 3、因产品的质量问题发生争议，由广东省或韶关市质检部门进行质量鉴定。采购人与中标供应商认为有需要，可以共同提出或分别提出质量鉴定，广东省质检部门与韶关市质检部门的鉴定结论不一致的，以广东省质检部门的鉴定结论为准。产品符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由中标供应商承担。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 其他医疗设备 | 设备、检验科 | 批 | 1.0000 | 2,981,855.00 | 2,981,855.00 | 工业 | 详见附表一 |

注：若存在多项核心产品，当不同供应商提供的任意一项核心产品的品牌相同，则视同其是所响应核心产品品牌相同供应商。

附表一：设备、检验科

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | （一）彩色多普勒超声诊断系统 ▲1、设备用途：心脏、腹部、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、小儿与新生儿、术中、穿刺等全身应用，系统要求为2020年1月以后推出。 2、主要技术及系统概述 2.1包括： 2.1.1高分辨率显示器≥17英寸； 2.1.2超声成像平台： a）应用板级集成优化技术； b）应用多功能单元整合技术， 2.1.3 数字化二维灰阶成像单元； 2.1.4 数字化M型成像单元； 2.1.5 数字化彩色多普勒血流成像单元； 2.1.6 数字化频谱多普勒显示和分析单元； 2.1.7 数字化能量多普勒，方向性能量图； 2.1.8 数字化波束形成器，多倍声束处理； ▲2.1.9 空间复合成像技术：三种模式，每种模式有3档调节；空间复合成像的聚焦宽度、帧平均、线密度等多种参数均有多级可调；可做曲线别针试验证明≥9线发射； 2.1.10 斑点噪声抑制技术：可以支持所有探头，B模式下支持≥6级调节； ▲2.1.11 一键实时扫查优化技术：扫查前按下面板上该功能键，B模式扫查过程中可以实时动态优化图像的灰度、对比度和一致性等参数；频谱模式扫查中可实时动态优化基线，速度标尺等参数；切换扫查部位无需重复按键； 2.1.12 脉冲反相谐波成像（可用于所有探头）； 2.1.13 宽景成像，可用于包含相控阵在内的所有探头； ▲2.1.14 解剖M型，存储的动态图像仍可重新取M型图； 2.1.15 组织多普勒：包括组织多普勒速度图，频谱图，Q-analysis定量分析曲线等； ▲2.1.16 血管内中膜厚度自动测量：可以在同切面且无需180°旋转切面方向的状态下先后测量血管前后壁的厚度； 2.1.17 产科自动测量软件：在进行胎儿常见5个参数指标（BPD/HC/AC/FL/HL等）测量时，系统可以自动识别、测量，并计算出结果； ▲2.1.18 内置快捷操作指导模块：通过文字、图片、视频等形式指导用户快速掌握机器操作，并随时可调阅； 2.1.19 中文操作界面； 2.1.20 凸形扩展功能，可用于线阵、相控阵探头； ▲2.1.21 系统内置操作切面实时指导工具：可在屏幕上分屏显示各脏器标准扫查切面超声图与扫查手法图片、flash动画图并配以文字说明，可实时指导操作者找到标准切面并进行正确测量； ▲2.1.22 乳腺智能工具包：能自动描记病灶对组织结构进行测量，并备注病变结构特征，进行Bi-RADS分级；提供专门的乳腺报告设计； ▲2.1.23 操作面板上的自定义按键，其功能可同时在屏幕上显示，显示功能个数≥6个； 2.1.24 语音备注：连接外接话筒，点击触摸屏上的功能图标，在图像上添加一段语音备注，与图像一起存储，可支持调看图像时回放。 2.2 技术参数及要求 2.2.1 探头规格 2.2.1.1 激活探头接口≥3个； 2.2.1.2 频率：宽频、变频探头，可视可调中心频率范围1.7～13MHz； ▲2.2.1.3 频率自动调节功能：在彩色和其他多普勒模式下，随着取样位置深度的变化自动调 节频率； 2.2.1.4 支持探头类型：支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、术中、容积腹部探头等； 2.2.1.5 穿刺导向：具有穿刺引导线； 2.2.1.6 扫描频率： 电子凸阵：频率2.0～5.0 MHz； 电子线阵：频率6.0～13.0 MHz； 腔内微凸阵阵探头：频率4～10.0 MHz； 2.2.2 B型成像主要参数 2.2.2.1 ≥256灰阶； 2.2.2.2 发射声束聚焦：≥8段； 2.2.2.3 回放重现：灰阶图像回放≥3000帧、回放时间≥60秒； 2.2.2.4 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件≥30种，减少常用所需的外部调节及组合调节； 2.2.2.5 增益调节：B/M/CF/D可独立调节，TGC调节≥8段； 2.2.2.6 超声系统最大探查深度≥31 cm； 2.2.2.7 系统动态范围≥260 dB； 2.2.2.8 凸阵探头最大视角，18 cm深度时，帧频≥36帧；相控阵探头90°视角，18 cm深度时，帧频≥66帧； 2.2.3 频谱多普勒 2.2.3.1 方式：脉冲波多普勒PWD；高脉冲重复频率HPRF；连续波多普勒CWD； 2.2.3.2 多普勒发射频率可视可调； 2.2.3.3 最大测量速度：PWD：≥15m/s ；CWD: ≥25m/s； 最小测量速度：≤1mm/s； ▲2.2.3.4 多普勒取样容积距离体表的深度可在屏幕上实时显示； 2.2.3.5 PW取样容积宽度1～15mm； 2.2.4 彩色多普勒 2.2.4.1 显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示、方差显示； 2.2.4.2 彩色多普勒频率可视可调； 2.2.4.3 凸阵探头最大视角，最大取样框，18cm深度时，彩色帧频≥8帧；相控阵探头90°视角, 最大取样框，18cm深度时，彩色帧频≥12帧； 2.3 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式) 2.3.1 一般测量 2.3.2 妇产科测量； 2.3.3 心功能测量与分析； 2.3.4 多普勒血流测量与计算； 2.3.5 频谱多普勒自动包络测量和计算，可自动测量和计算≥12个参数； 2.3.6 泌尿科测量与分析； 2.4 电影回放重现及病案管理单元 2.4.1 同屏一体化智能剪贴板, 可以实时同屏存储和回放动态及静态图像，将存储的图像显示在屏幕上实时图像的下方，随时调阅、删除、导出图像； 2.4.2 原始数据处理，可对回放的图像进行≥30种参数调节； 2.4.3 USB接口≥3个； 2.4.4 USB一键快速存储：只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像传输至U盘或移动硬盘中； 2.4.6 内置硬盘≥500GB； 2.5 输入、输出信号 2.5.1 输入、输出接口：VGA、S-Video、RCA、Audio、USB、HDMI等； 2.5.2 DICOM3.0接口部件。 3、主要配置： 3.1 彩色多普勒超声诊断仪主机 1套； 3.2 腹部凸阵探头 1个； 3.3 浅表线阵探头 1个； 3.4 经阴道腔内微凸阵探头1个； 3.5 电脑工作站打印机一套。 （二）立式中药柜 1、规格:980×400×1980mm ±5%。 2、材质：不锈钢。 3、功能：不锈钢板材压型折弯焊接；最上层有一对掩门柜，内可放大件中药包；整柜由4列抽屉组成，每列10个抽屉，一共可放40味中药；每个抽屉安装静音胶轮道轨，不锈钢弧形拉手。 4、要求保修两年。 （三）双面西药调剂柜 1、规格：1980×700/1100×1980mm ±5%。 2、材质：不锈钢。 3、功能： 3.1上柜规格为：1980×700×1080mm ±5%；上面每侧有4个对称斜斗抽拉药斗，共8个，板材用料为T1.0mm； 3.2下部分为梯形式置药平台，板材用料为T1.0mm； 3.3下柜规格为:1980×550×900mm ±5%（2台），每个下柜有42个小抽屉共84个，抽屉采用托条式抽拉，顶板用料为T1.2mm优质板材，下面有高密度木板填充加强；抽屉下方有2个储物层；侧板、后板均用料为T1.0mm板材，抽屉用料为T0.9mm不锈钢板材。 4、要求保修两年。 （四）工作台 1、规格：3000×600×900mm ±5%。 2、材质：不锈钢。 3、功能： 整台由2组1500×600×900mm ±5%柜组成；每个柜共由6个抽屉和一组掩门；顶板用料为T1.2mm不锈钢板材，下面有高密度木板填充加强；抽屉采用三折静音道轨；储物柜门凹陷设计；门内分两层设计，可存放各类物品。 4、要求保修两年。 （五）电脑发药台 1、规格：1200×600×800mm ±5%。 2、材质：不锈钢。 3、功能： 电脑台顶板用料为T1.2mm不锈钢板材，下面有高密度木板填充加强；台面右角有一ф50mm孔供穿线用；台面下方左侧有一列抽屉（4个）可存放各类文件；中间有一抽拉式拉板可放键盘用；右侧有一抽屉和一个放电脑主机柜，柜门可向后折叠并且带锁。 4、要求保修两年。 （六）全自动血沉压积动态分析仪 1、触摸屏控制≥7寸大幕显示，所有检测通道及状态实时显示功能。 2、样品位（孔）：≥60。 3、血沉测试速度:120 Ts/h。 4、压积测试速度:9000 Ts/h。 5、具有压积独立测量功能。 6、具有红细胞沉降过程中的最大沉降速度Vm及发生时间Tm值检测功能。 7、具有动态血沉曲线显示打印功能。 8、具有自动换算血沉方程k值。 9、具有可选择30min或60min血沉独立测量功能及血沉和压积组合联测功能。 10、具有单个或批量测试结果查询、打印功能。 ▲11、显示结果温度设定换算功能：仪器具有选择环境温度补偿功能。 12、测试结果存储不≥1000个（存储容量16G）。 13、具有液面跟踪扫描功能。 14、具有标本异常，自动识别提示功能。 15、具有断电后数据保存功能。 16、条码扫描功能。 17、 配有RS-232和USB接口，具有数据转输功能。 18、设备清单 18.1血沉压积测试主机：1台； 18.2电源线：1根； 18.3数据线：1根。 19、随机资料 19.1仪器使用说明书1本； 19.2操作流程卡1本； 19.3装机培训验收单2张； 19.4仪器保修卡1张； 19.5仪器装箱单1张； 19.6合格证1张。 （七）抽湿机 1、除 湿 量：58 L/D（30℃ RH80%）。 2、制冷剂：R410a/320g。 3、额定功率：≤600W。 4、最大功率：≤820W。 5、材质：ABS原料塑钢。 6、水箱容量：≥6.3L。 7、适用温度：5～40℃。 8、外形尺寸：430×332×732 mm ±5%。 9、排水方式：水箱或软管连续排水。 10、EF值：2.39（一级能效）。 11、CADR值：净速全化 ≥220m3/h。 12、负离子：≥3×106 / PCS/cm3。 13、功能配置 13.1智能变频除湿； 13.2环境湿度、温度数码显示； 13.3微电脑精确控制除湿； 13.4故障代码提示功能； 13.5定时关机； 13.6负离子功能、多重空气净化； 13.7PET过滤网空气净化； 13.8海帕过滤网空气净化； 13.9高、中、低、全速，四档风速； 13.10水满自动停机、停电记忆功能； 13.11节能护目、童锁、自动化霜； 13.12压缩机3分钟延时保护； 13.13底部装有万向轮； 13.14连续排水管径：φ14； 13.15湿度调节范围：30%-80%-CO； 13.16内螺旋纹纯铜管； 13.17 0.10mm亲水铝箔； 13.18环境低温和高温及散热高温保护； 13.19故障代码提示功能； 13.20 3C标准线1mm2外露2米。 （八）60L药品冷藏柜 结构设计： 1、箱体整体采用冷轧钢板，表面经环保陶化、喷涂工艺处理。 2、浸塑钢架，高度可调。 温度控制： 1、采用微电脑控制系统，温度数字显示。 2、电子数显温度控制器，精度达到0.1℃。 3、温度设定值偏差保护。 4、标配USB存储模块，每月可存≥8000条，可保存≥3年（36个月）数据。 ▲5、箱内温度稳定在2℃~8℃范围内。 6、能提供试剂、药品、样本所需的存储环境。 制冷系统： 1、无氟环保制冷剂。 2、循环风冷系统设计，能确保冷藏箱内部温度恒定。 3、高密度保温发泡层采用环保环戊烷发泡剂。 安全保障： 1、具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持8小时）、开关门异常报警功能。 2、具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。 ▲3、传感器故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备份）。 4、密码保护功能。 ▲5、断电保护：冷藏箱延时启动功能。 功能设计： 1、静音设计。 2、安全门锁设计。 3、大屏幕数字显示。 ▲4、双层中空电加热钢化玻璃门，设备运行时无凝露。 5、内置LED节能照明灯，开关门自动点亮或熄灭，具有有独立照明开关按键。 技术参数 1、搁架材质：钢丝浸塑。 2、搁架数量：2。 3、制冷方式：风冷。 4、除霜方式：无霜。 5、制冷剂/gR600a/25g。 6、噪音级别（db)：33dB(A)。 温度 1、环温（℃）：10～32℃。 2、温度范围：5℃±3℃。 控制 1、蒸发器类型：板管式。 2、蒸发器材料：铜管铝翅片。 3、冷凝器类型：丝管式。 4、冷凝器材料：邦迪管。 5、传感器类型：NTC。 6、温控器：电子温控。 7、显示方式：数码显示。 材质 1、内部材料：喷涂钢板。 2、外部材料：喷涂钢板。 3、隔热层：聚氨酯环戊烷发泡。 有效容积：≥60L。 报警标配高低温报警、断电报警、温控器故障报警、门开关报警、断电报警时长：≥8h。 附件 1、调平脚：标配。 2、外门/类型：1/电加热玻璃门。 3、外门锁扣：1。 4、灯：LED。 5、USB 接口：有。 （九）治疗柜1.8米 1、规格：1800×275/500×1780mm ±5%。 2、材质： 2.1整体采用不锈钢经压型折弯、焊接成型； 2.2台面用料厚T1.2mm，内夹木板，侧板厚T1.0mm； 2.3后板、底板、层板、顶板、抽屉、门用料厚T1.0mm；柜内管料厚T1.0mm。 3、功能： 3.1上柜总高度为1080mm ±5%,最下层离台面250mm ±5%高，向上再平均分三层，三块固定式层板，中间隔开，两边各一对推拉式结构门，不锈钢门框架，透明玻璃材质； 3.2下柜有四个抽屉,抽屉采用三折静音道轨；抽屉下有两对掩门，门内分上下两层；下柜总高度为900mm；整柜焊接牢固。 4、要求保修两年。 （十）尿沉渣分析仪（尿液分析仪） 1、测定原理：反射光电比色法。 2、光源系统：采用CIS检测系统。 3、测定速度：≥600条/小时。 4、项目选择：14项、12项、11项、10项。 ▲5、可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白。 6、测试波长数量：≥5个波长。 7、显示屏：≥7英寸，触摸式显示屏，可根据观看角度位置翻转固定。 8、重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数≤0.8%。 9、稳定性：分析仪开机8h内，反射率测试结果的变异系数≤0.8%。 ▲10、携带污染：检测除比重和PH外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本的结果不得出阳性。 11、仪器能准确感应尿试纸条的数量。 12、自动卸条功能：能自动将测试过的试纸条卸到废料盒内。 13、打印：内置热敏打印机打印测试结果。 14、故障识别功能：能自动识别打印机错误、测试项目不正确等故障。 15、仪器能自动感应试纸条，将感应到得试纸条送入仪器内部。 16、条形码识别：可选配条形码扫描器识别条形码。 17、存储功能：≥9000个测量结果。 18、校准功能：仪器配有试纸条校准功能。 19、输出接口：有RS-232接口，并口、以太网接口，可与Lis系统连接。 20、其它要求 20.1、制造商具有ISO9001、ISO13485、CMD认证； ▲20.2、制造商有通过药监部门注册的同品牌配套尿试纸、质控液（注：提供相关证件）； 20.3、制造商近三年均有参加卫生部临床检验中心组织的尿液化学分析室间质量评价活动，且三年成绩均合格，（注：提供卫生部临床检验中心颁发的室间质评证书为证明材料）。 （十一）超声骨密度仪 1、主要技术规格 ▲1.1探头工作频率:核心频率1.25MHz，偏差≤±15%； 1.2探头组成:四晶体超声探头； 1.3收发模式:轴向超声波传导技术，双晶体发射双晶体接收，自动消除软组织干扰； 1.4检测部位:桡骨、胫骨； 1.5测量参数:SOS值、T值、Z值、相对骨折风险、骨强度指数、骨质疏松预计发生年龄、身高预测、骨骼生理年龄； ▲1.6 Z值趋势图、 T值趋势图； 1.7声速显示范围:2200m/s～4800m/s，高测量重复性:≤±0.15%；； ▲1.8支持探头类型：LM、LU、LR； 1.9在黄铜、有机玻璃双重校准下误差≤±50m/s； ▲1.10 快速、高精度两种测量模式，单点检测速度:≤0.4s，单次测量时间≤10秒； 1.11操作平台：触摸屏操控。 2、产品功能 ▲2.1探头导航:实时可视探头与皮肤状态、探头与骨骼平面夹角，角度显示偏转精度0.1°； ▲2.2 视频播放：儿童检查时播放动画片。动画片内容可更换、增减； 2.3 联网功能：数据联网方式： 支持有线、WIFI等联网，支持DB、Http、WebService数据接口，将检测数据传输至医院网络系统； 2.4实时显示骨质声速值、测量次数、测量时间； 2.5显示患者详细信息资料并可编辑，显示历史测量结果； 2.7多外置接口开放：可支持外接扫码枪、身份证读卡器，实现病人信息快速录入； 2.8病案管理功能：可对病例进行保存、显示、检索、编辑、删除、追加、导出等操作； 2.9 自动生成报告单，提供A4、16K、B5等多种尺寸报告单，支持保存报告单为PNG、JPG等格式； 2.10 便携式校验模块（带温度指示条）：用于检测前设备的校验； 2.11报告单自定义:可重新编辑报告单字段，针对检测结果，检测图表，检测意见或者医生意见等字段，可随意进行缩放，拖动，添加或删除等操作； 2.12骨密度主机内置探头装置； 2.13适合中国人标准的数据库，婴幼儿（0-5岁）数据库，青少年（5-20岁）数据库，成人（20-90岁）数据库； 2.14 有探头自动休眠功能。 （十二）超声经颅多普勒血流分析仪 1、频谱分辨率：128点、256点、512点、1024点。 2、取样容积：1～20 mm连续可调。 3、探测深度范围:最小工作距离≤15mm，最大工作距离≥140mm。 ▲4、增益范围：1～60dB可调。 5、动态范围:1～40 dB。 6、功率范围:0～100 %,在保持高灵敏度和高穿透力的基础上，功率范围在0～182mw之间。 7、多普勒角度补偿功能。 8、检查参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、a、SBI（频宽指数）、TI（热指数）。 ▲9、常规检测模式下， 单个探头能够支持同步显示的多普勒频谱图≥9个，同时多深度间隔可设置 10、异常血流提醒功能。 ▲11、具备辅助规范化检测动脉功能，直观呈现至少41支血管的多维度参考依据（解剖位置、深度范围、探头角度、血管阻力、血流方向、谱图实例。 ▲12、自动提供诊断建议并辅助引导进一步血管检查路径。 13、深度、标尺、增益、基线、降噪一键无线遥控控制。 14、支持自定义检测血管参数，自定义检测流程。 ▲15、配备无线遥控器：可远距离无线操控，同时遥控器具有自定义按键功能。 16、离线数据分析功能：可在检查结束后再对数据进行计算、测量、出报告。 17、报告单功能：多种模板选择、模板自定义、报告单另存为图片/PDF文件、血管批量导入报告单、词条可编辑导入或导出、快速出报告单等。 18、数据管理：数据导入及导出、数据检索、数据分类统计等。 19、参数双向自动计算，并支持手动测量保存数据。 20、探头保护功能：探头自动休眠功能。 21、配置清单 21.1、彩色经颅多普勒诊断系统软件：1张； 21.2、主机：1台； 21.3、电源适配器：1个； 21.4、电源线：1个； 21.5、数据线：1个； 21.6、探头：2个，2M探头、4M探头； 21.7、台车：1个，含：电源插线板； 21.8、分体式计算机：1台，含：计算机主机、显示器、电源线、鼠标、键盘、音箱； 21.9、打印机：1套，彩色喷墨； 21.10、遥控/接收器：无线2.4g，1套，含：蓝色宽0.9cm挂件绳一条、7号碱性干电池一对； 21.11、耦合剂：250ml，1瓶。 （十三）中医体质采样系统触摸屏 1、仪器操作采用一题一图模式。 2、符合《国家基本公共卫生服务技术规范》第三版标准（即学历选项中必须有研究生选项）。 3、具有0～6岁儿童七种中医体质辨识表（生机旺盛质、脾虚质、热滞质、积滞质、湿滞质、心火偏旺质、异禀质）。 4、具有辨识65岁以上老年人及正常人群九种体质（平和质、阳虚质、气虚质、痰湿质、湿热质、 阴虚质、瘀血质、气郁质、特禀质）的功能。 5、具有高血压、糠尿病、孕产妇健康量表。 6、具有五种老年人健康评估量表（抑郁自评量表、焦虑自评量表、老年抑郁量表GDS、老年人生活自理能力评估表、简单智力状态检查量表MMSE）。 7、具有6-18月龄儿童中医药健康管理服务记录表和24-36月龄儿童中医药健康管理服务记录表。 8、具有3-6岁儿童健康检查记录表。 9、具有自动语音报告报告播报功能。 10、仪器检测分为33道题、36道题及66道题三种方式。可自由转换及仪器自动识别转换，通过信采集，自动给出体质辨识结果。 11、能自动生成体质报告及模块化建议报告，可打印简易报告或详细报告。简易打印全彩柱状图显示中医九种体质类型，并能给出相应体质调理建议。详细报告给出检测者九种体质具体得分。 12、采集到的所有信息及检测数据可一键导出。 13、根据测试结果给予全套治疗保健方案，包括：总体特征、情志调摄、起居调摄、饮食调养、穴位保健、运动保健及药物调养七项针对性指导。每种体质都有模块化报告可选择，并可以根据每人具体情况进行修改。 14、分为单机版和网络版两种。网络版本可以数据上传公共卫生服务平台，亦可单独组成局域网；也可以根据用户需求联机医院LIS或HIS系统。 15、具有二代身份证、医保卡、体检卡自动识别及数据上传功能。 16、具有国家版权局版发的《计算机软件著作权登记证书》。 17、档案管理功能：可录入被测评人的姓名、年龄、性别、身份证号等基本信息。 18、统计分析功能：指定时间段的辨识汇总信息、可按年龄或性别进行统计汇总。数据修改 有密码机制。 19、符合中华中医药学会颁发的《中医体质分类与判定》ZYYXH/T157-2009标准。 20、符合国家卫计委《老年人健康管理技术规范》WS/T484-2015标准。 21、符合国家中医药管理局颁布的《国家基本公共卫生服务技术规范》、《0～6岁儿童中医 药健康管理服务技术规范》和《老年人中医健康管理技术规范》标准。 22、硬件配置：电脑主机：Inter处理器；内存：≥4G；Win10；硬盘：≥500G；≥19英寸液晶高灵敏红外线触摸屏显示器；彩色喷墨打印机、操作台：可移动推车。 （十四）壁挂式全科诊断系统 1、彩色摸显示屏。 2、数字化屏幕显示≥9´。 3、显示器视角：左右及上下视角＞60°。 4、一键开启触摸屏界面多功能切换。 5、具备安全锁防坠落功能和线缆、探头收集装置。 6、支持全科诊疗中常规生理参数检查项目。 7、支持项目≥13项，包括（体温、血压、血糖、血氧、脉搏、、ECG、心率、色盲普、视力表、眼部（底）检查、耳道及耳膜和BMI计算等）。 8、血压、血糖等数据可直接传输至全科设备，为符合匹配兼容性，要求血糖和主机为同一厂家品牌。 9、参数接口 9.1.电子血压计袖带接口； 9.2.血糖接口； 9.3.血氧探头； 9.4.半自动血压计袖带接口（共用）； 9.5.体温探头； 9.6.ECG接口； 9.7.后置接口：USB×4 RJ-45×1。 10、血糖仪 10.1. 误差范围：±0.1mmol/L； 10.2.自动退条； 10.3.采血量：1ul； 10.4.检测时间：10秒； 10.5.检测范围：1.1 mmol/L～30.3 mmol/L； 10.6.背光功能。 11、红外耳式体温仪 11.1、采用液晶屏，测量结果直观显示； 11.2、测量时间：2s±1s； 11.3、分辨率：0.1℃； 11.4、温度显示范围：体温模式：35.0℃～42.0℃； 11.5、10组数据存储；～42.0ºC的温度显示范围内，最大允许误差±0.2℃。 12、检眼镜 12.1.眼底镜头具有6种光澜盘及3种滤波片； 12.2.当手柄取下时电源将自动接通，当手柄归位时电源将自动切断，光源采用HPX环保卤氙灯泡； 12.3.采用轴点光学系统无需扩瞳、无需暗室，并可提供25°视角，可观察小瞳孔照度780Lx； 12.4.检眼镜头具有≥26个屈光度分阶，-25到+37D屈光度 。 13、血压检测仪 13.1.袖带为非橡胶材质，具有防菌能力； 13.2.量程：0-260mmHg，分辨率1mmHg； 13.3.采用振荡法测量原理，自动计算获取测试结果； 13.4.标准袖带测量，自动充放气控制 13.5. 系统应有手动、周期二种测量模式： 13.5.1手动：手动进行单次无创血压测量； 13.5.2周期模式：系统按照设定的时间间隔自动启动无创血压测量，时间间隔可选：范围1～180min连续可调。 14、检耳镜 14.1.光纤冷光源360°无影光环照明，具有鼓气球囊插口，照度应不低于500Lx，最大照度≥1500Lx； 14.2.矩形视窗放大透镜可放大2倍，并可左右移开，使器械可伸入耳道进行操作 ； 14.3.当手柄取下时电源将自动接通，当手柄归位时电源将自动切断光源采用HPX环保卤素光灯泡； 14.4.可用于检查鼻腔。 15、血氧脉搏检测 15.1.光电血样检测技术，血氧饱和度实时检测； 15.2.容积脉搏描迹技术，脉率实时检测； 15.3.脉搏容积波形实时检测； 15.4. 脉搏氧饱和度测量应有脉搏波形、脉搏氧饱和度和脉搏强度显示； 15.5.血氧饱和度测量精度： 70%～100%范围内，精度应为±2%； 15.6.在脉搏氧饱和度为40%～69%范围内，精度应为±3%； 15.7.脉率测量范围：25bpm～250bpm，精度为±1%或±1bpm取大值。 16、ECG 16.1.滤波模式可选：监护模式、诊断模式、手术模式； 16.2.导联类型为3导联、5导联； 16.3. 输入阻抗:≥5.0MΩ； 16.4.在监护模式和手术模式下，共模抑制比≥105dB； 16.5.心率测量范围：成人25bpm～250bpm； 16.6.诊断系统发声的心动显示功能； 16.7.输入回路电流＜0.1uA。 17、信息化系统 17.1.自动获取体征测量数据，降低人工输入误差率； 17.2.具备检查报告的打印、存档、传输等功能； 17.3.检测数据回顾，体征数据趋势分析； 17.4.具有报警功能。 18、体温探头 18.1、测量范围：0.1～50°； 18.2、测量精度：0.1°或0.1°F； 18.3、显示分辨率：0.1°或0.1°F； 18.4、可支持监测体表温，体腔温。 19、报警功能 19.1. 具有独立的生理报警指示灯和独立的技术报警指示灯； 19.2.具有声音报警、灯光报警、文字信息报警，三种报警方式； 19.3. 生理报警和技术报警两种报警类型； 19.4. 具有3级QRS音量+3级系统音量的报警提示功能。 （十五）治疗柜1.5米 1、规格：1500×275/500×1980mm ±5%。 2、材质： 2.1整体采用不锈钢经压型折弯、焊接成型； 2.2台面用料厚T1.2mm，内夹夹板，侧板厚T1.0mm； 2.3后板、底板、层板、顶板、抽屉、门用料厚T1.0mm；柜内管料厚T1.0mm。 3、功能： 3.1上柜总高度为1080mm,最下层离台面250mm高，向上再平均分三层，三块固定式层板，门均采用推拉方式结构，不锈钢门框架，透明玻璃材质； 3.2下柜有三个抽屉,抽屉下有一对掩门和一个单独掩门，门内分上下两层及一隔板；下柜总高度为900mm；整柜焊接牢固。 4、要求保修两年。 （十六）体温探测门 1、热成像测温模块像素≥256×192 。 2、像元尺寸12μm，热灵敏度(NETD)：≤60mK（@25℃，F#=1.1）。 3、非接触人员测温，精度：±0.3℃（目标温度30℃~50℃）。 4、自带面部精准测温算法。 5、人体测温距离：1米，～3.5米。 6、1080P高清可见光图像传感器。 7、深度智能学习算法，可同时对多人进行检测和测温。 8、最大输出帧率：可见光：1920×1080@25fps；热成像：256×192@25fps。 9、HDMI输出视频和语音播报，实时显示通行人数和异常温度。 10、内置白光灯补光，夜晚也能正常使用。 11、内置EMMC存储，可保持10万条测温记录，可使用工具导出数据。 12、传感器 12.1非制冷红外焦平面探测器； 12.2图像像素：≥256 × 192； 12.3像元尺寸：12μm； 12.4响应波段：8～14μm； 12.5 NETD（噪声等效温差）：≤ 40mk(@25°C,F#=1.0)； 12.6热成像镜头焦距：3.2mm，视场角：56度×42； 12.7 MRAD（空间分辨率）：9.44； 12.8热成像视场角：50°×37.2°； 12.9热成像近摄距：0.3m； 12.10 F值：1.1； 12.11伪彩模式：白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、红热、绿热、深蓝等15种； 12.12数据导出：通过浏览器可以进入后台一键导出； 12.13数据的保存：2+16G； 12.14人脸抓拍：同时支持≥20张人脸测试抓拍功能，伴随佩戴口罩功能； 12.15温度异常报警：体温异常语音报警（默认报警阀值为37.3度）； 12.16显示方式：≥19寸显示器； 12.17产品工艺：采用PVC产品合成材料及特种工艺制造，防水防潮； 12.18安装调试：随机配备安装和调试操作说明书； 12.19电源：AC90V-250V 50HZ-60HZ； 12.20功率：≤35W； 12.21通过率：≥60人次/分钟。 （十七）器械柜 1、规格：950×400×1800mm ±5%。 2、材质： 2.1整体采用不锈钢经压型折弯、焊接成型； 2.2后板、底板、层板、顶板、门用料厚T1.0mm；柜内层板加强，管料厚T1.0mm； 2.3文件柜拉手，上下门均带锁。 3、功能： 3.1整柜整体高度1800mm,上面是玻璃掩门，下面是不锈钢掩门； 3.2上柜三块活动式层板，可自由调整高度； 3.3整体焊接牢固。 4、要求保修两年。 （十八）输液椅（四座） 1、外形尺寸：四个座位一排,总长约2480mm,每个座位宽约510mm。 2、功能 2.1每个座位的靠背后有一个输液架插孔； 2.2每个座位有两个扶手； 2.3工字型脚架； 2.4椅面颜色为蓝色。 3、材质 3.1椅座横梁为80×40×T1.5mm冷扎钢管； 3.2工字型脚架采用冷扎板压折成型，板厚T1.5mm，经镀锌处理； 3.3扶手技架为40×40×T1.2mm冷扎钢管； 3.4椅面为公车座椅； 3.5扶手为弧形ABS材质； 3.6每个座位配输液杆一支。 4、要求保修两年。 （十九）器械柜（带抽屉） 1、规格：950×400×1800mm ±5%。 2、材质： 2.1整体采用不锈钢经压型折弯、焊接成型； 2.2后板、底板、层板、顶板、门用料厚T1.0mm；柜内层板加强，管料厚T1.0mm； 2.3文件柜拉手，上下门均带锁。 3、功能： 3.1整柜整体高度1800mm,上面是玻璃掩门，下面是不锈钢掩门； 3.2上柜三块活动式层板，可自由调整高度； 3.3带2个抽屉 3.4整体焊接牢固。 4、要求保修两年。 （二十）手术圆凳 1、规格：300×450/610mm ±5%。 2、材质：不锈钢。 3、功能：螺杆升降。 4、要求保修两年。 （二十一）ABS抢救车 1、规格：625×480×930mm 。 2、材质：主要由铝、钢、ABS工程塑料结构组成；四柱承重。 3、功能：ABS双层底面注塑工艺成型，凹陷设计，台面上配不锈钢护栏，透明软玻璃、除颤平台，隐形式副工作台，左右两侧各配一个花篮，两只圆锐气桶≥2L;两只ABS污物桶存放垃圾；升降输液架外杆，内杆Φ16mm；背面：除颤板上下托挂钩、5M电源插板、氧气瓶基座；中控锁，配置有二层抽屉（一小抽，一中抽），内置3×3分隔片，可自由分隔；带有双开柜门，门内有隔板；静音脚轮，对角刹车。 4、要求保修两年。 （二十二）污物车 1、规格：550×550×850mm ±5%。 2、材质：不锈钢。 3、功能： 3.1上下框采用φ22×1.0Tmm不锈钢管材折弯焊接，四脚立柱为φ22×1.0Tmm,四周围管采用φ19×0.9Tmm不锈钢管材，底架采用13×25mm矩形管材焊接，整车焊接牢固； 3.2污物车配一个方形帆布袋； 3.3轮子采用2寸轮。 4、要求保修两年。 （二十三）库房成药架 1、外形尺寸：1000×500×1980mm ±5%。 2、说明 2.1整个药架可拆,连顶板共五块层板,层板可调节高度； 2.2药架由四根立柱支撑,立柱采用不锈钢板压型折弯成型,两侧面冲孔,每层层板高度可调节； 2.3当两个以上的药架连排在一起的时候,药架可使用共公柱的形式。 3、材质 3.1整个药架采用不锈钢经压型折弯、焊接成型； 3.2立柱用料厚T1.5mm，顶板、底板、层板、用料厚T1.0mm。 4、要求保修两年。 （二十四）平板推车 1、规格：L800×W500×H200+600mm。 2、材质：不锈钢。 3、功能：板面采用不锈钢T1.2mm经压型折弯一次性焊接成型，底部井字型加固；推手采用ф38×1.2mm不锈钢圆管折弯而成，下面焊有弧形卡位，脚踩可推手放平；轮子采用4寸静音脚轮。 4、要求保修两年。 （二十五）候诊椅 外形尺寸：三个座位一排,总长1700mm ±5%,每个座位宽500mm ±5%。 2、功能 2.1工字型脚架； 2.2椅面颜色为蓝色。 3、材质 3.1椅座横梁为80×40×T1.5mm冷扎钢管； 3.2工字型脚架采用冷扎板压折成型，板厚T1.5mm，经镀锌处理； 3.3椅面为塑料座椅。 4、要求保修两年。 （二十六）电动可倾ICU抢救床 1、整床尺寸：2200×1040×430-750mm ±5%，床面尺寸：1940mm×900mm ±5%。 2、床面板采用1mm厚钢板，汽车钣金工艺一次冲压成型，四角平缓过渡、不会藏污纳垢。整床升降最低可达到430mm±10mm,最高至750mm±10mm。床面额定载荷≥135Kg。以臀板为基准折起角度，背板0～80°±5° ,腿板0～400±5° ，两侧护栏内置300背部倾角指示器。 3、床架采用≥1.5mm碳素钢矩管制作。床底部带有分段式底罩。 4、背、腿段升降采用活动转臂，转轴管采用DN25低压流体输送管，床体前倾/后倾角度：0～12°±2°。 5、四块护栏，带角度显示，上下收放有气弹簧缓冲。护栏额定承受力100N。 6、可拆卸式床头板采用环保工程塑料，高低搭配，床头板中间色板颜色可选。床尾板并配有病历插座。 7、四个Φ125mm中控轮。一脚刹车，四轮制动。 8、整床体采用内外防锈前处理工艺，采用环保材料表面静电喷涂，配有4个输液架插孔。 9、电控系统： 9.1推力≥6000N； 9.2拉力≥4000N； 9.3保护等级：IPX4； 9.4噪声级48 Db(A),测量方法按DS/EN ISO 3746； 9.5工作占空比：2/18； 9.6环境温度：-10°~40℃； 9.7符合EN60601-1标准。 10、配件 10.1引流袋集成挂钩； 10.2不锈钢升降式输液架； 10.3床垫为1940×900×80mm ±5%。 床垫一层按摩柔性泡、一层高泡、防水PU布，床垫套可全脱拆洗。 11、要求保修两年。 （二十七）电动综合妇检床 1、用于胸腹外科、泌尿科、肛肠科等手术使用。 2、采用304材质不锈钢，整体包括可移动底座、升降立柱、床面。床面采用抗震绝缘材料，分为头板、背板、腰桥、座板、腿板、臂托、麻醉屏架、腰肩支架、腿托支架等组成： 2.1头板：上折≥25°，下折≥90°，可拆卸，手动； 2.2背板：上折≤75°，下折≥10°，手动； 2.3腰桥：抬升≥100mm，手动； 2.4前后倾：≥220°，≥18°，电动； 2.5左右倾：≥18°，≥18°，电动； 2.6腿板：外展≥180°，可拆卸，手动； 2.7台面：2010mm×500mm±20mm； 2.8台面升降：690mm--940mm±20mm，含垫（6公分），电动； 2.9电源、功率：220V/50Hz、150VA，携带蓄电池，连续工作50-80次手术。 3、床垫采用记忆海绵材料防水面料，床面无缝设计，能利于清理和防护。 4、采用电动推杆作为动力负载≥300kg，直流24V安全电压。 5、配有应急电源，底座具有防漏设计，在无交流电情况下，可自动供电。 6、要求保修两年。 （二十八）一摇两折病床 1、外形尺寸： 2150mm×980mm×500mm ±5%，床面1900×850mm ±5%。 2、功能 2.1.摇杆：一组摇杆，隐藏式设计，可调节患者背部体位，有到位极限保护装置； 2.2.调节范围：背部倾斜角度80±5°； 2.3.调节承载重量:≥200kg； 2.4.侧面护栏为覆式护栏，总长1500mm ±5%；D型铝合金扶手，表面硬化处理；六支铝合金护栏支柱，可收缩平放，收缩时略高出床垫，可防止床垫移位；按键式快速定位开关； 2.5.冷扎板冲孔喷涂床面板； 2.6.床底具备左右前后六个引流尿袋挂钩，六个点滴架插孔； 2.7.床底面整体离地距离400mm以上。 3、材质 3.1.床母架采用冷扎管60×30×2.0mm ±5%，脚横梁采用冷扎管50230×2.0mm ±5%，脚架四立柱采用优质冷扎管40×40×2.0mm ±5%； 3.2.摇杆采用自限位梯形丝杆，直线式推力，外套ABS塑料防尘套； 3.3.床头尾板全ABS材料，一次注塑成形，可兼做CPR板应急使用，对称式快速插座，可快速拆卸； 3.4.床面板采用冷扎板1.2mm冲压焊接成型； 3.5.床体涂覆为静电粉体涂装,达到国家标准； 3.6.床脚采用5寸万向轮，带刹车装置； 3.7.配伸缩输液杆一支，鞋架一个；餐板一块，床垫一张，ABS床头柜一个。 8.ABS床头柜 8.1外形尺寸：480mm(L)×480mm(W)×760mm(H)； 8.2全ABS材料，整体一次注塑成形； 8.3柜采用三层结构，第一层为伸缩餐板，第二层为抽屉，第三层为柜门内带层板；顶板带热水瓶座； 8.4隐蔽式挂物架。 9、要求保修两年。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |

第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广东远东招标代理有限公司韶关分公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指仁化县扶溪镇卫生院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共2个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 采购包2：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1：保证金人民币：0.00元整。采购包2：保证金人民币：0.00元整。 开户单位：无 开户账号：无 开户银行：无 支票提交方式：无 汇票、本票提交方式：无 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至“云平台项目采购系统”）。 供应商应保证该优先步骤 （2）若现场无法使用系统进行电子开评标的，供应商须在开标现场递交非加密电子版投标文件U盘（或光盘）0份。 供应商保证该后备步骤。 二、纸质投标文件： （3）纸质投标文件正本1份，纸质投标文件副本1份。 供应商须满足上述事项“一、电子投标文件”中（1）或（2）的要求，和“二、纸质投标文件”的要求。请保证电子投标文件应与纸质投标文件（如有）一致，如不一致时以电子投标文件为准。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：3家 采购包2：3家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 采购包2：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 采购包2：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：本项目兼投兼中 |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：中标服务费由中标供应商向采购代理机构一次性支付，参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发改委 办公厅颁布的《国家发改委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003] 857号）、根据国家发展和改革委员会《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改 价格[2015]299号）的“货物类”规定收取每个合同包的中标服务费。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 |  |
| 19 | 开标解密时长 | 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准。 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：非专门面向中小企业 采购包2：非专门面向中小企业 |

三、说明

1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2		 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3		 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.关联企业投标说明

6.1		 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2		 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。		 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部		 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部		 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部		 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

五、投标要求

1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广东远东招标代理有限公司韶关分公司代收。具体操作要求详见广东远东招标代理有限公司韶关分公司有关指引，递交事宜请自行咨询广东远东招标代理有限公司韶关分公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东远东招标代理有限公司韶关分公司，到账情况以开标时广东远东招标代理有限公司韶关分公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

六、开标、评标和定标

1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是编制投标文件同时生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是投标客户端编制同时生成的）。

2.评审（详见第四章）

3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内，		 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)广东远东招标代理有限公司（http://www.gdydzb.com）上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1		 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、广东远东招标代理有限公司（http://www.gdydzb.com）上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

七、询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：邹小姐

电话：0751-8115118

传真：0751-8115118

邮箱：shaoguan_yuandong@163.com

地址：韶关市武江区西联镇小阳山沐芙路扬成名门综合楼三楼

邮编：512000

3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：仁化县财政局

地  址：仁化县仁桥北路1号仁化县财政局

电  话：0751-6322151

邮  编：512300

传  真：

八、合同签订和履行

1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

第四章 评标

一、评标要求

1.评标方法

采购包1(影像、中医康复科)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

采购包2(设备、检验科)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由广东远东招标代理有限公司韶关分公司统一对外发布。

（2）对广东远东招标代理有限公司韶关分公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部		 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

3.价格扣除相关要求

采购包1（影像、中医康复科）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 货物由小微企业制造 | 15% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 2 | 节能、环保产品 | —— | 3% | 对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予3%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

采购包2（设备、检验科）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 货物由小微企业制造 | 15% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 2 | 节能、环保产品 | —— | 3% | 对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予3%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（影像、中医康复科）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度财务状况报告或2022年任意1个月的财务报表或基本开户行出具的资信证明）。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 特定资格要求 | 投标人为生产商：所投产品为第一类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产备案凭证》复印件；所投产品为第二、三类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械生产许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）； 投标人为代理商或经销商：所投产品为第二类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营备案凭证》复印件；所投产品为第三类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）； |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容； |
| 8 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料） |
| 9 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本合同包不属于专门面向中小企业采购的项目。 |

采购包2（设备、检验科）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度财务状况报告或2022年任意1个月的财务报表或基本开户行出具的资信证明）。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 特定资格要求 | 投标人为生产商：所投产品为第一类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产备案凭证》复印件；所投产品为第二、三类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械生产许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）； 投标人为代理商或经销商：所投产品为第二类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营备案凭证》复印件；所投产品为第三类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）； |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容； |
| 8 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料） |
| 9 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本合同包不属于专门面向中小企业采购的项目。 |

表二符合性审查表：

采购包1（影像、中医康复科）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价不超过最高限价 | 投标报价不超过最高限价 |
| 2 | 报价方案是唯一确定 | 报价方案是唯一确定 |
| 3 | 没有被评标委员会认定投标人低于成本报价 | 没有被评标委员会认定投标人低于成本报价 |
| 4 | 投标商务技术没有实质性不响应 | 投标商务技术没有实质性不响应 |
| 5 | 交付使用期符合招标要求 | 交付使用期符合招标要求 |
| 6 | 无招标文件规定的投标无效情况 | 无招标文件规定的投标无效情况 |

采购包2（设备、检验科）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价不超过最高限价 | 投标报价不超过最高限价 |
| 2 | 报价方案是唯一确定 | 报价方案是唯一确定 |
| 3 | 没有被评标委员会认定投标人低于成本报价 | 没有被评标委员会认定投标人低于成本报价 |
| 4 | 投标商务技术没有实质性不响应 | 投标商务技术没有实质性不响应 |
| 5 | 交付使用期符合招标要求 | 交付使用期符合招标要求 |
| 6 | 无招标文件规定的投标无效情况 | 无招标文件规定的投标无效情况 |

2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.详细评审

影像、中医康复科

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分20.0分 技术部分50.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 技术参数响应程度 (15.0分) | 投标人提供的产品完全满足或优于《用户需求书》标“▲”重要技术参数指标要求的，得15分，每一项不满足的扣0.5分，扣完为止。 注：用户需求书中条款标注“▲”条款中明确要求提供证明资料的，以投标人提供的证明资料加盖投标人公章为准，用户需求中没有明确要求提供证明资料的，则以投标人提供所投产品彩页原件或原厂商的技术白皮书或原厂商所作的技术参数说明等详细技术资料复印件加盖投标人公章。 |
|  |  | 技术参数响应程度 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;3.0;7.0;10.0;） | 投标人提供的产品完全满足或优于《用户需求书》不带“▲”的一般技术参数指标要求的，得10分。 1、有1～5项条款为负偏离/无响应的，得7分； 2、有6～10项条款为负偏离/无响应的，得3分； 3、有11项及以上条款为负偏离/无响应的，得0分。 注：用户需求书中不带“▲”的一般技术参数条款中明确要求提供证明资料的，以投标人提供的证明资料加盖投标人公章为准，用户需求书中没有明确要求提供证明资料的，则以投标人提供所投产品彩页原件或原厂商的技术白皮书或原厂商所作的技术参数说明等详细技术资料复印件加盖投标人公章，凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。相同内容的条款不重复计算项数。 |
|  |  | 设备安装、调试及检验验收 (8.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;5.0;8.0;） | 根据投标人所拟定的产品安装调试及检验验收方案进行综合评审打分： 1、具有科学完善的设备安装调试流程和检验验收方案，整个安装过程派技术人员跟进，做好厂方和使用科室的沟通桥梁，在安装、检查、安全、使用等各方面有关人员共同参加下进行验收，保证设备测试、安装、操作的安全性的，得8分； 2、具有较为科学完善的设备安装调试流程和检验验收方案，较能保证设备测试、安装、操作的安全性的，得5分； 3、设备安装调试流程和检验验收方案基本完善，基本保证设备测试、安装、操作的安全性的，得3分； 4、设备安装调试流程和检验验收方案不够科学完善，未能保证设备测试、安装、操作的安全性的，得1分； 5、其他情况不得分。 |
|  |  | 项目实施方案 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;4.0;7.0;10.0;） | 根据投标人提供的项目实施方案（方案是否结合实际、详细，科学可行等）进行评审： 1、整体实施方案充分结合实际、详尽规划、细节丰富、方案精良的，得10分； 2、整体实施方案较充分结合实际、较详尽规划、细节较丰富、方案较精良的，得7分； 3、整体实施方案部分结合实际、进度规划一般、细节一般、方案一般的，得4分； 4、整体实施方案的与实际不尽相符、规划粗略、细节欠缺、方案欠佳的，得1分； 5、其他情况或无响应，得0分。 |
|  |  | 培训方案 (7.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;4.0;7.0;） | 根据投标人提供的培训方案（方案是否结合实际、详细，科学可行等）进行评审： 1、具有完善具体的培训方案，各阶段计划详尽的，得7分； 2、有培训计划方案，各阶段计划完善但不具详细的，得4分； 3、有培训计划方案，各阶段计划不完整，具有一定可行性的，得1分； 4、其他情况或无响应，得0分。 |
| 商务部分 |  | 所投产品同类业绩 (9.0分) | 提供2018年1月1日至今（以合同签订时间为准）的所投产品同类项目业绩。每提供一个得3分，满分为9分。 注：提供有效的合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）或中标（成交）通知书并加盖公章。 |
|  |  | 核心产品售后保证 (6.0分) | 如投标人为经销商，提供所投核心产品制造商对产品的授权及原厂售后服务承诺函原件，每提供1个得3分；如投标人为所投核心产品制造商，提供售后服务承诺函原件，每提供1个得3分；此项满分6分。 |
|  |  | 售后服务及承诺 (5.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;5.0;） | 根据各投标人对本项目提供的售后服务及承诺（包括但不限于售后服务点、服务计划及服务承诺等）等进行评审： 1、具有完善具体的售后服务内容，总体服务方案科学合理、亮点多、针对性强、可行性高，得5分； 2、具有较完善具体的售后服务内容，总体服务方案较合理、亮点较多、针对性较强、可行性较高，得3分； 3、售后服务内容不够完善，总体服务方案不够合理，针对性不强、可行性不高，得1分； 4、售后服务内容缺漏多，总体服务方案不合理，针对性差、可行性不高，得0分； 注：未提供不得分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

设备、检验科

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分20.0分 技术部分50.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 技术参数响应程度 (15.0分) | 投标人提供的产品完全满足或优于《用户需求书》标“▲”重要技术参数指标要求的，得15分，每一项不满足的扣0.5分，扣完为止。 注：用户需求书中条款标注“▲”条款中明确要求提供证明资料的，以投标人提供的证明资料加盖投标人公章为准，用户需求中没有明确要求提供证明资料的，则以投标人提供所投产品彩页原件或原厂商的技术白皮书或原厂商所作的技术参数说明等详细技术资料复印件加盖投标人公章。 |
|  |  | 技术参数响应程度 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;3.0;7.0;10.0;） | 投标人提供的产品完全满足或优于《用户需求书》不带“▲”的一般技术参数指标要求的，得10分。 1、有1～5项条款为负偏离/无响应的，得7分； 2、有6～10项条款为负偏离/无响应的，得3分； 3、有11项及以上条款为负偏离/无响应的，得0分。 注：用户需求书中不带“▲”的一般技术参数条款中明确要求提供证明资料的，以投标人提供的证明资料加盖投标人公章为准，用户需求书中没有明确要求提供证明资料的，则以投标人提供所投产品彩页原件或原厂商的技术白皮书或原厂商所作的技术参数说明等详细技术资料复印件加盖投标人公章，凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。相同内容的条款不重复计算项数。 |
|  |  | 设备安装、调试及检验验收 (8.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;5.0;8.0;） | 根据投标人所拟定的产品安装调试及检验验收方案进行综合评审打分： 1、具有科学完善的设备安装调试流程和检验验收方案，整个安装过程派技术人员跟进，做好厂方和使用科室的沟通桥梁，在安装、检查、安全、使用等各方面有关人员共同参加下进行验收，保证设备测试、安装、操作的安全性的，得8分； 2、具有较为科学完善的设备安装调试流程和检验验收方案，较能保证设备测试、安装、操作的安全性的，得5分； 3、设备安装调试流程和检验验收方案基本完善，基本保证设备测试、安装、操作的安全性的，得3分； 4、设备安装调试流程和检验验收方案不够科学完善，未能保证设备测试、安装、操作的安全性的，得1分； 5、其他情况不得分。 |
|  |  | 项目实施方案 (10.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;4.0;7.0;10.0;） | 根据投标人提供的项目实施方案（方案是否结合实际、详细，科学可行等）进行评审： 1、整体实施方案充分结合实际、详尽规划、细节丰富、方案精良的，得10分； 2、整体实施方案较充分结合实际、较详尽规划、细节较丰富、方案较精良的，得7分； 3、整体实施方案部分结合实际、进度规划一般、细节一般、方案一般的，得4分； 4、整体实施方案的与实际不尽相符、规划粗略、细节欠缺、方案欠佳的，得1分； 5、其他情况或无响应，得0分。 |
|  |  | 培训方案 (7.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;4.0;7.0;） | 根据投标人提供的培训方案（方案是否结合实际、详细，科学可行等）进行评审： 1、具有完善具体的培训方案，各阶段计划详尽的，得7分； 2、有培训计划方案，各阶段计划完善但不具详细的，得4分； 3、有培训计划方案，各阶段计划不完整，具有一定可行性的，得1分； 4、其他情况或无响应，得0分。 |
| 商务部分 |  | 所投产品同类业绩 (9.0分) | 提供2018年1月1日至今（以合同签订时间为准）的所投产品同类项目业绩。每提供一个得3分，满分为9分。 注：提供有效的合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）或中标（成交）通知书并加盖公章。 |
|  |  | 核心产品售后保证 (6.0分) | 如投标人为经销商，提供所投核心产品制造商对产品的授权及原厂售后服务承诺函原件，每提供1个得2分；如投标人为所投核心产品制造商，提供售后服务承诺函原件，每提供1个得2分；此项满分6分。 |
|  |  | 售后服务及承诺 (5.0分)，（等次分值选择：0.0;1.0;3.0;5.0;） | 根据各投标人对本项目提供的售后服务及承诺（包括但不限于售后服务点、服务计划及服务承诺等）等进行评审： 1、具有完善具体的售后服务内容，总体服务方案科学合理、亮点多、针对性强、可行性高，得5分； 2、具有较完善具体的售后服务内容，总体服务方案较合理、亮点较多、针对性较强、可行性较高，得3分； 3、售后服务内容不够完善，总体服务方案不够合理，针对性不强、可行性不高，得1分； 4、售后服务内容缺漏多，总体服务方案不合理，针对性差、可行性不高，得0分； 注：未提供不得分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

4.汇总、排序

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

采购包2：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

第五章 合同文本

广东省政府采购

合　同　书

采购计划编号：

项目编号：

项目名称：

甲　　方：

电　　话：　　　　　　传　　真：　　　　　地　　址：

乙　　方：

电　　话：　　　　　　传　　真：　　　　　地　　址：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》（合同编）的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同标的

乙方根据甲方要求提供以下货物：

| 货物品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 随机配件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

以上货物具体的供货范围、技术规格和技术要求详见合同附件。

二、合同合计

合同合计：人民币（大写）               （￥         ）。该合同总价包含（产品价款、备品备件价、易损件价、专用工具价、相关配件、附件、及零配件价）及其它的所有费用，包含物料购置费、制作费、检验费、保险费用、检测费、检定费、仓储费、运输费、装卸费、商检费用、银行费用、税费及一切技术和售后服务费（含相关技术指导与培训费）等所有不可预见的隐含费用（以上费用如涉及到多次需求，所有费用都包含在内），乙方不得再向甲方收取任何费用。本合同价格为固定不变价。

三、项目地点、交付使用期

1、项目地点：甲方指定地点。

2、交付使用期：合同签订之日起   个日历天内完成供货、安装调试并验收合格。

四、交货要求

1、乙方应提供原装、全新的、符合质量标准的货物，不得以旧货翻新充数，并按有关要求进行包装及装运。

2、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定供货，乙方必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

3、验收合格移交甲方使用前的一切风险均由乙方承担。

五、安装调试

1、安装调试在设备到货后5个工作日内开始进行。

2、所有设备均须由乙方送货上门并安排工程师上门安装调试，甲方不再支付任何费用。

3、自安装工作一开始，乙方应允许甲方的工作人员一起参与安装、调试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

4、开箱检验

4.1、所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。

4.2、拆箱后，乙方应对其全部产品、零件、配件、甲方许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由乙方解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。

5、系统调试

5.1、系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一调试。

5.2、如系统调试中发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。

5.3、乙方应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档交付设备使用单位。

六、验收

1、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。货物属于医疗器械的，应取得有关医疗器械主管机构的批准文件，证照。

2、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

3、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。产品说明书及标签要求必须符合《医疗器械说明书和标签管理规定》（国家食品药品监督管理总局令第6号）的标准。

4、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范及乙方的投标文件中承诺的内容进行验收，必要时邀请相关的第三方专业人员、机构或参与本次项目的其他乙方参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费先由乙方垫付。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

5、乙方应按财政审批的要求，提供有关货物资料，并做好填报申请材料的工作，甲方予以配合；因乙方原因导致财政审批无法按时完成的，乙方自行承担有关的责任。

七、售后服务

1、乙方对所供产品提供质保期按招标文件和国家有关规定，终身维保。

2、质保期自设备安装调试完毕并由甲方验收完毕之日起计算，保修费用计入投标总价。服务期内提供免费上门服务（含部件、技术支持服务、人力、上门等），服务期自供需双方代表在最终验收单上签字之日算起。服务期内所有费用已计入总价。

3、保修期内，所有硬件设备的维修均为免费。维护期内，所有软件系统均需提供1年免费维护服务。且所有设备维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。服务期内，如所投软件已升级，乙方应负责将所投软件升级至最新版本。

4、乙方使用的设备乙方须开通7×24小时售后专线服务电话，保证开机率95%以上，以满足甲方要求，接到报修电话后，2小时内响应，售后服务工程师48小时内上门服务。规定时间内未处理完毕的，乙方提供不低于同等档次货物供甲方使用至故障货物能正常使用为止。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得甲方方管理人员同意。如需增加非乙方的货物和配件，乙方应协助解决。

5、乙方须提供系统维护期间的软件版本升级和采购方提出的功能更新和完善提出完整的解决方案。

八、培训要求

1、乙方免费提供产品的安装、配置、操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，直到甲方工程师熟悉使用。

2、培训地点主要在设备安装现场或按双方协商安排，人数不限。

3、乙方必须派出具有相应专业资格和实际工作相应的工程师进行培训，乙方必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。

九、其他要求

1、乙方投标时所提供的货物如在实际供货时已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更优质的货物，则按违约处理。

2、乙方在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚，甲方将有权单方面中止合同的执行,并追究因乙方所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任。

3、因产品的质量问题发生争议，由广东省或韶关市质检部门进行质量鉴定。甲方与乙方认为有需要，可以共同提出或分别提出质量鉴定，广东省质检部门与韶关市质检部门的鉴定结论不一致的，以广东省质检部门的鉴定结论为准。产品符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

十、付款方式

1、付款方式：合同签订后十个工作日内甲方向乙方支付合同总金额的70%作为预付款；

2、设备到货安装并经甲方验收合格后十个工作日内向乙方支付支付合同金额的30%货款；

3、甲方每次付款，乙方需开具的正式发票。

4、乙方凭以下资料与甲方结算：

4.1 合同；

4.2乙方开具的正式发票；

4.3 验收合格报告(加盖甲方或甲方指定设备接收单位公章)；

4.4 中标通知书；

4.5 财政部门审核时所需的其他材料。

4.6若因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

十一、违约责任

1、乙方逾期交货，则按合同总价每天 3‰支付违约金给甲方。如超过合同规定工期限 20天乙方仍不能交货完毕，则视为乙方不能交货。

2、乙方不能交货，每拖延1天，则按合同总价 5 %支付违约金给甲方。同时，甲方有权单方面解除合同。如上述违约金金额仍不足以补偿甲方因乙方违约造成的损失，甲方有权进一步向乙方提出索赔，由此给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

3、货物未能一次性通过验收，则甲方同意由乙方予以整改，并在第一次验收结束之日起 3天内重新组织验收；经  3  次验收不合格的，甲方有权单方面解除合同。如因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方提出索赔。

4、如果甲方逾期付款，则按拖欠金额每天1 ‰支付违约金给乙方，直至该款付清为止。但由于财政拨款不到位而导致甲方逾期付款的，甲方不承担违约责任，并且此情况不能成为乙方延期交货及服务的理由。

5、甲方解除合同,乙方须在接到甲方解约通知之日起 30 天内退回甲方已支付的价款。

6、如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

7、其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十二、争议的解决

1、因货物的质量问题而发生的争议，由广东省或韶关质检部门进行质量鉴定。鉴定费用由乙方承担，并且乙方负责重新提供符合合同要求的货物给甲方，由此造成延期供货的，乙方承担延期供货的违约责任。

2、本合同发生争议，由双方协商或由政府采购监督管理部门调解解决，协商或调解不成时按以下第  （2）  种方式解决（请选择）：

（1）韶关市仲裁委员会仲裁。

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。（本合同的诉讼管辖地为韶关有管辖权的法院）（在仲裁或诉讼期间，除有争议部分的事项外，合同其他部分仍应继续履行）。

十三、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十四、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十五、索赔

1、如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

2、在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1)乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

(2)根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，甲乙双方商定降低货物的价格。

(3)用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

3、如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

十六、其他

1、本项目所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本项目具有同等法律效力。

2、在执行本项目的过程中，所有经双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函)  即成为本项目的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十七、合同生效：

1、本合同经双方授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日起生效，合同生效日期以最后一个签字日为准。

2、本合同一式伍份，甲方执 贰份、乙方执叁份（其中送政府采购监督管理部门和采购代理机构各壹份备案），均具有同等法律效力。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法人或其授权的代理人（签字）： | 法人或其授权的代理人（签字）： |
| 地 址： | 地 址： |
| 开户名称： | 开户名称： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 电子信箱： | 电子信箱： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

投标文件封面

（项目名称）

投标文件封面

（正本/副本）

采购计划编号：440224-2022-01158

采购项目编号：GDYD221098

所投采购包：第 包

（投标人名称）

年 月 日

投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、投标保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同投标协议书

十五、投标人业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、询问函、质疑函、投诉书格式

二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十四、附件

格式一：

投标函

致：广东远东招标代理有限公司韶关分公司

你方组织的仁化县扶溪镇卫生院迁建项目-医疗设备采购项目项目的招标[采购项目编号为：GDYD221098]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的仁化县扶溪镇卫生院迁建项目-医疗设备采购项目项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十四）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十五）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

格式二：

开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务期限 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

格式六：

法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：广东远东招标代理有限公司韶关分公司

本授权书声明：________是注册于（国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就仁化县扶溪镇卫生院迁建项目-医疗设备采购项目项目采购[采购项目编号为GDYD221098]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

格式七：

投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

资格性审查要求的其他资质证明文件

详见资格性条款要求

设备和专业技术能力情况表

| 我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称和专业技术人员 | 数量及单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

承诺函

致：仁化县扶溪镇卫生院

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46			 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46			 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕			 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

格式十六：

《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的			 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2.			 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十七：

《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2.			 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3.			 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

格式二十：

采购代理服务费支付承诺书

致：广东远东招标代理有限公司韶关分公司

如果我方在贵采购代理机构组织的仁化县扶溪镇卫生院迁建项目-医疗设备采购项目招标中获中标（采购项目编号：GDYD221098），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东远东招标代理有限公司韶关分公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

询问函

广东远东招标代理有限公司韶关分公司

我单位已登记并准备参与仁化县扶溪镇卫生院迁建项目-医疗设备采购项目项目（采购项目编号：GDYD221098）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________

地址/邮编：_____________________

电话/传真：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

采购文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2：_____________________

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：_____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

采购文件公告:是/否公告期限：_____________________

采购结果公告:是/否公告期限：_____________________

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：_____________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

投诉事项2：_____________________

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)： ________公章________

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日