- 128电子胃肠镜系统用户需求书

一、总体要求

- 标有“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
2、标有“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。
3、投标人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。
4、投标人应对采购需求中的设备性能和技术指标在响应详细内容中列出具体数值。如果投标人只注明“正偏离”或“无偏离”，将可能被视为“负偏离”，从而可能导致严重影响评标结果。
5、投标人所投产品除项目采购文件中明确规定要求提供彩页或技术规格书或相应检测报告等证明材料以外，所有技术参数描述均以投标文件响应为准（投标文件内制造商提供的技术参数描述与投标人投标技术参数描述不一致时，以制造商提供的技术参数描述为准）。投标人须对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。采购文件中明确规定要求投标人提供证明材料的，应标注证明材料所在的页码范围，证明材料中投标技术参数指标用红色框标记并标注采购需求技术参数对应的序号。如果因不按要求标注而导致的评审不得分，由投标人自行承担。
6、凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时必须出具CCC认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。
7、节能产品的优先采购和强制采购以财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的最新《节能产品政府采购品目清单》中所列产品及相关规定为准。如果涉及到政府强制采购节能，供应商必须在投标文件中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。
8、环境标志产品的优先采购以财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的最新《环境标志产品政府采购品目清单》所列产品为准。投标产品涉及到环境标志产品的，供应商需在投标文件中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书。
9、涉及到软件产品的，必须采购和使用正版软件，项目中涉及计算机办公产品的，必须预装正版操作系统软件。
10、投标人没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在响应表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。
11、投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。
12、不允许中标供应商转包、分包中标采购包的内容。
13、小型和微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位必须按照投标须知的内容提供相应的资料。
14、需落实政府采购政策为：促进中小企业发展政策、支持监狱企业发展政策、支持残疾人福利性单位发展政策、优先采购节能产品、环境标志产品相关政策、实施本国产品标准及相关政策等。
15、单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算；非单一产品采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。
★16、投标产品应具备《医疗器械注册证》（无强制要求的除外，以国家药品监督管理局网上的数据库中查询的数据为准）（须提供证明文件复印件证明）；
★17、投标人若为经销商须提供第二类医疗器械经营备案凭证（须提供证明文件复印件证明）或承诺签订合同前取得第二类医疗器械经营备案凭证（须提供承诺函），若为制造商则须提供《医疗器械生产许可证》（须提供证明文件复印件证明）。

- ★19、所投产品若属于《放射源分类办法》（国家环境保护总局公告2005年第62号）放射源分类或《关于发布射线装置分类办法的公告》（公告2006年第26号）射线装置分类表设备的需取得《辐射安全许可证》才能进行生产、销售。

- 投标人若为经销商须提供许可范围包含“销售”的《辐射安全许可证》证书，若为制造商则须提供许可范围包含“生产”的《辐射安全许可证》证书。投标人若同为经销商和制造商，则须提供许可范围包含“生产”和“销售”的《辐射安全许可证》证书。

二、项目概况

采购预算及最高限价或耗材的最高限价:按第二阶段调查后确定

项目类型为货物类，采购品目：临床检验设备（A02321900）

本项目采购包采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业

采购数量：2套，以下为每套的技术参数和配置的数量

三、技术参数

（一）、★每套配置清单

| 序号 | 名称 | 数目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内镜主机 | 1台 |
| 2 | 内镜冷光源 | 1台 |
| 3 | 高清胃镜 | 2条 |
| 4 | 治疗胃镜 | 1条 |
| 5 | 高清肠镜 | 2条 |
| 6 | 治疗肠镜 | 1条 |
| 7 | 医用显示器 | 1台 |
| 8 | 内镜用二氧化碳送气装置 | 1台 |
| 9 | 高频电刀 | 1台 |
| 10 | 内窥镜冲洗器 | 1台 |
| 11 | 图文系统（含采集卡、打印机） | 1套 |
| 12 | 内镜镜专用台车 | 1台 |
| 13 | 测漏器 | 1副 |
| 14 | 内镜消毒机 | 10个 |
| 15 | 胃镜肠镜钳 | 10个 |

（二）、技术指标

- 内镜主机

  - 主机至少支持包含蓝光、绿光等在内的特殊光染色功能，染色模式需要≥3种；

  - ▲主机与内镜间采用光信号传输数据和无线供电技术，防水同时保证传输信号的稳定；

  - 内镜主机支持包括自动测光模式、平均测光和峰值测光等在内的多种测光模式；

  - 主机支持内镜图像R、G、B色彩及亮度信号的调节，调节档位≥15级；

  - 主机支持内镜图像轮廓与结构的增强，调节档位≥15级；

  - ▲主机支持血色素指数色彩强调功能，从而突出显示黏膜毛细血管形态；

  - ▲主机支持双光及双画面模式：可实时同步显示白光与染色图像于同一画面同步实时显示，从而更好的对比图像中的不同，直观对比黏膜细节病灶；

  - 主机支持图像的实时冻结及预冻结功能，方便操作医生选择冻结及冻结前一段时间内最清晰的图像；

  - 主机支持图像的回访功能，并可对回访图像进行包括血液强化、结构强化、轮廓强化、数字放大等在内的图像处理，方便操作医生观察；

  - ▲主机支持图像的电子放大功能，放大倍数≥4档，且至少支持包括1.2倍、1.5倍、2倍、4倍在内的放大；

  - 主机支持包括DVI、SDI、Y/C、Y/G等在内信号输出方式，方便手术示教视频信号的导出；

  - 主机输出的视频信号最大分辨率≥3840x2160；

  - 主机配有≥32寸的专业医用高清显示器，显示器分辨率≥3840x2160，支持画中画、双屏等显示模式；

- 内镜冷光源

  - 内镜冷光源采用高亮度长寿命LED光源，光源数≥5个，从而为所匹配的镜子提供更好的光照效果；

  - 内镜冷光源支持≥4种的照明模式；

  - 内镜冷光源至少支持包括手动和自动两种调光模式，调光档位≥100级；

  - 冷光源主机集成气泵功能，方便操作医生对消化道进行充分扩张，送气的流量大小≥3档可调；

2.5   LED光源的使用寿命≥30000小时。

- 高清电子胃镜

  - ▲高清胃镜的视场角≥145°，弯曲角度：上≥210°、下≥120°、左≥100°、右≥100°；

  - 高清胃镜景深至少满足2-100 mm范围；

  - 高清胃镜工作长度≥1100mm，头端部外径≤9.2mm，插入部主软管外径≤9.2mm，钳子管道孔径≥2.8mm；

  - 高清胃镜支持前附送水功能；

  - 高清胃镜支持镜体一键式热插拔，避免未关机情况下造成设备损坏；

  - 高清胃镜具有≥5个自定义功能按钮；

- 高清电子肠镜

  - ▲高清肠镜的视场角≥170°，弯曲角度：上≥180°、下≥180°、左≥160°、右≥160°；

  - 高清肠镜至少满足2-100 mm范围；

  - 高清肠镜工作长度≥1350mm、主软管外径≤12mm、头端部外径≤12.5mm、钳子管道孔径≥3.7mm；

  - 高清肠镜支持前附送水功能；

  - 高清肠镜支持镜体一键式热插拔，避免未关机情况下造成设备损坏；

  - 高清肠镜具有≥5个自定义功能按钮；

  - 高清肠镜支持强力传导、智能弯曲、可变硬度等功能；

- 高清电子治疗胃镜

  - 治疗胃镜视场角≥145°，弯曲角度：上≥210°、下≥120°、左≥100°、右≥100°；

  - 治疗胃镜至少满足2-100mm范围；

  - 治疗胃镜工作长度≥1100 mm、头端部外径≤9.8mm、主软管外径≤9.6mm、钳子管道孔径≥3.2mm；

  - 治疗胃镜支持前附送水功能；

  - 治疗胃镜支持镜体一键式热插拔，避免未关机情况下造成设备损坏；

  - 治疗胃镜具有≥5个自定义功能按钮；

- 高清电子治疗肠镜

  - 治疗肠镜视场角≥170°，弯曲角度：上≥180°、下≥180°、左≥160°、右≥160°；

  - 治疗肠镜至少满足2-100mm范围；

  - 治疗肠镜工作长度≥1350mm，头端部外径≤12.5mm、主软管外径≤12mm、钳子管道孔径≥4.2mm；

  - 治疗肠镜支持前附送水功能；

  - 治疗肠镜支持镜体一键式热插拔，避免未关机情况下造成设备损坏；

  - 治疗肠镜具有≥5个自定义功能按钮；

  - 治疗肠镜支持强力传导、智能弯曲、可变硬度等功能；

- 高频电刀（适配本内镜系统）

- 7.1  电切、内镜切、电凝、双极凝一体设计，可升级氩气系统；

- 7.2  工作频率：450KHz；

- 7.3  输出功率：电切最大输出功率≥350W，电凝最大输出功率≥120W；

7.4  具有手控和脚控两种控制方式，可多路输出；

7.5  器械同时兼容连接单极器械、双极器械、腔镜等器械并可智能识别不同类型器械；

7.6  工作模式≥7 种；电切1W～350W；电凝1W～120W；内镜电切具有效果，宽度，间隔可调；

7.7  具有断电、开路、短路、过功率、过压、过热、过电流自动保护功能；

7.7  具有4mm和8mm高频线接口，配合胃镜、肠镜、腹腔镜等内镜使用；

7.8  具专用内镜治疗模式（ENDO CUT模式）内镜切一。具有效果，宽度，间隔可根据实际需求自由调节切凝功率和时间；切割与凝血交替进行，可用于ESD、EMR、ERCP、POEM、息肉切除、息肉灼烧等内镜下的各种手术；

7.9  主机通过电脑控制，具备组织密度即时反馈技术。可依据组织密度变化而由电脑控制进行输出的自动调节；

7.10  具备中性电极动态监控系统，监测异常时主机可立即停止输出并发出语音报警和显示界面报警提示；

7.11  具有功率自动补偿系统，根据阻抗变化维持恒定功率输出，确保切凝效果稳定；

7.12  具备开机自检功能，可诊断设备的连接及工作状况，提供语音报警功能；

无外置风扇设计，自然散热；

7.13  支持连接成人或新生儿类型中性电极，支持连接单极及双极类型中性电极；

7.14  具有断电保护电路，实时记忆使用各功能的输出设定值；

7.15  功率调节方式≥2种

8 内窥镜冲洗器

8.1 流量调节≥10档；

8.2 流量调节范围：0-600ml/min；

8.3 具备液晶屏可提供全面的设备状态显示；

8.4 具备通过脚踏开关进行供水操作限制，单次脚踏最长供水持续时间为20±3秒；

8.5 水瓶容量配置≥2400ml；

8.6 具有供水控制、供水调节、供水时间控制的功能；

8.7 具有泵头启闭检测功能；

8.8 兼容市面各种带有副送水功能的内镜；

9 内镜用二氧化碳送气装置：适配上下消化道电子内镜；

10 其他

10.1 提供所投产品的详细配置清单

四、商务条款：

一、标的提供的时间：合同签定后30日内交货

二、标的提供的地点：采购人指定的地点

三、付款方式：1.全部设备验收合格后六个月内由甲方向乙方支付合同总金额的60%。

2.验收合格后满一年由甲方向乙方支付合同总金额的30%。

3.质保期满后，由甲方向乙方支付合同总金额的10%。

4.合同款项以人民币转账方式支付。每次付款前乙方凭以下材料提出付款申请：（1）正式等额发票；（2）合同；（3）中标通知书；（4）验收报告。

四、验收要求：

中标人应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，由采购人组成的验收小组现场进行测试和验收。

（1）开箱检验。

1.1 所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。

1.2 拆箱后，中标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。

（2）系统测试。系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。 如系统测试中发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿；

（3）产品验收要求。

3.1 要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

3.2 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。货物属于医疗器械的，应取得国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》。货物属于放射性同位素或射线装置的，中标人应承诺具备有效的《辐射安全许可证》（许可范围涵盖所供设备类别）；在设备验收交付时，中标人须完成以下行政审批事项，并将受理回执或批准文件作为验收文档之一：
（1）建设项目职业病危害放射防护预评价审核；
（2）职业病放射防护设施竣工验收；
（3）《放射诊疗许可证》设备登记或变更；
（4）《辐射安全许可证》设备台账增补。
因中标人原因导致上述审批延误、无法完成设备合法使用的，视为逾期交货，中标人承担违约责任。

## 3.3如设备属于国家强制计量或检定的设备，则乙方须提供国家计量或检定机关所出具的合格证书，甲方可协助乙方联系有关部门进行检测，但相关检测费用由乙方承担。

3.4如设备需接入甲方院方系统的，则验收前由乙方负责接入院方系统，具体实施及相关费用由乙方承担。

3.5 货物为原厂商未启封全新包装，出具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

3.6 采购人作为履约验收主体，负责组成验收小组，设备安装调试完毕并经中标人自检合格后，中标人应书面向采购人提出验收申请。采购人应在收到验收申请后15个工作日内组织验收。验收按国家有关规定、规范及中标人的投标文件中承诺的内容执行，必要时邀请相关的第三方专业人员、机构或参与本次项目的其他投标人参与验收。因货物质量问题发生争议时，由采购人所在地省级市场监督管理部门认可的医疗器械检测机构或国家卫生健康委认可的第三方检测机构进行鉴定。鉴定费先由中标人垫付。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

（4）信息系统对接与数据互联互通验收

4.1 接口对接要求

中标人应负责所供医疗设备与采购人现有医院信息系统（HIS）、影像归档与通信系统（PACS）、实验室信息系统（LIS）等的对接集成。对接内容至少包括：
（1）患者信息获取：通过HL7/FHIR标准接口或Web Service方式，从HIS自动获取患者姓名、性别、年龄、住院号、检查申请单号等信息，不得采用人工录入方式。
（2）检查指令接收：接收HIS或电子病历（EMR）下达的检查医嘱，设备工作列表（Worklist）应能自动同步待检患者队列。
（3）结果报告回传：设备生成的诊断报告、图像、数值结果应自动回传至HIS/EMR系统，实现报告在线调阅，报告回传成功率≥99.5%。
（4）状态反馈：设备检查状态（已登记、进行中、已完成）应实时反馈至HIS，供临床科室实时查询。

4.2 接口性能验收

（1）接口并发能力：支持门诊高峰期并发请求量不低于200用户/秒，平均响应时间≤2秒。
（2）稳定性测试：接口需通过72小时持续运行压力测试，无内存泄漏、无进程死锁、无数据积压。
（3）数据准确性：比对HIS下发指令与设备接收信息，数据字段完整率100%，字段映射正确率100%。

4.3 文档与交付物

（1）中标人须提供接口技术文档（含接口协议、数据结构、调用示例、字段映射表）。
（2）提供第三方接口测试报告（可选用Postman/Eolink等工具，或由采购人信息部门现场验证）。
（3）提供数据字典和系统表结构说明（涉及设备工作站数据库时）

（5） 行政审批协助义务（适用于放射诊疗设备）

5.1 中标人义务

所供设备属于《放射诊疗管理规定》所界定的放射诊疗设备（含CT、DR、C臂、DSA、医用加速器、核医学设备等）的，中标人应履行以下协助义务：
（1）提供验收检测：设备安装完毕后，中标人应协调设备生产厂家或受其委托的、具备相应资质的第三方检测机构，对设备进行验收检测，出具符合国家标准的《验收检测报告》。
（2）提供申报材料：协助采购人准备放射诊疗许可/变更申报所需的设备参数表、合格证明、安装调试报告、检测报告、中文说明书、防护性能指标文件等。
（3）配合现场审核：配合卫生健康行政部门或生态环境部门组织的现场审核，安排技术人员解答设备性能、防护设施相关问题。

5.2 时间节点控制

（1）中标人应在设备安装调试完成后10个工作日内完成验收检测并提交检测报告。
（2）因中标人原因延迟提交检测报告或申报材料，导致采购人无法在设备到货后60日内取得《放射诊疗许可证》设备登记的，每逾期一日，中标人向采购人支付合同总价款万分之五的违约金。

5.3 交付标准

本项目最终验收的必备条件之一：采购人已在《放射诊疗许可证》副本完成该设备的登记，或在《辐射安全许可证》台账中完成该设备增补。未完成前述行政许可登记的，不予进行最终验收付款。

（6）文档交付与培训验收

中标人应交付的文档包括但不限于：产品说明书（中文）、安装手册、维修手册、操作培训视频/课件、系统软件源代码（如涉及二次开发）、第三方接口测试报告、医疗器械注册证及附件、辐射安全许可证复印件（中标人）、设备验收检测报告、培训签到表及考核记录。软件类产品还需提供：需求规格说明书、概要设计、详细设计、数据库设计说明书、测试报告、第三方代码安全审计报告

- 履约保证金：无

- 其他：

- 质量保证及售后服务：中标人和产品供货商对提供的整体产品原厂整机保修期不低于3年（技术参数中有要求的以技术参数要求为准）。

- 质量保证及售后服务:

- 中标人应保证所供设备是国产设备验收时半年内、进口设备验收时一年内生产的（技术参数中有要求的以技术参数要求为准），全新的、未使用过的设备，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，中标人应在接到采购人通知后3日内负责更换符合标准的同型号设备，所产生的费用由中标人承担。同时，中标人应按合同规定，相应延长设备保修期。

- 保修期、质保期均按合同设备交齐给采购人对设备及其质量技术全部验收合格并交付使用且签署《验收文件》（注：《验收文件》是指已加盖采购人印章确认设备之验收合格交付使用时间的书面报告正式文件）之日起计算。

- 在保修期内，如设备非因采购人的人为原因而出现质量问题，采购人有权向中标人提出质量异议，中标人应负责包修、包换或包退，承担修理、调换或退货的实际费用；如中标人不能修复或不能退换，均按不能交货处理；中标人保证在接到故障电话后30分钟内响应用户要求、12小时内派员上门现场维护并在48小时内排除故障修复使用，如在规定时间内不能修复解决，则提供相同型号设备给采购人作为代替使用，确保设备的正常运作和使用；属于保修期后而在质保期内的并且不属于中标人质量问题的事项，可以优惠价格双方商定，材料费用由采购人承担，中标人免收材料费以外的任何费用。

- 4、对设备拥有核心技术，维修备件充足，所有问题现场解决。

- 培训要求:

- 中标人至少必须满足本章要求的培训服务，中标人须提供详细的培训计划。所有培训费用（含培训教材费）及各项支出由中标人承担。

- 2、培训内容与课程要求供软硬件的安装、配置培训。中标人必须提供相应的应用软件技术和系统操作等方面的培训。有关应用软件的操作培训课程，培训应该在系统试运行前完成。中标人须在投标文件中提出全面、详细的培训课程以及时间表，并在合同签定后征得采购人同意后实施。对于所有培训，中标人必须派出具有相应专业资格和实际工作相应的工程师进行培训，中标人须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。

- ★ 报价要求：

- 1. 本项目为交钥匙工程。
投标人报价须为人民币含税包干价。投标总价包含为完成本项目所需的一切费用，采购人不再支付投标总价以外的任何费用。投标人应在《报价一览表》中详细列明各项分项报价，如有缺漏项，视同已包含在总价中，中标后不作任何调整。

- 2. 报价构成（包含但不限于以下全部费用）：

- 2.1 货物费用，包括：产品主机价，标准附件、备品备件、易损件、专用工具，随配软件（含操作系统、应用软件、数据库等）的永久使用许可费，所有相关配件、零配件。

- 2.2 运抵交付费用，包括：包装费，运输费（含二次搬运、场内转运），装卸费，仓储费，保险费，商检费（如涉及进口），银行费用，

- 2.3 安装调试费用，包括：安装费（含安装所需全部耗材、辅材），调试费，安装条件改造费（包括但不限于：机房/场地必要的电路、水路、网络、承重、屏蔽、防护等改造费用，以及因现场条件与投标人预期不符而产生的所有适应性调整费用），脚手架搭拆费、吊装费、水电接入费。

- 2.4 检测与验收费用，包括：出厂检验费，到货开箱检验费，安装后的验收检测费（含国家强制性的验收检测、状态检测、稳定性检测等），计量检定费（如属于国家强制检定计量器具），质量监督检验部门及相关第三方检测机构的全部验收费。

- 2.5 技术服务与培训费用，包括：现场技术指导费，操作人员培训费（含教材、资料、考核证书等），维修工程师培训费，数字化对接服务费（与医院HIS、PACS、LIS等系统的接口开发、调试、测试及永久使用授权费）。

- 2.6 行政审批协助费用，

- 医疗器械注册证核验：中标人须提供所投产品的《医疗器械注册证》及附件，相关费用已包含在报价中。

- 放射诊疗设备专项服务：如所投产品属于射线装置或放射性同位素设备，中标人须承担以下工作所涉及的全部费用——

- 完成职业病危害放射防护预评价、控制效果评价及竣工验收；

- 完成《放射诊疗许可证》的设备增项/变更；

- 完成《辐射安全许可证》的设备台账增补。
上述行政审批工作未完成、导致设备无法按期投入临床使用的，视为中标人逾期交货。

- 2.7 售后服务费用，包括：质保期内全部维修、保养、零配件更换费用，故障响应、现场检修、技术支持费用，质保期满后首次年检/强检费用（如采购文件有明确要求）

- 2.8 其他费用，包括：税金（增值税及附加），采购文件约定的费用，合同实施过程中可预见的及不可预见的所有风险费用

- 3. 报价约束

- 投标报价不得超过采购预算（最高限价），否则按无效投标处理。

- 投标人须对所投包内所有产品和内容进行唯一报价，不接受选择性报价、浮动报价或附有条件报价。

- 中标后，投标人不得以任何理由（包括但不限于现场条件复杂、工程量增加、市场价格上涨等）要求追加费用。

- 保密要求

- 中标人须与采购单位签订保密协议书。

- 2、中标人不能私自复制或留存、私自开发应用、对外公布数据，或提供数据给第三方使用。中标人须承诺按照国家、省有关法规文件规定，开展生产工作、履行保密责任，如中标人在项目实施过程中造成数据泄漏或违反其它保密条例的，将追究法律责任。采购人对于知悉中标人的有关合同事宜同样负有保密义务。