- 13-2超高端彩色多普勒超声诊断仪用户需求书

一、总体要求

- 标有“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
2、标有“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。
3、投标人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。
4、投标人应对采购需求中的设备性能和技术指标在响应详细内容中列出具体数值。如果投标人只注明“正偏离”或“无偏离”，将可能被视为“负偏离”，从而可能导致严重影响评标结果。
5、投标人所投产品除项目采购文件中明确规定要求提供彩页或技术规格书或相应检测报告等证明材料以外，所有技术参数描述均以投标文件响应为准（投标文件内制造商提供的技术参数描述与投标人投标技术参数描述不一致时，以制造商提供的技术参数描述为准）。投标人须对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。采购文件中明确规定要求投标人提供证明材料的，应标注证明材料所在的页码范围，证明材料中投标技术参数指标用红色框标记并标注采购需求技术参数对应的序号。如果因不按要求标注而导致的评审不得分，由投标人自行承担。
6、凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时必须出具CCC认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。
7、节能产品的优先采购和强制采购以财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的最新《节能产品政府采购品目清单》中所列产品及相关规定为准。如果涉及到政府强制采购节能，供应商必须在投标文件中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。
8、环境标志产品的优先采购以财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的最新《环境标志产品政府采购品目清单》所列产品为准。投标产品涉及到环境标志产品的，供应商需在投标文件中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书。
9、涉及到软件产品的，必须采购和使用正版软件，项目中涉及计算机办公产品的，必须预装正版操作系统软件。
10、投标人没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在响应表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。
11、投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。
12、不允许中标供应商转包、分包中标采购包的内容。
13、小型和微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位必须按照投标须知的内容提供相应的资料。
14、需落实政府采购政策为：促进中小企业发展政策、支持监狱企业发展政策、支持残疾人福利性单位发展政策、优先采购节能产品、环境标志产品相关政策、实施本国产品标准及相关政策等。
15、单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算；非单一产品采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。
★16、投标产品应具备《医疗器械注册证》（无强制要求的除外，以国家药品监督管理局网上的数据库中查询的数据为准）（须提供证明文件复印件证明）；
★17、投标人若为经销商须提供第二类医疗器械经营备案凭证（须提供证明文件复印件证明）或承诺签订合同前取得第二类医疗器械经营备案凭证（须提供承诺函），若为制造商则须提供《医疗器械生产许可证》（须提供证明文件复印件证明）。

- ★19、所投产品若属于《放射源分类办法》（国家环境保护总局公告2005年第62号）放射源分类或《关于发布射线装置分类办法的公告》（公告2006年第26号）射线装置分类表设备的需取得《辐射安全许可证》才能进行生产、销售。

- 投标人若为经销商须提供许可范围包含“销售”的《辐射安全许可证》证书，若为制造商则须提供许可范围包含“生产”的《辐射安全许可证》证书。投标人若同为经销商和制造商，则须提供许可范围包含“生产”和“销售”的《辐射安全许可证》证书。

二、项目概况

采购预算及最高限价或耗材的最高限价:按第二阶段调查后确定

项目类型为货物类，采购品目：医用超声波仪器及设备（A02320500）

本项目采购包采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业

三、技术参数

一、应用范围及功能要求

1、妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官、颅脑、肌骨、外周血管及科研的高档四维彩色多普勒超声诊断仪，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研。所提供机型具有升级能力，可满足将来临床应用扩展需求。

二、技术参数：

1、彩色多普勒超声波诊断仪包括：

1.1 主机一体化显示器。

1.2 液晶触摸屏：具备触控屏的多点触控进行容积图像的旋转、放大、切割等直观操作，也可以通过触屏上手势划线实现任意切面成像以及多光源调节功能。

1.3 数字化二维灰阶成像单元。

1.4 数字化彩色多普勒单元。

1.5 数字化能量多普勒成像单元。

1.6 PW 脉冲波多普勒成像单元。

1.7 CW 连续波多普勒成像单元。

1.8 实时四维成像单元。

1.9 软件波束形成器技术。

▲1.10 二维凸阵探头及高频线阵探头可以支持 CW 连续波多普勒成像。（提供上述两种探头的屏幕截图证明）

▲1.11 二维全域血流成像技术，非多普勒原理对血流进行显示，无需注射造影剂即可达到类似效果，无彩色取样框。（提供屏幕截图证明无取样框）

1.12 二维立体血流成像技术。

1.13 具有二维高清血流显示技术。

1.14 组织多普勒成像技术。

1.15 应变式弹性成像技术。

1.16 宽景成像技术，支持所有凸阵和线阵探头。

▲1.17 支持机械指数和热指数警报设置，可自定义声输出限制并将其设定到系统中，将在扫描时提供超预设警报。（提供屏幕截图证明）

1.18 内置耦合剂加热功能。

1.19 具备降低声影的强度技术：帮助恢复被声阴影遮挡的组织和边界，提供从近场到远场均匀一致的图像质量。

1.20 困难条件成像技术：扫描困难条件患者，例如高体重指数（BMI），获得更清晰的图像。

▲1.21 探头智能响应技术：选取探头后，自动激活，并进入到扫描状态。

1.22 智能胎儿多普勒技术：六种血流预设，随心切换，提升彩色/频谱/测量工作效率（可自定义设置）。

1.23 用户界面颜色、灯光的个性化设置：轨迹球颜色、用户界面照明、主机周边照明、触摸屏配色方案可自定义设置。

2、容积四维成像技术：

2.1 支持灰阶及血流三维/四维成像模式，具有虚拟光源移动技术，可同时支持独立移动光源≥3 个。（提供屏幕截图证明至少3个独立光源）

2.2 断层超声显像技术，具备实时四维自由解剖切面成像技术。

2.3 具有胎儿自动识别技术。

2.4 卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。

▲2.5 窦卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。（提供触摸屏显示有专门的窦卵泡测量功能按钮图片及三维成像效果图证明）

2.6 具备时间空间相关成像技术。

2.7 时空关联成像具备胎心容积导航技术。

▲2.8 实时四维穿刺引导功能，有穿刺引导线，二维与四维图像均有穿刺引导线且同屏显示。（提供屏幕截图证明）

2.9 腔内容积探头具有四维实时对比谐波造影功能，支持阴道子宫输卵管超声造影检查。

2.10 具备实时容积空间对比成像技术。

2.11 智能中枢神经系统检查：人工智能（AI）工具。自动识别胎儿颅脑正中矢状面，经丘脑平面，经小脑平面，经侧脑室平面 4 个标准平面。自动同时测量 BPD,HC,OFD, CM 后颅窝池, Cerebellum 小脑横径, Vp 侧脑室后脚等生物指标。

▲2.12 智能三维产程监测功能：能够测量胎儿头部进程、旋转和方向，并同时自动产生一个包括了超声波客观数据、手动输入数据在内的产程报告。（提供相关证明材料）。

3、Ai 智能筛查系列技术：产筛切面自动识别推荐切面≥21个。

3.1 智能先心病筛查技术。

3.2 智能盆底检查。

3.3 自动寻找 valsalva 和缩肛状态下，最大裂孔平面位置；自动测量肛提肌裂孔的面积、周长、前后径和左右径。

4、测量和分析（B 型、M 型、频谱多普勒、彩色模式）

4.1 测量和分析（B 型、M 型、频谱多普勒、彩色模式）：一般测量。

4.2 多普勒血流测量与分析，具有自动包络功能。

4.3 妇产，心脏，血管，儿科等测量与分析。

4.4 胎儿生长指标自动测量功能，包括胎儿双顶径、枕额径、头围、腹围、股骨长、肱骨长。

4.5 自动 NT 及自动 IT 测量技术。

4.6 自动胎心率测量技术。

4.7 不规则体积测量技术。

4.8 容积能量模式直方图技术。

5、图像存储、管理及回放重现

5.1 输入/输出信号：USB, HDMI, S-Video, VGA。

5.2 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0。

5.3 超声图像存档与病案管理系统；回放重现单元；硬盘容量≥1T。

5.4 一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像。

▲5.5 支持一键式输出 3D 打印格式，包括 STL、OBJ、PLY、3MF、XYZ 格式。（提供相关证明材料）。

6、技术参数要求

6.1 监视器≥23 英寸高分辨率显示器。

6.2 操作控制台，可单键电动垂直调节高度，并可左右转动、前后移动和锁定。

6.3 探头接口：≥4 个。

6.4 多点触控触摸屏≥15 英寸。

6.5 空间分辨率：符合 GB10152-2009 国家标准。

6.6 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler 输出功率可调。

7、探头

7.1 频率：超宽频、变频探头，工作频率可显示，变频探头中心频率可选择≥3 种，多普勒频率≥3 种。

7.2 腔内容积凸阵探头：超声频率4.0 — 9.0 MHz，成像角度≥180°（提供相关证明材料）。

7.3 腹部二维凸阵探头：超声频率 2.0—5.0 MHz，成像角度≥110°（提供相关证明材料）。

7.4 腹部容积探头：超声频率 2.0—7.0 MHz。

7.5 高频腹部凸阵探头：超声频率 3.0 —9.0 MHz，

7.6 小器官线阵探头：超声频率3.0 —8.0 MHz。

8、二维灰阶及容积成像主要参数

8.1 凸阵探头，全视野，17cm 深度时，在最高线密度下，二维帧频≥30 帧/秒。

8.2 凸阵容积探头，全视野，17cm 深度时，四维成像帧频≥30帧/秒。

8.3 数字集成化智能 TGC 分段≥8 段。

▲8.4 二维成像扫描深度≥46cm（提供相关证明材料）。

8.5 回放重现：灰阶图像回放≥4000 幅，四维图像回放≥400容积帧。

8.6 系统动态范围≥400dB。（提供相关证明材料）

8.7 预设条件不同检查脏器，预置最佳化图像的检查条件。

9、频谱多普勒

9.1 方式：PW，CW。

9.2 多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示。

9.3 PWD：血流速度≥10m/s；CWD：血流速度≥21m/s。

9.4 最低测量速度：≤10mm/s。

9.5 零位移动：≥10 级。

9.6 PWD 取样宽度：0.1-20mm, 分级可调。

10、彩色多普勒

10.1 显示方式：能量显示，速度显示、二维立体血流显示。

10.2 凸阵探头，全视野，17cm 深度时，在最高线密度下，彩色帧频≥10 帧/秒。

10.3 凸阵容积探头，全视野，17cm 深度时，四维彩色成像帧频≥9 帧/秒。

10.4 彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s（非噪声信号）。

10.5 彩色增强功能：彩色多普勒能量图，方向性能量图注。

三、其他要求：

1、设备使用年限≥10 年。

2、质保期≥3 年。

四、配置要求：

- 主机 1 套；

- 腹部凸阵探头：1 个；

- 腔内容积探头：1 个；

- 腹部容积探头：1 个 ；

- 腹部高频凸阵探头：1 个 ；

- 功能模块及模式：血流立体三维模式、超低速血流成像、造影成像模式、弹性成像、智能胎心率测量、智能胎儿多普勒、智能子宫成像、AI辅助诊断功能；

- 高清工作站一套（与医院信息系统匹配的端口并承担接口费）；

- 高清监视器 1 台（≥42 英寸）。

四、商务条款：

一、标的提供的时间：合同签定后30日内交货

二、标的提供的地点：采购人指定的地点

三、付款方式：1.全部设备验收合格后六个月内由甲方向乙方支付合同总金额的60%。

2.验收合格后满一年由甲方向乙方支付合同总金额的30%。

3.质保期满后，由甲方向乙方支付合同总金额的10%。

4.合同款项以人民币转账方式支付。每次付款前乙方凭以下材料提出付款申请：（1）正式等额发票；（2）合同；（3）中标通知书；（4）验收报告。

四、验收要求：

中标人应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，由采购人组成的验收小组现场进行测试和验收。

（1）开箱检验。

1.1 所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。

1.2 拆箱后，中标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。

（2）系统测试。系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。 如系统测试中发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿；

（3）产品验收要求。

3.1 要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

3.2 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。货物属于医疗器械的，应取得国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》。货物属于放射性同位素或射线装置的，中标人应承诺具备有效的《辐射安全许可证》（许可范围涵盖所供设备类别）；在设备验收交付时，中标人须完成以下行政审批事项，并将受理回执或批准文件作为验收文档之一：
（1）建设项目职业病危害放射防护预评价审核；
（2）职业病放射防护设施竣工验收；
（3）《放射诊疗许可证》设备登记或变更；
（4）《辐射安全许可证》设备台账增补。
因中标人原因导致上述审批延误、无法完成设备合法使用的，视为逾期交货，中标人承担违约责任。

## 3.3如设备属于国家强制计量或检定的设备，则乙方须提供国家计量或检定机关所出具的合格证书，甲方可协助乙方联系有关部门进行检测，但相关检测费用由乙方承担。

3.4如设备需接入甲方院方系统的，则验收前由乙方负责接入院方系统，具体实施及相关费用由乙方承担。

3.5 货物为原厂商未启封全新包装，出具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

3.6 采购人作为履约验收主体，负责组成验收小组，设备安装调试完毕并经中标人自检合格后，中标人应书面向采购人提出验收申请。采购人应在收到验收申请后15个工作日内组织验收。验收按国家有关规定、规范及中标人的投标文件中承诺的内容执行，必要时邀请相关的第三方专业人员、机构或参与本次项目的其他投标人参与验收。因货物质量问题发生争议时，由采购人所在地省级市场监督管理部门认可的医疗器械检测机构或国家卫生健康委认可的第三方检测机构进行鉴定。鉴定费先由中标人垫付。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

（4）信息系统对接与数据互联互通验收

4.1 接口对接要求

中标人应负责所供医疗设备与采购人现有医院信息系统（HIS）、影像归档与通信系统（PACS）、实验室信息系统（LIS）等的对接集成。对接内容至少包括：
（1）患者信息获取：通过HL7/FHIR标准接口或Web Service方式，从HIS自动获取患者姓名、性别、年龄、住院号、检查申请单号等信息，不得采用人工录入方式。
（2）检查指令接收：接收HIS或电子病历（EMR）下达的检查医嘱，设备工作列表（Worklist）应能自动同步待检患者队列。
（3）结果报告回传：设备生成的诊断报告、图像、数值结果应自动回传至HIS/EMR系统，实现报告在线调阅，报告回传成功率≥99.5%。
（4）状态反馈：设备检查状态（已登记、进行中、已完成）应实时反馈至HIS，供临床科室实时查询。

4.2 接口性能验收

（1）接口并发能力：支持门诊高峰期并发请求量不低于200用户/秒，平均响应时间≤2秒。
（2）稳定性测试：接口需通过72小时持续运行压力测试，无内存泄漏、无进程死锁、无数据积压。
（3）数据准确性：比对HIS下发指令与设备接收信息，数据字段完整率100%，字段映射正确率100%。

4.3 文档与交付物

（1）中标人须提供接口技术文档（含接口协议、数据结构、调用示例、字段映射表）。
（2）提供第三方接口测试报告（可选用Postman/Eolink等工具，或由采购人信息部门现场验证）。
（3）提供数据字典和系统表结构说明（涉及设备工作站数据库时）

（5） 行政审批协助义务（适用于放射诊疗设备）

5.1 中标人义务

所供设备属于《放射诊疗管理规定》所界定的放射诊疗设备（含CT、DR、C臂、DSA、医用加速器、核医学设备等）的，中标人应履行以下协助义务：
（1）提供验收检测：设备安装完毕后，中标人应协调设备生产厂家或受其委托的、具备相应资质的第三方检测机构，对设备进行验收检测，出具符合国家标准的《验收检测报告》。
（2）提供申报材料：协助采购人准备放射诊疗许可/变更申报所需的设备参数表、合格证明、安装调试报告、检测报告、中文说明书、防护性能指标文件等。
（3）配合现场审核：配合卫生健康行政部门或生态环境部门组织的现场审核，安排技术人员解答设备性能、防护设施相关问题。

5.2 时间节点控制

（1）中标人应在设备安装调试完成后10个工作日内完成验收检测并提交检测报告。
（2）因中标人原因延迟提交检测报告或申报材料，导致采购人无法在设备到货后60日内取得《放射诊疗许可证》设备登记的，每逾期一日，中标人向采购人支付合同总价款万分之五的违约金。

5.3 交付标准

本项目最终验收的必备条件之一：采购人已在《放射诊疗许可证》副本完成该设备的登记，或在《辐射安全许可证》台账中完成该设备增补。未完成前述行政许可登记的，不予进行最终验收付款。

（6）文档交付与培训验收

中标人应交付的文档包括但不限于：产品说明书（中文）、安装手册、维修手册、操作培训视频/课件、系统软件源代码（如涉及二次开发）、第三方接口测试报告、医疗器械注册证及附件、辐射安全许可证复印件（中标人）、设备验收检测报告、培训签到表及考核记录。软件类产品还需提供：需求规格说明书、概要设计、详细设计、数据库设计说明书、测试报告、第三方代码安全审计报告

- 履约保证金：无

- 其他：

- 质量保证及售后服务：中标人和产品供货商对提供的整体产品原厂整机保修期不低于3年（技术参数中有要求的以技术参数要求为准）。

- 质量保证及售后服务:

- 中标人应保证所供设备是国产设备验收时半年内、进口设备验收时一年内生产的（技术参数中有要求的以技术参数要求为准），全新的、未使用过的设备，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，中标人应在接到采购人通知后3日内负责更换符合标准的同型号设备，所产生的费用由中标人承担。同时，中标人应按合同规定，相应延长设备保修期。

- 保修期、质保期均按合同设备交齐给采购人对设备及其质量技术全部验收合格并交付使用且签署《验收文件》（注：《验收文件》是指已加盖采购人印章确认设备之验收合格交付使用时间的书面报告正式文件）之日起计算。

- 在保修期内，如设备非因采购人的人为原因而出现质量问题，采购人有权向中标人提出质量异议，中标人应负责包修、包换或包退，承担修理、调换或退货的实际费用；如中标人不能修复或不能退换，均按不能交货处理；中标人保证在接到故障电话后30分钟内响应用户要求、12小时内派员上门现场维护并在48小时内排除故障修复使用，如在规定时间内不能修复解决，则提供相同型号设备给采购人作为代替使用，确保设备的正常运作和使用；属于保修期后而在质保期内的并且不属于中标人质量问题的事项，可以优惠价格双方商定，材料费用由采购人承担，中标人免收材料费以外的任何费用。

- 4、对设备拥有核心技术，维修备件充足，所有问题现场解决。

- 培训要求:

- 中标人至少必须满足本章要求的培训服务，中标人须提供详细的培训计划。所有培训费用（含培训教材费）及各项支出由中标人承担。

- 2、培训内容与课程要求供软硬件的安装、配置培训。中标人必须提供相应的应用软件技术和系统操作等方面的培训。有关应用软件的操作培训课程，培训应该在系统试运行前完成。中标人须在投标文件中提出全面、详细的培训课程以及时间表，并在合同签定后征得采购人同意后实施。对于所有培训，中标人必须派出具有相应专业资格和实际工作相应的工程师进行培训，中标人须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。

- ★ 报价要求：

- 1. 本项目为交钥匙工程。
投标人报价须为人民币含税包干价。投标总价包含为完成本项目所需的一切费用，采购人不再支付投标总价以外的任何费用。投标人应在《报价一览表》中详细列明各项分项报价，如有缺漏项，视同已包含在总价中，中标后不作任何调整。

- 2. 报价构成（包含但不限于以下全部费用）：

- 2.1 货物费用，包括：产品主机价，标准附件、备品备件、易损件、专用工具，随配软件（含操作系统、应用软件、数据库等）的永久使用许可费，所有相关配件、零配件。

- 2.2 运抵交付费用，包括：包装费，运输费（含二次搬运、场内转运），装卸费，仓储费，保险费，商检费（如涉及进口），银行费用，

- 2.3 安装调试费用，包括：安装费（含安装所需全部耗材、辅材），调试费，安装条件改造费（包括但不限于：机房/场地必要的电路、水路、网络、承重、屏蔽、防护等改造费用，以及因现场条件与投标人预期不符而产生的所有适应性调整费用），脚手架搭拆费、吊装费、水电接入费。

- 2.4 检测与验收费用，包括：出厂检验费，到货开箱检验费，安装后的验收检测费（含国家强制性的验收检测、状态检测、稳定性检测等），计量检定费（如属于国家强制检定计量器具），质量监督检验部门及相关第三方检测机构的全部验收费。

- 2.5 技术服务与培训费用，包括：现场技术指导费，操作人员培训费（含教材、资料、考核证书等），维修工程师培训费，数字化对接服务费（与医院HIS、PACS、LIS等系统的接口开发、调试、测试及永久使用授权费）。

- 2.6 行政审批协助费用，

- 医疗器械注册证核验：中标人须提供所投产品的《医疗器械注册证》及附件，相关费用已包含在报价中。

- 放射诊疗设备专项服务：如所投产品属于射线装置或放射性同位素设备，中标人须承担以下工作所涉及的全部费用——

- 完成职业病危害放射防护预评价、控制效果评价及竣工验收；

- 完成《放射诊疗许可证》的设备增项/变更；

- 完成《辐射安全许可证》的设备台账增补。
上述行政审批工作未完成、导致设备无法按期投入临床使用的，视为中标人逾期交货。

- 2.7 售后服务费用，包括：质保期内全部维修、保养、零配件更换费用，故障响应、现场检修、技术支持费用，质保期满后首次年检/强检费用（如采购文件有明确要求）

- 2.8 其他费用，包括：税金（增值税及附加），采购文件约定的费用，合同实施过程中可预见的及不可预见的所有风险费用

- 3. 报价约束

- 投标报价不得超过采购预算（最高限价），否则按无效投标处理。

- 投标人须对所投包内所有产品和内容进行唯一报价，不接受选择性报价、浮动报价或附有条件报价。

- 中标后，投标人不得以任何理由（包括但不限于现场条件复杂、工程量增加、市场价格上涨等）要求追加费用。

- 保密要求

- 中标人须与采购单位签订保密协议书。

- 2、中标人不能私自复制或留存、私自开发应用、对外公布数据，或提供数据给第三方使用。中标人须承诺按照国家、省有关法规文件规定，开展生产工作、履行保密责任，如中标人在项目实施过程中造成数据泄漏或违反其它保密条例的，将追究法律责任。采购人对于知悉中标人的有关合同事宜同样负有保密义务。