# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：442000-2025-03448

#### 采购项目编号：GDYD250699

#### 项目名称：水产品质量安全及水生动物疫病检测设备采购项目

#### 采购人：中山市农产品质量安全检验所

#### 采购代理机构：广东远东招标代理有限公司中山分公司

## 第一章投标邀请

广东远东招标代理有限公司中山分公司受中山市农产品质量安全检验所的委托，采用公开招标方式组织采购水产品质量安全及水生动物疫病检测设备采购项目。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：水产品质量安全及水生动物疫病检测设备采购项目

采购计划编号：442000-2025-03448

采购项目编号：GDYD250699

采购方式：公开招标

预算金额：3,160,000.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(水产品质量安全及水生动物疫病检测设备采购项目):

采购包预算金额：3,160,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 质谱仪 | 液相色谱串联质谱仪 | 1(台) | 详见第二章 | 2,900,000.00 | 是 |
| 1-2 | 其他试验仪器及装置 | 氮吹浓缩仪 | 1(台) | 详见第二章 | 90,000.00 | 否 |
| 1-3 | 其他气体压缩机 | 空气压缩机 | 2(台) | 详见第二章 | 40,000.00 | 否 |
| 1-4 | 其他试验仪器及装置 | 全自动核酸提取仪 | 1(台) | 详见第二章 | 68,000.00 | 否 |
| 1-5 | 其他试验仪器及装置 | 生物安全柜 | 1(台) | 详见第二章 | 32,000.00 | 否 |
| 1-6 | 其他分析仪器 | 快速检测设备 | 1(台) | 详见第二章 | 30,000.00 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：服务期限为合同签订后至质保期结束或合同因故终止。

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标文件中提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。或提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见公告附件），若供应商同时提供承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年或2024年财务报告（或2025年任意一个月份财务报表）关键页或由基本开户银行出具的资信证明或政府采购专业担保机构出具的投标担保函或提供《政府采购供应商资格信用承诺函》。）。若供应商同时提供资格信用承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函（格式自拟，承诺内容包括但不限于：“我方具有履行本项目合同所必需的设备及专业技术能力。”）或提供《设备和专业技术能力情况表》（需同时提供设备及专业技术能力（人员）两类信息，格式自拟）。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容或提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见公告附件）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（水产品质量安全及水生动物疫病检测设备采购项目）：①本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。②本项目中小企业划分标准所属行业为：工业。

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（水产品质量安全及水生动物疫病检测设备采购项目）：

1)投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。投标人具有分支机构的，其所属分支机构有上述记录或不符合规定条件的，按无效投标处理。）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动。（参照投标函相关承诺格式内容。）

3)本项目不接受联合体投标。

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；广东省公共资源交易平台门户网站（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/442000/index）、广东远东招标代理有限公司网（http://www.gdydzb.com/）

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：中山市农产品质量安全检验所

地址：中山市火炬开发区步云路8号

联系方式：0760-88810233

#### 2.采购代理机构信息

名称：广东远东招标代理有限公司中山分公司

地址：中山市沙溪镇隆兴南路109号二楼之三

联系方式：0760-88713233/18024204257

#### 3.项目联系方式

项目联系人：屈工（采购代理机构）

电话：0760-88713233/18024204257

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：广东远东招标代理有限公司中山分公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

1.本次招标的项目及范围为：水产品质量安全及水生动物疫病检测设备采购项目。

2.中标供应商承包及负责招标文件对中标供应商要求的一切事宜及责任。包括货物供货、运输(含现场二次运输)、保管、安装、验收、服务等。

3.投标报价已包括完成本项目的成本、利润、运费、税金等全部费用，采购人不再另行支付任何费用。中标供应商提供的物品必须是全新，表面无划伤、无碰撞，产品质量符合中华人民共和国国家行业标准。

4.本采购需求中打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。本采购需求中打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。

5.中标供应商所提供的设备必须是未使用过的全新产品，中标供应商需随设备装箱提供制造厂的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。

6.投标人须在投标文件中填写《技术和服务要求响应表》，当投标文件中技术参数与招标文件中技术要求（或服务要求）有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指投标技术或服务要求优于招标文件中要求，“负偏离”指投标技术或服务要求低于招标文件中要求。

7.投标人必须确保设备及所有配套件的完整性和可靠性。对于招标文件没有列出，而对该设备的正常运行和维护必不可少的部件、配件等，投标人有责任给予补充。

8.本项目技术参数要求中如有出现工艺、材料、设备或参照的品牌仅为方便描述而没有限制性，投标人可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于本采购需求书的标准。所有选型设备须具有较强的可靠性、安全性和可扩展性，提供技术先进、安全稳定高质量的同时，应能充分反映出新的先进技术或工艺、性能、价格带来的优势。各种软硬件均应符合国际或国内的相关标准。

9.投标人需在投标文件的《分项报价表》中，清晰列明“货物名称”（标的名称）、规格型号、品牌、产地、制造商名称、单价、数量、总价等信息。未按照要求标注清楚品牌型号的，将影响其技术商务得分。

10.本项目核心产品为：液相色谱串联质谱仪。

11.经主管单位同意，本项目采购的核心产品（液相色谱串联质谱仪）可采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。本项目采购的其他产品均采购本国产品。

★12.如投标人所投产品（液相色谱串联质谱仪）为进口产品，投标文件中须提供有效的厂家授权证明资料，否则将导致无效投标。

13.本项目提供相同品牌产品（核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，具体按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令87号）执行。

14.本项目依据相关管理办法优先采购向我国企业转让技术与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

★15.投标人所投产品需完全满足“附表一：液相色谱串联质谱仪——3.配置要求”、“附表二：氮吹浓缩仪——2.配置清单”、“附表三：空气压缩机——3.配置清单”、“附表四：全自动核酸提取仪——2.配置清单”、“附表五：生物安全柜——2.配置清单”和“附表六：快速检测设备——2.配置清单”要求。（投标文件中须按“采购需求——三、其他要求”所列格式提供承诺函。）

二、供货服务要求：

1.包装、供货

（1）设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。

（2）供货期：中标供应商供货时间不得超过正式签订合同后60个日历日。

2.运输、保险

（1）由中标供应商直接派人将设备运送至采购人指定地点，设备材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运，费用由中标供应商负责。不接受中标供应商以物流或快递等形式发货，否则，采购人将不予签收和验收。

（2）货物在现场的保管由中标供应商负责，直至项目安装、验收完毕。

（3）货物在验收合格前的保险由中标供应商负责，中标供应商负责其派出的现场技术人员人身意外保险。

3.安装、调试、培训、验收

（1）中标供应商必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备材料安装并调试至正常运行的最佳状态，中标供应商安装时须对各安装场地内的其他设备、设施采取妥善的保护措施，安装过程中，若出现破坏管道、线路、桩柱、地面、墙面等设施现象，要给予修复，完成安装后，需负责安装过程中货物外包装垃圾清理和场地卫生清洁。如因中标供应商原因造成采购人损失的，中标供应商应向采购人赔偿相应的损失。

（2）货物必须达到国家标准或行业标准，中标供应商应保证所供设备是原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可常规安全合法使用，并符合国家有关安全质量标准、制造厂标准及合同技术标准要求，出具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。如果设备的质量或规格与招标文件要求或投标承诺不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，中标供应商应在接到采购人通知后15天内负责更换符合标准的同型号设备，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应相应延长设备质保期。若中标供应商无法提供符合所承诺技术指标的设备，除退还采购人支付的全部费用（如有）还应向采购人支付该设备中标价格10%的赔偿金。除采购人认可，否则不接受任何形式的降格处理。

（3）采购人与中标供应商双方共同对设备进行开箱清点检查验收，如果发现短缺、损坏或有质量、技术或其它不符合本项目规定之情形的，中标供应商应及时安排更换，按照采购人的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，以保证在本合同约定交付期内成功完成合同设备安装调试。相应的成本费用由中标供应商自行承担。如因此给采购人造成损失的，中标供应商应予赔偿,并承担由此发生的一切损失和费用。

（4）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

（5）验收标准：执行标准依序为①符合国家、广东省和中山市相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；②符合招标文件和中标供应商投标文件中双方共同认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求；③符合产品出厂技术标准；④符合双方签订合同时补充约定的其他验收标准。

（6）验收材料：中标供应商须按招标文件要求提供相应的验收材料。如招标文件未明确要求验收材料的，中标供应商应将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

（7）采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标供应商承担。中标供应商未能交付货物或货物不符合合同规定或由于质量问题而给采购人（包括第三者）造成损失的，中标供应商应承担全部赔偿责任。全部货物（包括质量问题更换的货物）验收完毕由采购人及中标供应商共同在验收报告上签名确认。

三、其他要求：

投标人在投标文件中须按下列格式提供承诺函：

承诺函

致：中山市农产品质量安全检验所

对于水产品质量安全及水生动物疫病检测设备采购项目项目（项目编号：GDYD250699），我方郑重承诺如下：

如中标，我方承诺严格落实以下条款：

1.我方所投产品完全满足“附表一：液相色谱串联质谱仪——3.配置要求”、“附表二：氮吹浓缩仪——2.配置清单”、“附表三：空气压缩机——3.配置清单”、“附表四：全自动核酸提取仪——2.配置清单”、“附表五：生物安全柜——2.配置清单”和“附表六：快速检测设备——2.配置清单”要求。

2.整机质保期不少于3年（若原厂商提供的质保期时长优于我方提供的质保期时长，以原厂商提供的质保期时长为准），上门免费培训，在保修期内，所有服务及配件全部免费；保外维修，只收取零配件费用。

3.我方在供货时提供原厂的出厂质量检验报告；验收时提供具有市级以上法定计量检定机构出具的检定或校准证书原件。

4.我方负责仪器安装、调试（含该位置现有的一台旧仪器挪位及安装调试工作）并向采购人提供3个免费培训名额到厂家技术中心免费培训（3人次5天/1套；含差旅费、食宿费用）；培训内容为仪器构成、维护、工作原理、基本操作、方法建立及应用。

5.我方在国内具有正规注册的办事处、维修站及零备件仓库；在中国境内应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师；质保期后，我方保证货物原厂能长期供应零备件和正常的售后服务。

6.我方提供针对农产品农药兽药残留检测项目的现场培训，由仪器厂商的工程师到采购人现场进行培训，时间不少于30天，保证采购人使用人员能够顺利使用仪器开展工作。

特此承诺。

投标人名称（盖章）：

日期：2025年  月  日

采购包1（水产品质量安全及水生动物疫病检测设备采购项目）1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 中标供应商供货时间不得超过正式签订合同后60个日历日。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 中山市农产品质量安全检验所，采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例30%,全部货物到达采购人指定地点之日起30日内，采购人向中标供应商支付合同总价的30%； 2期：支付比例70%,全部货物验收合格之日起30日内，采购人向中标供应商支付剩余货款。 （1）每笔款项支付前，中标供应商须向采购人提交与每笔款项金额相等的正式发票；（2）因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向财政部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：详见招标文件第二章 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 一、采购人配合条件，如有需要，投标人在投标文件中要列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件，所列配合条件采购人将尽量配合解决，但不代表采购人全部接受，采购人有权全部或部分拒绝投标人提出的配合条件。 二、本项目需要落实的政府采购政策，《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《商品包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）等。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 质谱仪 | 液相色谱串联质谱仪 | 台 | 1.00 | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 |  | 其他试验仪器及装置 | 氮吹浓缩仪 | 台 | 1.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 工业 | 详见附表二 |
| 3 |  | 其他气体压缩机 | 空气压缩机 | 台 | 2.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 工业 | 详见附表三 |
| 4 |  | 其他试验仪器及装置 | 全自动核酸提取仪 | 台 | 1.00 | 68,000.00 | 68,000.00 | 工业 | 详见附表四 |
| 5 |  | 其他试验仪器及装置 | 生物安全柜 | 台 | 1.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 工业 | 详见附表五 |
| 6 |  | 其他分析仪器 | 快速检测设备 | 台 | 1.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 工业 | 详见附表六 |

附表一：液相色谱串联质谱仪进口产品

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.性能参数： 1.1超高效液相色谱部分 1.1.1高压混合二元梯度泵； 1.1.2串联式双柱塞往复泵，自动连续可变冲程； 1.1.3流量范围：0.001mL/min ～5.0mL/min，递增率0.001mL/min； 1.1.4流速精密度：≤0.08% RSD； ▲1.1.5压力上限：≥17000psi； 1.1.6流速准确度：≤0.1%； 1.1.7梯度延迟体积:≤50μL，且不随反压变化； 1.1.8梯度洗脱：0～100%； 1.1.9混合精度：≤0.20%RSD； 1.1.10含真空在线脱气装置，多通道在线脱气机，带支路洗针脱气，保证各路流动相的脱气效果； 1.1.11淋洗液数量:≥4个； 1.1.12带过压保护提醒功能，能进行漏液监测。 ▲1.1.13配置集成式触摸屏控制终端，可实现溶剂灌注和系统平衡状态的智能判定。 1.2自动进样器 ▲1.2.1样品容量：≥100位2mL样品瓶，可扩展至400位以上2mL样品瓶； 1.2.2进样范围：0.1μL~20μL，步进0.1μL； 1.2.3进样精度：< 0.25%RSD； 1.2.4交叉污染度：<0.003%； 1.2.5控制：进样体积，自动洗针程序，柱前自动取样、进样等功能设置； 1.2.6样品盘温度范围：（4-40）℃； 1.2.7样品盘温控精度：±2℃。 1.3柱箱 ▲1.3.1具有降温功能，柱温范围（5～100）℃； 1.3.2温度稳定性：±0.1℃； 1.3.3温度精确度：±0.1℃ ； 1.3.4温度准确度：±0.5℃； 1.3.5柱容量:同时放置2根或以上色谱柱； 1.3.6能在线监测泄漏情况。 1.4三重串联四极杆质谱仪部分 1.4.1离子源 ▲1.4.1.1配备独立的电喷雾离子源（ESI），采用正交几何设计并配有反吹气，以最大程度去除干扰粒子； ▲1.4.1.2离子传输系统：离子传输系统采用离轴（偏置）设计，能够选择性区分并排除中性噪音离子，高效传输目标带电离子； ▲1.4.1.3四极杆质量分析器：采用金属材质，并采用双曲面设计。 1.4.2碰撞反应池 ▲1.4.2.1碰撞反应池采用弯曲结构设计，弯曲度≥90°消除干扰； 1.4.2.2碰撞池采用线性加速设计，避免检测时的交叉干扰，增加检测器寿命； ▲1.4.2.3采用高纯氮气作为碰撞气和雾化气，无需其他额外气体； 1.4.2.4检测器采用电子倍增器或光电倍增器。 1.4.3真空系统 1.4.3.1带有差动抽气真空系统，有前级大抽速机械泵及涡轮分子泵组成； 1.4.3.2具有自动断电保护功能。 1.4.4调谐系统 1.4.4.1调谐有注射泵系统，可通过软件进行控制，实现自动调谐和校正； 1.4.4.2扫描方式：全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、多反应监测扫描（MRM）、选择性离子监测等； 1.4.4.3具备时间窗口自动管理功能：在多化合物监测时，可自动为每个离子分配合理的驻留时间，系统能利用每次进样结果，自动完成保留时间的校正和新增。 1.4.5检测性能 ▲1.4.5.1质量范围：可设置上限m/z≥2,500； ▲1.4.5.2最大扫描速率：≥17,000 amu/s； 1.4.5.3 ESI+灵敏度：液质联用柱上进样1pg 利血平，检测离子对 m/z 609/195，信噪比≥2,000,000:1； 1.4.5.4 ESI-灵敏度：液质联用柱上进样1pg氯霉素，检测离子对 m/z 321/152，信噪比≥2,000,000:1； 1.4.5.5正负模式切换时间：≤10ms； 1.4.5.6动态范围：> 4×106 ； 1.4.5.7 MRM（SRM）最小驻留时间：≤1ms； ▲1.4.5.8四极杆分辨率：可启用0.4Da高分辨模式，可有效抑制复杂基质背景干扰，获得更准确的定性结果。 1.5软件部分 1.5.1仪器控制软件：同时控制液相、质谱，能自动地确保系统待用、进行质量校正；能自动优化分析目标物，自动建立MRM 的定量分析参数，达到最佳检测限。 1.5.2自动方法优化软件：可利用优化参数方便地建立分析方法；可进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析；自动校正和全自动分析功能，全自动定量软件。 ▲1.5.3质谱软件可生成完整的中文报告，具有强大的自定义功能，用户可自由编辑化合物信息，灵活创建与调整数据处理方法。 ▲1.5.4仪器具备智能监控与自动重测功能。其内置算法会实时比对检测数据与预设标准（如交叉污染、线性范围等），若发现结果异常（如交叉污染过高，或检测值超出线性范围等），系统将自动触发在同一系列中对原样本进行重新检测，直至输出结果符合所有质控标准，从而确保数据的可靠性和准确性。 |
|  | 2 | 2.使用环境要求： 2.1 电源电压：单相 220 V ±10% ； 2.2 环境温度：20℃±5℃； 2.3 相对湿度：40%～80%。 |
|  | 3 | 3.配置要求： 3.1高分离快速超高压二元梯度泵，含溶剂选择阀1套； 3.2在线真空脱气装置1套； 3.3密封垫主动清洗配件1套； 3.4样品瓶自动进样器1套；智能化柱温箱1套； 3.5超高压液相色谱分析仪1套； 3.6三重串联四极杆主机（ESI源）1套； 3.7操作软件、数据处理软件和工作站电脑（Intel 4核CPU，16GB以上内存，2TB固态硬盘，独立显卡，DVD/CD-RW，Microsoft Windows 10 以上正版操作系统，24”英寸液晶显示器）各1套；专用输出设备1套；另配1个2TB移动硬盘用于数据备份；免费提供全套完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书、操作手册和仪器维护等有关资料，并能提供相关应用技术资料。 3.8耗材：1L溶剂瓶6个（含滤头6个）；毛细管连接件 6个；2ml样品瓶样品瓶（含瓶、盖和垫），500只；C18 2.1x50mm，粒径<3 um色谱柱2根；C18 2.1x100mm，粒径<3 µm色谱柱2根；在线过滤器1只；在线过滤器滤芯5个；ESI调谐正负模式标样各100mL；Peek管线10m；Peek接头10个；1/8英寸铜管接头2个；色谱柱保护柱套 4个；机械泵泵油4L；配套使用的工具包一套。 3.9氮气发生器1套（与此次采购的液相色谱串联质谱仪配套使用），质保期不少于三年； 3.10 10KVAUPS 稳压电源1套（断电持续供电2h），质保期不少于三年。 |
|  | 4 | 4.售后服务要求 ★4.1整机质保期不少于3年（若原厂商提供的质保期时长优于中标供应商提供的质保期时长，以原厂商提供的质保期时长为准），上门免费培训，在保修期内，所有服务及配件全部免费；保外维修，只收取零配件费用。（投标文件中须按“采购需求——三、其他要求”所列格式提供承诺函。） 4.2无论质保期内外，中标供应商应提供常设7天×24小时热线服务和长期的免费技术支持。设备维修响应时间：①工作时间（节假日除外）内为2小时内故障响应，6小时内到达现场提供服务，8小时内处理完毕；②非工作时间（工作时间以外的时间）内为4小时内故障响应，6小时内到达现场提供服务，12小时内处理完毕。若主要设备的故障在36小时内仍未处理完毕，中标供应商免费提供相同的档次的货物予采购人临时使用或采取应急措施解决，不得影响采购人的正常工作业务。中标供应商应定期派员对采购人的货物进行必要的保养维护。保修期内，所有设备维修服务均为原厂上门服务，由此产生的费用均不再收取。 ★4.3中标供应商须在供货时提供原厂的出厂质量检验报告；验收时提供具有市级以上法定计量检定机构出具的检定或校准证书原件。（投标文件中须按“采购需求——三、其他要求”所列格式提供承诺函。） 4.4安装：到货前，中标供应商须向采购人告知并提供必要的安装前准备材料；安装和培训的总时间为不少于5个工作日，确保使用人员能正常使用，在此期间，中标供应商因此产生的一切费用自理。 ★4.5中标供应商须负责仪器安装、调试（含该位置现有的一台旧仪器挪位及安装调试工作）并向采购人提供3个免费培训名额到厂家技术中心免费培训（3人次5天/1套；含差旅费、食宿费用）；培训内容为仪器构成、维护、工作原理、基本操作、方法建立及应用。（投标文件中须按“采购需求——三、其他要求”所列格式提供承诺函。） 4.6安装验收期间，对采购人进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等；中标供应商还须提供技术力量定期来现场协助采购人进行分析方法开发。 ★4.7中标供应商须在国内具有正规注册的办事处、维修站及零备件仓库；在中国境内应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师；质保期后，中标供应商应保证货物原厂能长期供应零备件和正常的售后服务。（投标文件中须按“采购需求——三、其他要求”所列格式提供承诺函。） ★4.8中标供应商须提供针对农产品农药兽药残留检测项目的现场培训，由仪器厂商的工程师到采购人现场进行培训，时间不少于30天，保证采购人使用人员能够顺利使用仪器开展工作。（投标文件中须按“采购需求——三、其他要求”所列格式提供承诺函。） |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表二：氮吹浓缩仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.技术参数 1.1具备自动预加热功能，加热方式：水浴； 1.2温度范围室温~100℃，控温精度达±0.5℃； ▲1.3高通量，可支持不少于64位样品同时进行浓缩； 1.4具有彩色触摸屏，可实时显示浓缩时间、水温、气体压力等状态信息； 1.5各个通道独立控制，可以随时开始、暂停或停止任意通道，操作灵活简单； ▲1.6浓缩过程中氮吹针可跟随液面自动下降，具有可视水浴窗和照明功能，方便采购人随时观察浓缩状态； 1.7浓缩管架和水浴槽采用全身喷涂PTFE涂层的防腐蚀防生锈工艺； 1.8可通过触摸屏在线编辑、命名和保存不同浓缩方法，可随时保存和调用多个浓缩方法。 |
|  | 2 | 2.配置清单 2.1氮吹仪主机一台； 2.2智能控制终端1套； 2.3氮吹针组件一套； 2.4配套的样品管支架1套； 2.5备用氮吹针3包； 2.6氮气专用PU管8米； 2.7氮气接头组件1套； 2.8配套防腐排气管3米； 2.9专用工具包和操作说明书各1套。 |
|  | 3 | 3.维修质保 质保期不少于三年，质保期内需由原厂专业有资质的人员负责，无论质保期内外，对采购人需求的响应时间不超过24小时。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表三：空气压缩机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.技术参数 1.1流量≥80L/min 1.2出口压力：0.-0.8Mpa，最高压力：0.8MPa 1.3 100%无油 1.4噪声（50~65）dB(A) 1.5排气量：≥100 L/min 1.6气罐容积：≥60 L 1.7自动排水功能 1.8干燥方式：吸附 1.9电压频率：220V/50Hz ▲1.10与本次采购的氮吹仪配套使用。 |
|  | 2 | 2.立式储气罐 2.1碳钢材质，标准进气口和出气口，配气体过滤器一套 2.2容积约200L 2.3工作压力≥1.0 MPa 2.4设计温度≥150℃ 2.5设计使用年限≥10年 2.6容器直径约45 cm，高度约150 cm |
|  | 3 | 3.配置清单 3.1空气压缩机两台； 3.2立式储气罐两个。 |
|  | 4 | 4.维修质保 质保期不少于三年，质保期内需由原厂专业有资质的人员负责，无论质保期内外，对采购人需求的响应时间不超过24小时。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表四：全自动核酸提取仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.技术要求 ★1.1样品通量：一次性可同时处理不少于96个样本的提取，投标文件中须提供参数证明。 1.2操控方式：不低于7英寸全彩液晶屏触控或扫码枪操控； 1.3混合方式：通过微型电机带动磁棒保护套持续旋转使样本与试剂的充分混合； 1.4处理体系：30-1000ul; 1.5旋转速度：≥2000rpm; 1.6磁珠回收率：≥98%; 1.7孔间差异：CV≤1%; 1.8运行噪音：运行最大噪音≤65分贝； 1.9试剂种类：试剂平台开放，不受试剂品牌限制； 1.10运行时间：可在60min内完成1-96个样本的提取； 1.11程序管理：仪器可内置不低于10组常用实验程序，且采购人可根据需要灵活进行新建、编辑、删除程序等操作； 1.12数据存储：可存储不低于500组程序 1.13二维码识别：可外接扫码器，使用原厂试剂盒时扫码后即可运行，无需任何人工干预，一键运行； 1.14污染防控： 1.14.1实验舱内置紫外灯，最大灭菌时间可设置为60分钟； 1.14.2实验舱具备外排式独立风路，采用负压HEPA排气过滤模块；其中的生物滤棉可吸附其中的核酸气溶胶； 1.15数据接口：USB。 |
|  | 2 | 2.配置清单 全自动核酸提取仪1台 |
|  | 3 | 3.维修质保 质保期不少于三年，质保期内需由原厂专业有资质的人员负责，无论质保期内外，对采购人需求的响应时间不超过24小时。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表五：生物安全柜

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.技术要求 1.1安全级别：Ⅱ级A2型，能有效地保护人员、环境和样品免受感染及危害 1.2洁净度：HEPA：ISO°5级（100级Class100） 1.3菌落数：≤0.5个/皿·时（Φ90㎜培养平皿） 1.4气流模式：达到30%外排，70%内循环要求 1.5过滤效率：≥99.9995% 1.6工作区域：双人单面 1.7报警系统：进风量监测、下降风量监测和工作窗高度报警系统 |
|  | 2 | 2.配置清单 生物安全柜1台 |
|  | 3 | 3.维修质保 质保期不少于三年，质保期内需由原厂专业有资质的人员负责，无论质保期内外，对采购人需求的响应时间不超过24小时。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

附表六：快速检测设备

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.技术要求 1.1仪器可检测兽药残留（包括但不限于孔雀石绿、氯霉素、硝基呋喃代谢物、阿奇霉素等）、农药残留等农产品质量安全的项目。 1.2仪器至少应包含：内嵌式数字化管理模块、分光光度比色检测模块（含酶抑制率检测模块）、胶体金免疫层析检测模块、高通量胶体金免疫层析检测模块、智能孵育模块、智能定位模块、无线通讯等模块，所有检测模块集成一体，不插拔检测模块即可实现所有项目的检测，实现检测数据归集，实时上传。 1.3仪器集快速检测、合格证打印、主体溯源、信用管理功能于一体，实现农产品质量安全智能化管理。 1.4不低于11英寸电容液晶触摸屏，支持多点电容触控，支持扩展HDMI显示，方便连接外部显示器。 1.5分光模块： 1.5.1光源：分立固态高亮度LED光源，标配410、520、600nm三种常见项目波长，并可根据要求定制其他波长。 1.5.2检测通道具备恒温孵育功能，保证设备在低温环境下能正常反应，提高试剂检测精度，有效减少边缘效应导致的温度误差。 1.5.3仪器具备比色皿在位状态和自动检测功能，无须等待所有通道试剂同时检测，可实现随到随检的目的，减少实验过程中因试剂等待过程中反应时间产生的检测误差。 1.5.4波长误差：≤±3.0nm；透射比示值误差：≤±1.0%；透射比重复性：≤0.2%；稳定性：≤±0.005，通道间误差：≤0.050，投标文件中须提供参数证明彩页，并加盖投标人及厂家公章。 1.5.5检测通道数：≥24通道 1.5.6灵敏度：0.8mg/L甲胺磷抑制率≥70%；0.1mg/L灭多威抑制率≥90%，投标文件中须提供参数证明彩页，并加盖投标人及厂家公章。 1.6胶体金模块： 1.6.1光源：520nm。 ▲1.6.2示值误差（n≥10）：≤±0.1；示值重复性（n≥10）：≤±0.5%；示值稳定性（60min,n≥10）：≤±1.0%，投标文件中须提供参数证明彩页，并加盖投标人及厂家公章。 1.6.2精密度(相对标准偏差):CV值≤2 %。 1.6.3检测速度:单个样本的检测时间小于5s。 1.6.4样品池尺寸：≥20mm。 1.6.5通道数：≥2通道。 1.6.6轨道式自动传输扫描，采用程序控制电机，实现检测自动进卡或退卡，自动识别C、T 线位置，无需手动调整。 1.6.7仪器可对目标物进行定性定量分析，胶体金检测模块兼容现有市面主流检测卡，可根据实际情况设置检测参数。 1.6.8高通量胶体金模块： 1.6.9探测器： CMOS成像，≥300万PX。 1.7.0光源：双阵列线LED光源。 1.7.1可同时检测不少于10个农残项目指标。 1.7.2相对标准偏差：CV值≤3%。 1.7.3数据处理：CT线位置自动识别扫描，无需人工调整，自动获取峰位置，实时显示检测谱图。 1.7.4内置二维码扫描功能，可自动识别检测卡二维码，获取检测卡项目、曲线、批号等信息，实现一卡一码检测追溯功能。 1.8打印机功能： 1.8.1仪器内置热敏打印机，既可打印普通检测报告，也可打印带背胶的合格证，支持≥56mm宽度的打印。 1.8.2内置打印机支持通用热敏标签打印纸、三防热敏标签打印纸和普通热敏打印纸进行票据打印，合格证打印和检测结果打印均可在一体机内完成，无需切换或选择打印机等繁琐步骤。 1.8.3仪器也可外接打印机进行打印。 1.9具有wifi模块、有线网络、蓝牙模块等多种通讯方式，支持4G全网通模块扩展，保证移动数据传输。 1.10仪器内置教学视频及操作手册，指导采购人快速熟悉检测设备。 1.11软件升级或增加检测项目无需返厂，仪器厂家远程维护，采购人在联网状态下开机重启进入检测系统即可完成升级更新。 1.12 Android7.0或以上智能操作系统。 |
|  | 2 | 2.配置清单 快速检测设备和配套输出设备各一台 |
|  | 3 | 3.维修质保 质保期不少于三年，质保期内需由原厂专业有资质的人员负责，无论质保期内外，对采购人需求的响应时间不超过24小时。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广东远东招标代理有限公司中山分公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指中山市农产品质量安全检验所，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 不收取投标（响应）保证金 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：3家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：- |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。 采购机构代理服务收费标准：本项目收费标准参照《国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知》(计价格[2002]1980号)货物类项目收费标准，以中标金额为基数，按差额定率累进法下浮20%计取。中标供应商以银行转账的形式一次性向采购代理机构支付，采购代理服务费递交账户（请在汇款单上写明本项目的项目编号，账户名称：广东远东招标代理有限公司中山分公司；账户号码：2011022919200216249；开户银行：工行中山翠亨新区支行）。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 | 一、重要提示，1.在云平台进行在线签到及在线解密，投标人不需要委派代表前往开标现场。远程开标操作指南（供应商版）：https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/gongyinshan.html2.投标人的法定代表人或其授权代表在提交投标文件截止时间前30分钟，登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由投标人自行承担。3.开启时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照采购代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密；4.投标人在参加开启以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用。 二、质押融资说明，（一）关于中小微企业开展政府采购质押融资业务的相关规定：1）根据《中国人民银行中山市中心支行、中山市财政局、中山市经济和信息化局、中山市人民政府金融工作局关于印发<中山市政府采购支持中小微企业质押融资的实施意见>的通知》（中人银发【2017】82号）规定，凡通过政府采购法定程序取得我市政府采购合同的中小微企业，均可向辖内开展政府采购质押融资业务的银行机构申请办理融资业务。中山市辖内开展政府采购质押融资业务的银行机构报备的联系方式如下：政府采购质押融资业务的银行机构联系人名单序号银行机构经办部门联系人联系方式农业发展银行中山市分行客户部孙博13824726333信贷与风险管理部徐健兴13702797626工商银行中山分行普惠金融事业部杨培鹏15900085352普惠金融事业部陈韵诗18928106880农业银行中山分行乡村振兴普惠部/普惠金融事业部罗红艳0760-22644680中国银行中山分行普惠金融事业部朱博玮0760-88116725风险内控部庞宇宁0760-88116076建设银行中山市分行公司业务部吴灵杰13143108376交通银行中山分行普惠部杨小勇13424595554中山农村商业银行普惠金融部杜保森13528137939/0760-88884181邮储银行中山市分行普惠金融事业部梁根元15876006469广发银行中山分行交易银行部庄焕杰0760-88862577平安银行中山分行公司管理部刘涛15902062164跨境业务部张蕾13802664960政府业务一部樊林13631131569中信银行中山分行公司银行部（普惠金融部）陈廷忠15113386853民生银行中山分行小微金融部/普惠金融部陈毅聪0760-88799160光大银行中山分行公司金融部邓敏0760-88858067招商银行中山分行风险管理部钟娟0760-89981875公司金融事业部梁倩0760-89981269东莞银行中山分行业务部郑康辉0760-86939959广州银行中山分行公司金融部卢盈伶0760-88776952普惠业务部王淼龙13528240121渤海银行中山分行公司金融部张砚珺0760-87911816公司金融部蒋华玲0760-87911803华润银行中山分行公司金融部刘永智0760-87500626风险管理部罗凯欣0760-87500513浦发银行中山分行公司业务部甘芷珺13415312386华兴银行中山分行公司银行部梁卫明0760-88520074公司银行部邓松华0760-88520072大华银行（中国）有限公司中山分行科技与营运部黎骏业0760-87707696创兴银行中山支行公司业务部温世冠13435737447公司业务部吕瑒13928153346）中小微企业有融资需求的，可通过应收账款融资服务平台（网址：www.crcrfsp.com）和广东省中小微企业信用信息和融资对接平台（网址：https://finance.gzebsc.cn）向辖内特定或非特定银行机构咨询并提出融资申请。3）采购人应当及时在应收账款融资服务平台（网址：www.crcrfsp.com）确认债权债务关系，支持中小微企业融资。4）中小微企业与银行机构签订政府采购质押融资合同的，由采购人牵头与中小微企业和银行机构三方签署《政府采购合同项下政府采购资金唯一回款账户确认函》，确保合同款支付到中小微企业在融资银行机构开立的回款账号。5）财政部门根据《政府采购法》等相关法规、规章规定，对参加政府采购活动的供应商的不良行为予以记录，并纳入中山市社会征信和金融服务一体化系统，供银行机构融资授信时审慎性参考。（二）政府采购合同融资：参与政府采购的中小微企业供应商，凭借中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构申请融资，金融机构以供应商信用审查和政府采购信誉为基础，按便捷贷款程序和优惠利率，为其发放无财产抵押贷款。详见《中山市财政局中山市金融工作局中国人民银行中山市中心支行关于开展中山市政府采购合同融资工作的通知》，网址：https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/freecms/site/guangdong/tzggzlm/info/2021/5738699.html。 三、评审补充说明，1、采购代理机构、评标委员会（评审小组）在依法进行资格审查、评审过程中，发现《中小企业声明函》存在明显笔误或者含义不明确的，按照政府采购相关规定要求投标人进行澄清、说明或补正。澄清、说明或补正后符合中小企业条件的投标人，可以享受中小企业扶持政策。2、在评审过程中（包括资格性审查、符合性审查），评标委员会（评审小组）对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论（持不同意见的评委可以在评审系统中填写意见或在报告上签署不同意见及理由）；同时，评委应在统一结论的情况下，配合完成评审系统的操作，确保评审流程顺利开展。 四、纸质文件要求，中标供应商在中标结果公告发布后7个工作日内提供与电子投标文件内容一致的纸质投标文件给采购代理机构（响应文件为一式四份，正本一份，须为原件；副本3份，为正本的复印件。正副本封面均须加盖投标人公章和骑缝章并胶装及编写页码，在正副本的封面右上角注明“正本”或“副本”。除招标文件约定外，纸质投标文件须与电子投标文件一致，不一致的以电子投标文件为准）。 |
| 19 | 开标解密时长 | 30分钟 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：非专门面向中小企业 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广东远东招标代理有限公司中山分公司代收。具体操作要求详见广东远东招标代理有限公司中山分公司有关指引，递交事宜请自行咨询广东远东招标代理有限公司中山分公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东远东招标代理有限公司中山分公司，到账情况以开标时广东远东招标代理有限公司中山分公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)广东省公共资源交易平台门户网站（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/442000/index）、广东远东招标代理有限公司网（http://www.gdydzb.com/）上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、广东省公共资源交易平台门户网站（https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/442000/index）、广东远东招标代理有限公司网（http://www.gdydzb.com/）上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：屈工（采购代理机构）

电话：0760-88713233/18024204257

传真：/

邮箱：zgydzs@qq.com

地址：中山市沙溪镇隆兴南路109号二楼之三

邮编：528400

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：中山市财政局政府采购监管科

地 址：广东省中山市兴中道63号101室

电 话：0760-88266155、88266299

邮 编：528400

传 真：0760-88266215

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(水产品质量安全及水生动物疫病检测设备采购项目)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由广东远东招标代理有限公司中山分公司统一对外发布。

（2）对广东远东招标代理有限公司中山分公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 3.价格扣除相关要求

采购包1（水产品质量安全及水生动物疫病检测设备采购项目）：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 货物由小微企业制造 | 10% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 2 | 节能、环保产品 | —— | 1% | 对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（水产品质量安全及水生动物疫病检测设备采购项目）：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标文件中提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。或提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见公告附件），若供应商同时提供承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年或2024年财务报告（或2025年任意一个月份财务报表）关键页或由基本开户银行出具的资信证明或政府采购专业担保机构出具的投标担保函或提供《政府采购供应商资格信用承诺函》。）。若供应商同时提供资格信用承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供承诺函（格式自拟，承诺内容包括但不限于：“我方具有履行本项目合同所必需的设备及专业技术能力。”）或提供《设备和专业技术能力情况表》（需同时提供设备及专业技术能力（人员）两类信息，格式自拟）。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标（报价）函相关承诺格式内容或提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见公告附件）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。投标人具有分支机构的，其所属分支机构有上述记录或不符合规定条件的，按无效投标处理。）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动。（参照投标函相关承诺格式内容。） |
| 8 | 特定的资格要求 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 9 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | ①本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。②本项目中小企业划分标准所属行业为：工业。 |

表二符合性审查表：

采购包1（水产品质量安全及水生动物疫病检测设备采购项目）：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函及投标有效期 | 《投标函》及投标有效期（从提交投标文件的截止之日起90日历天）符合招标文件要求。 |
| 2 | 法定代表人证明书及法定代表人授权书 | 提供有效的法定代表人证明书及法定代表人授权书（如为法定代表人投标，则无须提供法定代表人授权书）。 |
| 3 | 签署、盖章 | 按照招标文件规定加盖公章和签署（凡涉及法定代表人或授权委托人签字的地方，采用手写签字或加盖私章或在投标客户端电子签名均可）。 |
| 4 | 报价要求 | 按招标文件的要求进行报价，投标报价是固定价且投标方案唯一。若投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，投标人应能在规定时间内作出合理说明。 |
| 5 | 实质性条款（即标注★号条款） | 投标文件完全满足或优于招标文件的实质性条款（即标注★号条款）且无负偏离的。 |
| 6 | 其他 | 无招标文件或法律法规明确规定视为无效投标的其他情形。 |

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(水产品质量安全及水生动物疫病检测设备采购项目):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分18.0分 技术部分52.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 重要条款响应程度 (27.0分) | 根据投标人对重要条款（“▲”条款）的响应情况进行评审：每满足一条得1.5分，最高得27分。 【注：①投标文件中须提供《技术和服务要求响应表》及招标文件要求的相关证明材料。如招标文件未明确要求证明材料的，须提供厂家产品说明书或产品彩页，材料需体现相应指标（如相关证明材料为英文版，请同时提供中文版）。②上述资料均须加盖投标人及厂家公章，如不对应或不提供或不按要求提供不得分。】 |
|  |  | 质谱仪ESI+灵敏度性能 (1.5分) | 根据投标人所投质谱仪的ESI+灵敏度进行评审：液质联用柱上进样1pg 利血平，检测离子对 m/z 609/195的状态下，信噪比参数：2,000,000:1≤信噪比≤4,000,000:1，得0.5分；信噪比＞4,000,000:1，得1.5分；最高得1.5分。 【注：①投标文件中须提供《技术和服务要求响应表》及招标文件要求的相关证明材料。如招标文件未明确要求证明材料的，须提供厂家产品说明书或产品彩页，材料需体现相应指标（如相关证明材料为英文版，请同时提供中文版）。②上述资料均须加盖投标人及厂家公章，如不对应或不提供或不按要求提供不得分。】 |
|  |  | 质谱仪ESI-灵敏度性能 (1.5分) | 根据投标人所投质谱仪的ESI-灵敏度进行评审：液质联用柱上进样1pg氯霉素，检测离子对 m/z 321/152状态下，信噪比参数：2,000,000:1≤信噪比≤4,000,000:1，得0.5分；信噪比＞4,000,000:1，得1.5分；最高得1.5分。 【注：①投标文件中须提供《技术和服务要求响应表》及招标文件要求的相关证明材料。如招标文件未明确要求证明材料的，须提供厂家产品说明书或产品彩页，材料需体现相应指标（如相关证明材料为英文版，请同时提供中文版）。②上述资料均须加盖投标人及厂家公章，如不对应或不提供或不按要求提供不得分。】 |
|  |  | 质谱仪正负模式切换时间性能 (1.5分) | 根据投标人所投质谱仪的正负模式切换时间进行评审：正负模式切换时间参数：5ms＜正负模式切换时间≤10ms，得0.5分；正负模式切换时间≤5ms，得1.5分；最高得1.5分。 【注：①投标文件中须提供《技术和服务要求响应表》及招标文件要求的相关证明材料。如招标文件未明确要求证明材料的，须提供厂家产品说明书或产品彩页，材料需体现相应指标（如相关证明材料为英文版，请同时提供中文版）。②上述资料均须加盖投标人及厂家公章，如不对应或不提供或不按要求提供不得分。】 |
|  |  | 质谱仪MRM（SRM）最小驻留时间性能 (1.5分) | 根据投标人所投质谱仪的MRM（SRM）最小驻留时间进行评审：MRM（SRM）最小驻留时间参数：0.8ms＜MRM（SRM）最小驻留时间≤1.0ms，得0.5分；MRM（SRM）最小驻留时间≤0.8ms，得1.5分；最高得1.5分。 【注：①投标文件中须提供《技术和服务要求响应表》及招标文件要求的相关证明材料。如招标文件未明确要求证明材料的，须提供厂家产品说明书或产品彩页，材料需体现相应指标（如相关证明材料为英文版，请同时提供中文版）。②上述资料均须加盖投标人及厂家公章，如不对应或不提供或不按要求提供不得分。】 |
|  |  | 总体实施方案 (7.0分) | 根据投标人针对本项目提供的总体实施方案（包括但不限于：供货计划；包装运输保障；安装、调试、验收安排；项目管理及进度安排）进行评审： （1）总体实施方案详尽全面、条理清晰，脉络分明，项目管理及进度安排合理高效、操作性强，得7分； （2）总体实施方案详尽较全面、条理较清晰，脉络较分明，项目管理及进度安排合理高效、操作性较强，得5分； （3）总体实施方案内容齐全，项目管理及进度安排一般、操作性一般，得3分； （4）总体实施方案方案内容不齐全或简单，项目管理及进度安排差、操作性差，得1分； （5）未提供相关内容阐述的不得分。 |
|  |  | 质量保证方案 (6.0分) | 根据投标人提供的质量保证方案（包括但不限于：质量保证措施；质量保障计划；设备原材料、工艺、质量标准的控制手段）进行评审： （1）质量保证方案详细具体，科学合理、针对性和专业性强，质量保证措施全面具体，质量保障计划详细可行，得6分； （2）质量保证方案比较详细，方案较合理、针对性和专业性较强，质量保证措施较为全面，质量保障计划较为可行，得4分； （3）质量保证方案简单，合理性一般、针对性及操作性一般，质量保证措施一般，质量保障计划可行性一般，得2分； （4）质量保证方案简单，合理性不佳、针对性及操作性差，质量保证措施不全面，质量保障计划欠缺可行性，得1分； （5）未提供相关内容阐述的不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 (6.0分) | 根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于：售后服务承诺；售后服务团队；需求响应和维护保养、应急维修的流程及规范）进行评审： （1）售后服务方案详细具体，科学合理、针对性和专业性强，维护计划详细，售后服务措施完善，服务承诺具体可行，得6分； （2）售后服务方案较详细，科学合理、针对性和专业性较强，维护计划详细，售后服务措施较完善，服务承诺具体可行，得4分； （3）售后服务方案比较详细，方案较合理、针对性和专业性一般，维护计划较详细，售后服务措施较完善，服务承诺较详细，得2分； （4）售后服务方案简单，合理性不佳、针对性及操作性差，维护计划或服务承诺差，得1分； （5）未提供相关内容阐述的不得分。 |
| 商务部分 |  | 企业认证情况 (3.0分) | 根据投标人的企业认证情况进行评审：提供有效的质量管理体系认证证书（认证范围与本项目采购的仪器仪表相关）、环境管理体系认证证书（认证范围与本项目采购的仪器仪表相关）、职业健康安全管理体系认证证书（认证范围与本项目采购的仪器仪表相关），每获得一个得1分，最高得3分。 【注：以采购代理机构于投标截止时间在“全国认证认可信息公共服务平台网站（http://www.cnca.gov.cn/）”查询结果为准，查询结果提供给评标委员会评审，在投标截止时间前证书已失效或撤销的均不得分。】 |
|  |  | 同类项目业绩 (10.0分) | 根据投标人自2022年01月01日以来（以合同签订日期为准）承接的同类项目（合同内容必须包括本项目核心产品“液相色谱串联质谱仪”，否则不能作为同类产品业绩得分）业绩数量进行评审，每提供一项得2分，最高得10分。 【注：①同个项目签订多份合同的按一个项目计分。②上述资料均须加盖投标人公章，如不提供或不按要求提供不得分。】 |
|  |  | 用户评价 (5.0分) | 根据投标人提供的上述有效“同类项目业绩”评分中被核定为有效业绩的用户评价进行评审：用户评价结果为“好评”或“优秀”或90分以上或满意或相同含义的评价或提供“表扬信”等的，每提供1个得1分，最高得5分。 【注：①投标文件中须提供对应合同业主评价或货物使用单位用户评价资料复印件（须有业主单位或货物使用单位盖章）。②同一项目业绩提供多份用户评价的，不重复计算。③上述资料均须加盖投标人公章，如不对应或不提供或不按要求提供不得分。】 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按下列顺序排列：（1）投标报价得分（由高到低）；（2）商务得分（由高到低）；（3）技术得分（由高到低）。如以上都相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

广东省政府采购

合　同　书

采购计划编号：442000-2025-03448

项目编号：GDYD250699

项目名称:水产品质量安全及水生动物疫病检测设备采购项目

采购合同

甲方：中山市农产品质量安全检验所（以下简称“甲方”）

统一信用代码：12442000746289787K

联系人及联系方式：

地址：中山市火炬开发区步云路8号

乙方：

统一信用代码：

联系人及联系方式：

地址：

根据《中华人民共和国民法典（合同法）》及水产品质量安全及水生动物疫病检测设备采购项目（项目编号：GDYD250699）招标文件的要求，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方订购下列货物及其服务，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

一、货物清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液相色谱串联质谱仪 |  |  |  |  |  |
| 2 | 氮吹浓缩仪 |  |  |  |  |  |
| 3 | 空气压缩机 |  |  |  |  |  |
| 4 | 全自动核酸提取仪 |  |  |  |  |  |
| 5 | 生物安全柜 |  |  |  |  |  |
| 6 | 快速检测设备 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | ￥______(大写： ） |  |  |  |  |

二、合同金额

￥____________(大写：     ）。该合同金额包括设计、设备制造、包装、仓储、运输、装卸、安装及验收合格之前及质保期与备品备件发生的所有含税费用。供货总金额按实际采购货物数量计算。本合同执行期间合同价格原则上不变。

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

三、包装、供货

1.设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

2.供货期：乙方供货时间不得超过正式签订合同后60个日历日。

四、运输、保险

1.由乙方直接派人将设备运送至甲方指定地点，设备材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运，费用由乙方负责。不接受乙方以物流或快递等形式发货，否则，甲方将不予签收和验收。

2.货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。

3.货物在验收合格前的保险由乙方负责，乙方负责其派出的现场技术人员人身意外保险。

五、安装、调试、培训、验收

1.乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备材料安装并调试至正常运行的最佳状态，乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施采取妥善的保护措施，安装过程中，若出现破坏管道、线路、桩柱、地面、墙面等设施现象，要给予修复，完成安装后，需负责安装过程中货物外包装垃圾清理和场地卫生清洁。如因乙方原因造成甲方损失的，乙方应向甲方赔偿相应的损失。

2.货物必须达到国家标准或行业标准，乙方应保证所供设备是原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可常规安全合法使用，并符合国家有关安全质量标准、制造厂标准及合同技术标准要求，出具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。如果设备的质量或规格与招标文件要求或投标承诺不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后15天内负责更换符合标准的同型号设备，其费用由乙方负担。同时，乙方应相应延长设备质保期。若乙方无法提供符合所承诺技术指标的设备，除退还甲方支付的全部费用（如有）还应向甲方支付该设备中标价格10%的赔偿金。除甲方认可，否则不接受任何形式的降格处理。

3.甲方与乙方双方共同对设备进行开箱清点检查验收，如果发现短缺、损坏或有质量、技术或其它不符合本项目规定之情形的，乙方应及时安排更换，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，以保证在本合同约定交付期内成功完成合同设备安装调试。相应的成本费用由乙方自行承担。如因此给甲方造成损失的，乙方应予赔偿,并承担由此发生的一切损失和费用。

4.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

5.验收标准：执行标准依序为①符合国家、广东省和中山市相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；②符合招标文件和乙方投标文件中双方共同认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求；③符合产品出厂技术标准；④符合双方签订合同时补充约定的其他验收标准。

6.验收材料：乙方须按招标文件要求提供相应的验收材料。如招标文件未明确要求验收材料的，乙方应将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

7.甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。乙方未能交付货物或货物不符合合同规定或由于质量问题而给甲方（包括第三者）造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。全部货物（包括质量问题更换的货物）验收完毕由甲方及乙方共同在验收报告上签名确认。

六、质量保证及售后服务

1.乙方必须提供符合国家注册备案的产品标准。

2.乙方必须保证所有产品为正货（通过品牌官方或授权渠道生产、销售的商品，具有明确的品质保障和售后服务）。

3.货物在质保期内如有质量问题时，乙方必须立即响应。

4.应用指导及培训：乙方提供技术培训服务，乙方负责培训至甲方技术人员能熟练操作使用为止。

5.货物质保期为三年，质保期由验收合格之日起算    年   月   日    年   月   日，质保期间，乙方负责所有硬件设备及其配件费用、维修费用、工程师上门费用、搬运费、交通费及产生的相关税费，甲方不承担任何费用。

6.无论质保期内外，乙方应提供常设7天×24小时热线服务和长期的免费技术支持。设备维修响应时间：①工作时间（节假日除外）内为2小时内故障响应，6小时内到达现场提供服务，8小时内处理完毕；②非工作时间（工作时间以外的时间）内为4小时内故障响应，6小时内到达现场提供服务，12小时内处理完毕。若主要设备的故障在36小时内仍未处理完毕，乙方免费提供相同的档次的货物予甲方临时使用或采取应急措施解决，不得影响甲方的正常工作业务。乙方应定期派员对甲方的货物进行必要的保养维护。保修期内，所有设备维修服务均为原厂上门服务，由此产生的费用均不再收取。
七、付款方式

1.付款方式：本项目分两期结算。

第1期：支付比例30%，全部货物到达甲方指定地点之日起30日内，甲方向乙方支付合同总价的30%；

第2期：支付比例70%，全部货物验收合格之日起30日内，甲方向乙方支付剩余货款。

2.每笔款项支付前，乙方须向甲方提交与每笔款项金额相等的正式发票；因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向财政部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

八、技术服务

1.乙方服务人员应到甲方指定地点配合工作。

2.乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

3.乙方应于验收后向甲方提供验收报告、技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的设备技术资料。

4.技术文件：包括验收报告、技术文档、完整的设备技术资料。

九、不可抗力

1.不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

2.签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

十、甲、乙双方的权利与义务

1、甲方负责按照本合同的约定支付合同价款。

2、乙方负责按照本合同约定的要求送达货物并保证货物达到本合同约定的要求。

十一、索赔

1.如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

2.在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

(1)甲方要求退货的,乙方按合同约定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

(2)根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

(3)用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

(4)如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。

如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿

十二、违约处理

1.甲方应依合同约定时间内，向乙方支付货款。每拖延一天，甲方应向乙方按照应付未付款金额每日利率万分之五支付逾期利息。

2.乙方未能按时交货或提供服务的，每拖延一天须向甲方支付采购货物金额2‰的违约金；国产货物逾期5天、进口货物逾期30天未交货的，甲方有权解除合同，乙方应当向甲方支付本合同供货总金额10% 的违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失。

3.乙方交付的货物不符合合同规定（设备的质量或规格与招标文件要求或投标文件承诺不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等）的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付采购货物金额10%的违约金，同时，按照第十二条的规定处理。

4.甲方无正当理由拒收货物的，须向乙方支付拒收货物金额10%的违约金。

5.因乙方违约导致合同解除或退货退款的，乙方应当在收到甲方书面通知限期内返还已收应退还的款项，否则按照应退未退金额每日利率万分之五支付逾期利息。

十三、保密条款

双方应当对本合同的内容，因履行本合同或在本合同履行期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他文件或信息的内容保守秘密。双方应承担的保密义务包括但不限于：未经信息披露方事先书面同意，信息接收方及其雇员不得将上述保密信息以任何形式披露或透露给任何第三人，不得将上述保密信息用于本合同以外的其他目的。上述保密义务不因本合同到期而终止，保密义务的期限为本合同到期后10年。一方违反保密义务的，应承担一切法律责任并赔偿对方因此遭受的全部损失，应当对给披露方所造成的包括直接损失、间接损失（包括日后所发生的损害）承担赔偿责任，其中披露方因调查接收方违约或侵权行为而支付的合理费用，如律师费、公证费、取证费、差旅费等，均应当包含在损失赔偿额之内，违约金的具体数额由双方协商。

十四、法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，任何一方可以向广州仲裁委员会中山分会提起仲裁。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

十五、其它

1.本合同正本 5 份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执 2 份，招标代理公司执1份。合同自签字之日起即时生效。

2.本合同未尽事宜，由双方协商处理。

3.本合同正本共    页（不含附件）。

甲方（盖章）：中山市农产品质量安全检验所                    乙方（盖章）：

经办人：                                                    经办人：

法定代表人：                                                法定代表人：

签定地点：

签定日期：   年   月   日                                   签定日期：  年   月   日

开户名称：

银行账号：

开户行：

附件：1.货物清单（含具体技术参数）

2.货物验收方案

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：442000-2025-03448

#### 采购项目编号：GDYD250699

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、投标保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同投标协议书

十五、投标人业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、询问函、质疑函、投诉书格式

二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十四、附件

二十五、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：广东远东招标代理有限公司中山分公司

你方组织的“水产品质量安全及水生动物疫病检测设备采购项目”项目的招标[采购项目编号为：GDYD250699]，我方愿参与投标。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方确认收到贵方提供的“水产品质量安全及水生动物疫病检测设备采购项目”项目的招标文件的全部内容。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供全部标的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤销投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标（采购）文件及其澄清、修改文件（如果有）以及投标（响应）文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的标的时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标人，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）投标人未存在《政府采购法实施条例》第十八条第二款规定的情形：

（1）对于除整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的采购项目:即未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（2）对于整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的项目:即未成为本项目除前期整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务以外的其它采购活动中标商(或成交商)；

（3）对于设计施工一体化的项目:即未为本项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，声明如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录；因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满；因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

（十四）如我方中标，将保证投标文件所提供的材料（包括需要年审、继续教育等完成后才能执业的行政许可、人员证书等情形），如果有效期未能覆盖项目（包组）合同履行期的，将提前按规定办理延期手续，确保合同顺利履行。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十七）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________电子邮箱：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式六：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：广东远东招标代理有限公司中山分公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“水产品质量安全及水生动物疫病检测设备采购项目”项目采购[采购项目编号为GDYD250699]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式七：

#### 投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

### 格式八：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

### 格式九：

#### 资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

### 格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：中山市农产品质量安全检验所

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十六：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十七：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式二十：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：广东远东招标代理有限公司中山分公司

如果我方在贵采购代理机构组织的水产品质量安全及水生动物疫病检测设备采购项目招标中获中标（采购项目编号：GDYD250699），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东远东招标代理有限公司中山分公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

#### 询问函

广东远东招标代理有限公司中山分公司

我单位已登记并准备参与“水产品质量安全及水生动物疫病检测设备采购项目”项目（采购项目编号：GDYD250699 ）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____________________

地址/邮编：_____________________

电话/传真：_____________________

日期： 年 月 日

#### 质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____________________邮编：_____________________

联系：_____________________联系电话：_____________________

授权代表：_____________________

联系电话：_____________________

地址：_____________________邮编：_____________________

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____________________

质疑项目的编号：_____________________ 包号：_____________________

采购人名称：_____________________

采购文件获取日期：_____________________

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

质疑事项2：_____________________

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：__________________________________________

签字(签章)：_____________________ 公章：_____________________

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

#### 投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

法定代表人/主要负责人：____________________

联系电话：____________________

授权代表：____________________联系电话：____________________

地 址：____________________邮编：____________________

被投诉人1：____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

被投诉人2：____________________

……

相关供应商：_____________________

地址：____________________邮编：____________________

联系人：____________________联系电话：____________________

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：____________________

采购项目编号： ____________________包号：____________________

采购人名称：____________________

代理机构名称：____________________

采购文件公告:是/否 公告期限：_____________________

采购结果公告:是/否 公告期限：_____________________

三、质疑基本情况

投诉人于 ____年____月____日,向提出质疑，质疑事项为：_____________________

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____________________

事实依据：_____________________

法律依据：_____________________

投诉事项2：_____________________

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：________________________

签字(签章)： ________公章________

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十五：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日