用户需求书通用模板

一、总体要求

- 标有“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。
2、标有“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。
3、投标人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。
4、投标人应对采购需求中的设备性能和技术指标在响应详细内容中列出具体数值。如果投标人只注明“正偏离”或“无偏离”，将可能被视为“负偏离”，从而可能导致严重影响评标结果。
5、投标人所投产品除项目采购文件中明确规定要求提供彩页或技术规格书或相应检测报告等证明材料以外，所有技术参数描述均以投标文件响应为准（投标文件内制造商提供的技术参数描述与投标人投标技术参数描述不一致时，以制造商提供的技术参数描述为准）。投标人须对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。采购文件中明确规定要求投标人提供证明材料的，应标注证明材料所在的页码范围，证明材料中投标技术参数指标用红色框标记并标注采购需求技术参数对应的序号。如果因不按要求标注而导致的评审不得分，由投标人自行承担。
6、凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时必须出具CCC认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。
7、节能产品的优先采购和强制采购以财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的最新《节能产品政府采购品目清单》中所列产品及相关规定为准。如果涉及到政府强制采购节能，供应商必须在投标文件中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。
8、环境标志产品的优先采购以财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的最新《环境标志产品政府采购品目清单》所列产品为准。投标产品涉及到环境标志产品的，供应商需在投标文件中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书。
9、涉及到软件产品的，必须采购和使用正版软件，项目中涉及计算机办公产品的，必须预装正版操作系统软件。
10、投标人没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在响应表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。
11、投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。
12、不允许中标供应商转包、分包中标采购包的内容。
13、小型和微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位必须按照投标须知的内容提供相应的资料。
14、需落实政府采购政策为：促进中小企业发展政策、支持监狱企业发展政策、支持残疾人福利性单位发展政策、优先采购节能产品、环境标志产品相关政策、实施本国产品标准及相关政策等。
15、单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算；非单一产品采购项目，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算。
★16、投标产品应具备《医疗器械注册证》（无强制要求的除外，以国家药品监督管理局网上的数据库中查询的数据为准）（须提供证明文件复印件证明）；
★17、投标人若为经销商须提供第二类医疗器械经营备案凭证（须提供证明文件复印件证明）或承诺签订合同前取得第二类医疗器械经营备案凭证（须提供承诺函），若为制造商则须提供《医疗器械生产许可证》（须提供证明文件复印件证明）。

- ★19、所投产品若属于《放射源分类办法》（国家环境保护总局公告2005年第62号）放射源分类或《关于发布射线装置分类办法的公告》（公告2006年第26号）射线装置分类表设备的需取得《辐射安全许可证》才能进行生产、销售。

- 投标人若为经销商须提供许可范围包含“销售”的《辐射安全许可证》证书，若为制造商则须提供许可范围包含“生产”的《辐射安全许可证》证书。投标人若同为经销商和制造商，则须提供许可范围包含“生产”和“销售”的《辐射安全许可证》证书。

二、项目概况

采购预算及最高限价或耗材的最高限价:按第二阶段调查后确定

项目类型为货物类，采购品目：  见设备清单

本项目采购包采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业

采购数量：预估数量见设备清单，最终数量以采购人招标为准。

- 技术参数及配置清单

（以每个设备为准，见后各序号设备明细，除特别说明，技术参数和配置的数量为1套的要求和数量）

四、商务条款：

一、标的提供的时间：合同签定后30日内交货

二、标的提供的地点：采购人指定的地点

三、付款方式：1.全部设备验收合格后1年内由甲方向乙方支付合同总金额的90%。

2.质保期满后，由甲方向乙方支付合同总金额的10%。

3.合同款项以人民币转账方式支付。每次付款前乙方凭以下材料提出付款申请：（1）正式等额发票；（2）合同；（3）中标通知书；（4）验收报告。

四、验收要求：

中标人应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，由采购人组成的验收小组现场进行测试和验收。

（1）开箱检验。

1.1 所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。

1.2 拆箱后，中标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。

（2）系统测试。系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。 如系统测试中发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿；

（3）产品验收要求。

3.1 要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

3.2 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。货物属于医疗器械的，应取得国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》。货物属于放射性同位素或射线装置的，中标人应承诺具备有效的《辐射安全许可证》（许可范围涵盖所供设备类别）；在设备验收交付时，中标人须完成以下行政审批事项，并将受理回执或批准文件作为验收文档之一：
（1）建设项目职业病危害放射防护预评价审核；
（2）职业病放射防护设施竣工验收；
（3）《放射诊疗许可证》设备登记或变更；
（4）《辐射安全许可证》设备台账增补。
因中标人原因导致上述审批延误、无法完成设备合法使用的，视为逾期交货，中标人承担违约责任。

3.3如设备属于国家强制计量或检定的设备，则乙方须提供国家计量或检定机关所出具的合格证书，甲方可协助乙方联系有关部门进行检测，但相关检测费用由乙方承担。

3.4如设备需接入甲方院方系统的，则验收前由乙方负责接入院方系统，具体实施及相关费用由乙方承担。

3.5 货物为原厂商未启封全新包装，出具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

3.6 采购人作为履约验收主体，负责组成验收小组，设备安装调试完毕并经中标人自检合格后，中标人应书面向采购人提出验收申请。采购人应在收到验收申请后15个工作日内组织验收。验收按国家有关规定、规范及中标人的投标文件中承诺的内容执行，必要时邀请相关的第三方专业人员、机构或参与本次项目的其他投标人参与验收。因货物质量问题发生争议时，由采购人所在地省级市场监督管理部门认可的医疗器械检测机构或国家卫生健康委认可的第三方检测机构进行鉴定。鉴定费先由中标人垫付。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

（4）信息系统对接与数据互联互通验收

4.1 接口对接要求

中标人应负责所供医疗设备与采购人现有医院信息系统（HIS）、影像归档与通信系统（PACS）、实验室信息系统（LIS）等的对接集成。对接内容至少包括：
（1）患者信息获取：通过HL7/FHIR标准接口或Web Service方式，从HIS自动获取患者姓名、性别、年龄、住院号、检查申请单号等信息，不得采用人工录入方式。
（2）检查指令接收：接收HIS或电子病历（EMR）下达的检查医嘱，设备工作列表（Worklist）应能自动同步待检患者队列。
（3）结果报告回传：设备生成的诊断报告、图像、数值结果应自动回传至HIS/EMR系统，实现报告在线调阅，报告回传成功率≥99.5%。
（4）状态反馈：设备检查状态（已登记、进行中、已完成）应实时反馈至HIS，供临床科室实时查询。

4.2 接口性能验收

（1）接口并发能力：支持门诊高峰期并发请求量不低于200用户/秒，平均响应时间≤2秒。
（2）稳定性测试：接口需通过72小时持续运行压力测试，无内存泄漏、无进程死锁、无数据积压。
（3）数据准确性：比对HIS下发指令与设备接收信息，数据字段完整率100%，字段映射正确率100%。

4.3 文档与交付物

（1）中标人须提供接口技术文档（含接口协议、数据结构、调用示例、字段映射表）。
（2）提供第三方接口测试报告（可选用Postman/Eolink等工具，或由采购人信息部门现场验证）。
（3）提供数据字典和系统表结构说明（涉及设备工作站数据库时）

（5） 行政审批协助义务（适用于放射诊疗设备）

5.1 中标人义务

所供设备属于《放射诊疗管理规定》所界定的放射诊疗设备（含CT、DR、C臂、DSA、医用加速器、核医学设备等）的，中标人应履行以下协助义务：
（1）提供验收检测：设备安装完毕后，中标人应协调设备生产厂家或受其委托的、具备相应资质的第三方检测机构，对设备进行验收检测，出具符合国家标准的《验收检测报告》。
（2）提供申报材料：协助采购人准备放射诊疗许可/变更申报所需的设备参数表、合格证明、安装调试报告、检测报告、中文说明书、防护性能指标文件等。
（3）配合现场审核：配合卫生健康行政部门或生态环境部门组织的现场审核，安排技术人员解答设备性能、防护设施相关问题。

5.2 时间节点控制

（1）中标人应在设备安装调试完成后10个工作日内完成验收检测并提交检测报告。
（2）因中标人原因延迟提交检测报告或申报材料，导致采购人无法在设备到货后60日内取得《放射诊疗许可证》设备登记的，每逾期一日，中标人向采购人支付合同总价款万分之五的违约金。

5.3 交付标准

本项目最终验收的必备条件之一：采购人已在《放射诊疗许可证》副本完成该设备的登记，或在《辐射安全许可证》台账中完成该设备增补。未完成前述行政许可登记的，不予进行最终验收付款。

（6）文档交付与培训验收

中标人应交付的文档包括但不限于：产品说明书（中文）、安装手册、维修手册、操作培训视频/课件、系统软件源代码（如涉及二次开发）、第三方接口测试报告、医疗器械注册证及附件、辐射安全许可证复印件（中标人）、设备验收检测报告、培训签到表及考核记录。软件类产品还需提供：需求规格说明书、概要设计、详细设计、数据库设计说明书、测试报告、第三方代码安全审计报告

- 履约保证金：无

- 其他：

- 质量保证及售后服务：中标人和产品供货商对提供的整体产品原厂整机保修期不低于3年（技术参数中有要求的以技术参数要求为准）。

- 质量保证及售后服务:

- 中标人应保证所供设备是国产设备验收时半年内、进口设备验收时一年内生产的（技术参数中有要求的以技术参数要求为准），全新的、未使用过的设备，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，中标人应在接到采购人通知后3日内负责更换符合标准的同型号设备，所产生的费用由中标人承担。同时，中标人应按合同规定，相应延长设备保修期。

- 保修期、质保期均按合同设备交齐给采购人对设备及其质量技术全部验收合格并交付使用且签署《验收文件》（注：《验收文件》是指已加盖采购人印章确认设备之验收合格交付使用时间的书面报告正式文件）之日起计算。

- 在保修期内，如设备非因采购人的人为原因而出现质量问题，采购人有权向中标人提出质量异议，中标人应负责包修、包换或包退，承担修理、调换或退货的实际费用；如中标人不能修复或不能退换，均按不能交货处理；中标人保证在接到故障电话后30分钟内响应用户要求、12小时内派员上门现场维护并在48小时内排除故障修复使用，如在规定时间内不能修复解决，则提供相同型号设备给采购人作为代替使用，确保设备的正常运作和使用；属于保修期后而在质保期内的并且不属于中标人质量问题的事项，可以优惠价格双方商定，材料费用由采购人承担，中标人免收材料费以外的任何费用。

- 4、对设备拥有核心技术，维修备件充足，所有问题现场解决。

- 培训要求:

- 中标人至少必须满足本章要求的培训服务，中标人须提供详细的培训计划。所有培训费用（含培训教材费）及各项支出由中标人承担。

- 2、培训内容与课程要求供软硬件的安装、配置培训。中标人必须提供相应的应用软件技术和系统操作等方面的培训。有关应用软件的操作培训课程，培训应该在系统试运行前完成。中标人须在投标文件中提出全面、详细的培训课程以及时间表，并在合同签定后征得采购人同意后实施。对于所有培训，中标人必须派出具有相应专业资格和实际工作相应的工程师进行培训，中标人须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有的资料必须是中文书写。

- ★ 报价要求：

- 1. 本项目为交钥匙工程。
投标人报价须为人民币含税包干价。投标总价包含为完成本项目所需的一切费用，采购人不再支付投标总价以外的任何费用。投标人应在《报价一览表》中详细列明各项分项报价，如有缺漏项，视同已包含在总价中，中标后不作任何调整。

- 2. 报价构成（包含但不限于以下全部费用）：

- 2.1 货物费用，包括：产品主机价，标准附件、备品备件、易损件、专用工具，随配软件（含操作系统、应用软件、数据库等）的永久使用许可费，所有相关配件、零配件。

- 2.2 运抵交付费用，包括：包装费，运输费（含二次搬运、场内转运），装卸费，仓储费，保险费，商检费（如涉及进口），银行费用，

- 2.3 安装调试费用，包括：安装费（含安装所需全部耗材、辅材），调试费，安装条件改造费（包括但不限于：机房/场地必要的电路、水路、网络、承重、屏蔽、防护等改造费用，以及因现场条件与投标人预期不符而产生的所有适应性调整费用），脚手架搭拆费、吊装费、水电接入费。

- 2.4 检测与验收费用，包括：出厂检验费，到货开箱检验费，安装后的验收检测费（含国家强制性的验收检测、状态检测、稳定性检测等），计量检定费（如属于国家强制检定计量器具），质量监督检验部门及相关第三方检测机构的全部验收费。

- 2.5 技术服务与培训费用，包括：现场技术指导费，操作人员培训费（含教材、资料、考核证书等），维修工程师培训费，数字化对接服务费（与医院HIS、PACS、LIS等系统的接口开发、调试、测试及永久使用授权费）。

- 2.6 行政审批协助费用，

- 医疗器械注册证核验：中标人须提供所投产品的《医疗器械注册证》及附件，相关费用已包含在报价中。

- 放射诊疗设备专项服务：如所投产品属于射线装置或放射性同位素设备，中标人须承担以下工作所涉及的全部费用——

- 完成职业病危害放射防护预评价、控制效果评价及竣工验收；

- 完成《放射诊疗许可证》的设备增项/变更；

- 完成《辐射安全许可证》的设备台账增补。
上述行政审批工作未完成、导致设备无法按期投入临床使用的，视为中标人逾期交货。

- 2.7 售后服务费用，包括：质保期内全部维修、保养、零配件更换费用，故障响应、现场检修、技术支持费用，质保期满后首次年检/强检费用（如采购文件有明确要求）

- 2.8 其他费用，包括：税金（增值税及附加），采购文件约定的费用，合同实施过程中可预见的及不可预见的所有风险费用

- 3. 报价约束

- 投标报价不得超过采购预算（最高限价），否则按无效投标处理。

- 投标人须对所投包内所有产品和内容进行唯一报价，不接受选择性报价、浮动报价或附有条件报价。

- 中标后，投标人不得以任何理由（包括但不限于现场条件复杂、工程量增加、市场价格上涨等）要求追加费用。

- 保密要求

- 中标人须与采购单位签订保密协议书。

- 2、中标人不能私自复制或留存、私自开发应用、对外公布数据，或提供数据给第三方使用。中标人须承诺按照国家、省有关法规文件规定，开展生产工作、履行保密责任，如中标人在项目实施过程中造成数据泄漏或违反其它保密条例的，将追究法律责任。采购人对于知悉中标人的有关合同事宜同样负有保密义务。

以下为各序号设备的技术参数要求和配置清单

序号1 人体成分分析仪

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数要求：

- 测量原理： 采用多频率生物电阻抗技术，通过直接节段多频率生物电阻抗分析法(DSM-BIA)或同时多频生物电阻抗分析法(SMF-BIA)进行测量。

- 测量频率与阻抗： 测试频率至少5种；在5个节段部分(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)进行阻抗测量，全身测量频率点总数≥30个。

- 电极方法：采用8点接触式电极（四极8点）。

- ▲人体成分计算方法：不使用经验值估算。需提供医疗国家法定认可检测结果。

- 测试模式： 须具备普通模式、专家(专业)模式及血透模式。

- 测量时间： ≤60秒完成全部测量及结果输出。

- ▲ 输出报告类型：须包含但不限于人体成分分析报告、身体水分报告、儿童专用报告、成人营养报告、孕妇管理报告、老年肌少症报告、肾病管理报告。

- 数据存储：设备内部存储容量≥10万条，支持通过USB或网络接口导出数据(与Excel兼容)。

- 额定电流：≤350μA 或 符合国家标准《GB9706.1》安全要求。

- 具备功能与测量指标：身体成分分析、肥胖分析、节段肌肉/脂肪分析、细胞外水分比率分析、相位角、内脏脂肪面积、阻抗实测值等全套临床指标。

- 后续维护： 软件终身免费升级。

二、配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 主机及附件 | ### 1 | ### 套 |
| ### 2 | ### 数据管理软件 | ### 1 | ### 套 |
| ### 3 | ### 激光打印机 | ### 1 | ### 台 |

序号2 盆底磁治疗仪

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数要求：

- 最大峰值磁场强度：≥1.5T

- ▲主屏为触控式操作屏，内嵌于机箱，防跌落，无需键盘、鼠标（提供产品图片）

- ▲刺激频率范围：0.1Hz~110Hz，可调步长≤1Hz

- 支持多种刺激模式：单脉冲、双脉冲、重复脉冲等

- 具备盆底与骶神经双重治疗模式

- ▲冷却系统：采用液冷系统，支持长时间连续工作

- 座椅可调节：靠背角度可调，支持坐位与卧位治疗

- ★具备压力生物反馈，可进行盆底肌压力评估筛查功能，并生成压力评估报告（需提供产品说明书）

- ▲软件具备智能方案推荐或自动生成疗程方案功能

- 磁感应强度最大变化率：35kT/s～125kT/s。

- 脉冲上升时间可调或范围：≤50μs ±10μs；

- 双相波脉冲持续时间340μs ±20μs

- 刺激线圈可插拔更换

- ▲具有智能温度保护功能，刺激线圈温度达到40℃会自动停止输出，确保治疗安全；

- 治疗时间设置范围：1~60min，步进≤1min

- 刺激时间与间歇时间可调

- 具备治疗数据统计与导出功能

- 设备使用年限：≥8年

二、配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁刺激仪主机及附件 | 1 | 套 |
| 2 | 刺激线圈 | 1 | 套 |
| 3 | 座椅 | 1 | 套 |
| 4 | 压力控制盒 | 1 | 套 |
| 5 | 压力气垫 | 1 | 套 |
| 6 | 运动诱发电位检查模块 | 1 | 台 |
| 7 | 连接线 | 1 | 根 |
| 8 | 电极线 | 2 | 根 |
| 9 | 参考电极线 | 1 | 根 |
| 10 | 磁刺激仪软件 | 1 | 套 |
| 11 | 磁刺激仪使用说明书（含保修卡） | 1 | 本 |
| 12 | 磁刺激仪快速操作指南 | 1 | 本 |
| 13 | 通用合格证 | 1 | 个 |
| 14 | USB充电器 | 1 | 个 |
| 15 | 磁吸充电线 | 1 | 根 |
| 16 | 副屏显示器 | 1 | 个 |
| 17 | HDMI数据连接线 | 1 | 根 |

序号3 医用全自动电子血压计

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数要求

- 测量原理：采用示波法原理进行测量。

- 测量位置：左右双臂均可进行测量。

- 适用臂周范围：≥17cm 且 ≤42cm。

- 测量范围，血压量程：包含 0mmHg 至 299mmHg；脉博数：包含 40次/分 至 180次/分。

- 测量精度，压力显示精度：≤ ±3mmHg；脉搏测量精度：≤ ±2% 或 ±2次/分。

- ▲肘部定位与臂筒调节：

  - 具备电子肘部位置传感器，能通过图标提示手臂放置位置是否正确；

6.2. 臂筒可根据患者坐姿自动上下浮动（或手动调节角度），以保证测量姿势水平。

- ▲抗菌设计与感控：

  - 主机外壳采用抗菌树脂材质；

7.2. 袖带采用抗菌布套，或可拆卸清洗/更换。

- ▲臂筒组件交换与自检功能：臂筒可在使用现场由工作人员自主拆卸更换，更换后具备自检自校功能，无需返厂校准。

- ▲平均测量模式：具备一键启动连续2次或3次测量功能，并自动计算平均值。

- 打印装置与报告内容：内置热敏打印机；支持打印干扰波形图或显示测量干扰程度。

- ▲ID拓展功能：具备ID输入功能，可连接扫描枪或身份证读器，支持通过USB接口直接读取条码信息。

- 语音引导功能：测量全程具备语音提示，测量结束后播报测量结果，音量支持多档调节。

- 手臂伸入检知功能：手臂伸入臂筒时，设备能自动感知并启动测量程序（或开始语音引导）。

- 精度保障认证：需在 stridebp.org（或 dableducational.org）国际高血压验证网站可查询到该型号通过临床验证。

- 数据输出接口：具备USB/RS-232等数字接口，支持测量结果数据传输。

- 二、配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机及附件 | 1 | 套 |
| 2 | 搁手板 | 1 | 个 |
| 3 | 臂筒（已安装） | 1 | 个 |
| 4 | 袖套 | 2 | 条 |
| 5 | 打印纸 | 1 | 卷 |
| 6 | 测量桌椅 | 1 | 套 |

序号4 胎儿监护仪

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数要求

- 监护参数：具备胎心率（FHR）、宫缩压力（TOCO）、胎动（FM）监护功能

- 超声胎心探头工作频率：1.0MHz ± 10% 或 1.5MHz ± 10%

- 超声波束声强：Iob<10 mW/cm²

- 宫缩压力探头测量范围：0-100相对单位

- ▲探头防护等级：≥IPX7

- 打印机：内置热敏打印机，走纸速度1、2、3cm/min可调

- 设备使用年限：≥8年

- 胎心率测量范围：50-240bpm，准确度±1bpm

- ▲胎心率报警功能：具备过缓/过速报警，报警限可调

- 胎动检测方式：支持手动/自动记录

- ▲屏幕尺寸及类型：≥5英寸液晶显示屏

- ▲数据存储能力：具备大容量病例存储功能

- ▲多胎监护功能：支持双胎/多胎监护

- 共模抑制能力：＞106 dB

- 血氧监测功能：支持血氧饱和度监测

- 呼吸率监测功能：支持呼吸率监测

- CTG评分功能：具备多种图形评分标准

- 断线续传功能：无线探头具备数据续传能力

- 超声信号质量指示功能

- 二、配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胎儿监护仪主机 | 1 | 台 |
| 2 | 胎心率探头 | 1 | 个 |
| 3 | 宫缩压力探头 | 1 | 个 |
| 4 | 胎动按钮 | 1 | 个 |
| 5 | 耦合剂 | 1 | 支 |
| 6 | 绑带 | 2 | 条 |
| 7 | 打印纸 | 2 | 本 |
| 8 | 中央站 | 1 | 套 |
| 9 | 主机(含一体机、中央站软件、软件狗、联网配件) | 1 | 套 |
| 10 | 键盘/鼠标 | 1 | 套 |
| 11 | 网络控制器 | 1 | 个 |
| 12 | 数据采集器 | 3 | 个 |
| 13 | POE交换机 | 1 | 个 |
| 14 | 激光打印机 | 1 | 台 |

序号5 产后康复仪

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数要求

- 适用范围：适用于产后康复，至少包含子宫复旧、催乳的辅助治疗。

- 治疗通道数量：≥3个独立输出通道，且各通道输出强度可独立调节。

- 输出脉冲频率范围：300Hz ~ 1000Hz（或更宽范围）。

- 内置治疗处方：内置针对妇产康复的治疗方案，至少包含：产后催乳、子宫复旧、尿潴留、腹直肌分离、术后恢复。

- 波形输出：可输出单向波、双向波、交替波等多种脉冲波形。

- 电流强度调节方式：具备旋钮调节和软件界面（鼠标/触屏）调节至少两种方式，并支持治疗中实时调节。

- 显示方式：配备液晶显示屏，屏幕尺寸≥5.7英寸，信息清晰，可直观显示治疗参数。

- 输出通道独立控制：每个输出通道的治疗强度、治疗时间应独立可调。

- 输出脉冲宽度范围：50μs ~ 700μs（或更宽范围）。

- 定时功能：治疗时间可预设，范围至少包括10、20、30分钟，定时误差不超过设定值的±10%。

- 阻抗检测：具备治疗电极脱落/接触不良的实时检测和报警功能。

- 数据管理：具备患者数据管理功能，可进行病历信息的录入、存储、查询和导出。

- 二、配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | 主机(一体化推车) | 1 | 台 |
| ### 2 | 乳房治疗片 | 2 | 片 |
| ### 3 | 腹部专用治疗片 | 3 | 片 |
| ### 4 | 耳夹电极 | 1 | 套 |
| ### 5 | 固定带 | 2 | 条 |
| ### 6 | 导电膏 | 1 | 瓶 |

序号6 新生儿喉镜、新生儿简易复苏气囊

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数要求

- 直视喉镜系统。镜片类型须为直式Miller规格或具有同等新生儿解剖适配性的视频镜片。

- 适用于体重 ≤5kg或胎龄≥22周的新生儿及早产儿。

- 前端照度 ≥8000 Lux。光照均匀，无眩光。

- 开机即热，预热时间 ≤30秒；或具备物理防雾涂层，在室温(25℃)至气道温度(37℃)切换下 30秒内无雾气。

- 自充气式复苏囊，容量≤240ml。必须包含 PEEP阀及最大压力限制（Pop-off）装置（通常限制在35-40 cmH₂O）。

- 配备储氧袋，连接氧源后，输出氧浓度 FiO2 21%-100% 可调（配合储氧袋使用时应可达90%以上）。

- ▲ 简易气囊硅胶材质，死腔量 ≤10ml。密封泄漏率在压力30cmH₂O下≤10%。

- 喉镜片及复苏囊面罩耐受134℃高温高压灭菌或低温等离子消毒。

- 配硅胶材质面罩，早产儿和足月儿各一个。

序号8 经皮黄疸仪

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数要求

1.测量原理：采用双波长或多波长光反射技术（双光路技术）。

2.▲测量精度：示值误差在0-25mg/dL范围内应不超过±1.5mg/dL。

3.光源类型：采用氙闪光灯。

4.▲光源使用寿命：≥10万次（氙灯）。

5.测量模式：具有单次测量和自动计算平均测量功能（平均测量次数2-5次可调）。

6.▲测量单位：可同时在屏幕显示或切换显示μmol/L和mg/dL。

7.显示方式：采用点阵式LCD中文触摸屏为操作界面，查看方便，操作简单，同一屏幕可显示≥3个检测数据。

8.数据存储：具备数据存储功能，可存储≥100个测量数据。

9.具有无线传输模块（WIFI/蓝牙）或条码扫描功能。

10.电源系统：内置可充电锂电池，容量≥1500mAh。

11.连续测量次数：在满电状态下，连续测量次数≥500次。具有电池电压检测及低电量报警功能。

12.校验设备：标配厂家原装校验色屏（校正盘），用于日常校准。白色端面校准0点，黄色端面校准标称值（如16±1.0 mg/dL 或 17±1.0 mg/dL）。

13.准备时间：开机预热或准备时间≤5秒，实现即开即用。

14.整机重量：整机重量（含电池）≤250g，便于手持操作。

序号9 注射泵

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数要求

- 注射精度：≤ ±2%（可接受范围：±1.8% ～ ±2.0%）

- 注射速度范围：0.01 ～ 2000 ml/h 以上（可接受范围：0.01 ～ 2200 ml/h）

- 预置输液总量范围：≥ 0.01 ～ 9999.99 ml

- ▲支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml

- ▲注射模式数量：≥ 8 种

- 双通道

- 显示屏尺寸：≥ 3.2 英寸，支持彩色显示

- ▲阻塞压力报警档位：≥ 8 档可调

- 阻塞后自动重启功能：支持

- ▲电池续航时间（5ml/h）：≥ 6 小时

- 防护等级：≥ IP33

- 适用救护车标准：满足EN1789

- 整机重量：≤ 3.5 kg（含电池）

- 药物库容量：≥ 5000 种

- 累计量统计类型：≥ 4 种

- 历史记录存储：≥ 2000 条

- 配置清单（1套的数量）

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 注射泵及附件 | ### 1 | ### 套 |
| ### 2 | ### 紧固夹 | ### 1 | ### 个 |

序号10 空气消毒机

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数要求

- 适用体积：≥90m³

- 安装方式：壁挂式

- 循环风量：≥900m³/h

- 白色葡萄球菌杀灭率：≥99.90%

- 空气自然菌消亡率：≥90.00%

- 臭氧泄漏量：≤0.05mg/m³

- 噪声控制：≤55dB(A)

- 消毒方式：应采用复合因子技术（紫外线/等离子体+过滤）

- 紫外线管寿命：≥5000h

- 紫外线泄漏量：≤5μW/cm²

- 智能化控制：具备程控定时、遥控功能，具备滤网/灯管更换提醒、故障报警功能

- 人机共存能力：可在有人状态下持续运行

- 输入功率：≤150W

- 负离子发生量：≥6×10⁶个/cm³（如有）

- 工作环境适应性：温度5℃~40℃，相对湿度≤80%

序号11 立式火罐消毒柜

是否允许采购进口设备：否

- 一、技术参数要求

- 核心消毒方式：同时具备高温加热与远红外/光波杀菌功能。

- 消毒星级为“二星级”，消毒室内温度需≥120℃且持续≥15分钟。

- ▲ 容积：不少于90L。

- ▲ 层架结构与材质：层架必须可独立拆卸、加高或配备专用火罐支架；内胆材质需为食品级304不锈钢，耐高温腐蚀。

- 控制方式：机械式旋钮/按键相比触摸式在高温环境下故障率更低，且需具备独立上下室分层控制功能，以便根据火罐数量灵活开启。

- 外观尺寸：宽度≤500mm，深度≤450mm，高度约1400-1500mm。

- 移动性：带万向刹车脚轮的底座，方便移动清洁和固定。

序号12 血液摇匀器

是否允许采购进口设备：否

- 一、技术参数要求

- 混匀方式：摇摆+滚动（三维复合运动）

- 速度范围：10 - 80 转/分钟 （rpm）

- 摆动幅度：≥20 mm

- 滚轴/工位：滚轴数量：6 - 7根

- 承载重量；≥ 4 kg

- 定时功能；1 - 999分钟或连续模式

- 电机类型：直流无刷电机

- 环境适应性：可在 4℃冷库或恒温箱中使用

序号15 倒置显微镜

是否允许采购进口设备：否

- 一、技术参数要求

1.用途：可观察各种器皿培养的活细胞、普通染色的切片等广泛生命科学领域的研究。

2．设备工作条件要求

2.1工作环境温度：+10℃～40℃；

2.2工作环境湿度：5%-85%

- 3．参数指标

3.1.光学系统：无限远光学系统，45mm国际标准物镜齐焦距离。

3.2.调焦：带扭矩调节装置,调焦行程15mm。

3.3.▲明场照明装置：内置透射光科勒照明器，6V 30W卤素灯或LED长寿命冷光源，可随意更换光源；带人机学电源开关，超过15分钟不使用自动进入待机状态；具备双侧电源开关功能。

3.4.载物台：高抗磨损性圆角、无槽设计台面；面积≥200*230mm；带控制手柄，行程≥100*70mm。

3.5.观察镜筒：

3.5.1▲三目（50/50分光）镜筒，视场数≥20mm，倾角≥45度。

3.5.2▲高眼点设计，目镜筒360度自由旋转，观察高度调节≥35mm

3.5.3瞳距可调范围50-75mm

3.6.目镜：

3.6.1 10倍目镜，视场数≥20mm

3.6.2▲≥2个目镜均具有屈光度校正功能

3.7.物镜：针对倒置显微镜应用优化的相差物镜

3.7.1平场消色差相差物镜 4×

3.7.2平场消色差相差物镜 10×

3.7.3长工作距离平场消色差相差物镜 20×

3.7.4长工作距离平场消色差相差物镜 40×

3.8.物镜转换器：

3.8.1物镜转盘4位，一体化设计，增强光路稳定。

3.8.2物镜转盘带人机学物镜识别设计。

3.9.聚光镜：长工作距离聚光镜：NA≥0.4，工作距离≥55mm。

4.相机：≥800万像素。

5、原装品牌电脑配置不低于： I5 13500，内存16G，512G固态+1TB机械硬盘，无线键鼠套装，23.8寸显示器，正版WIn10中文专业版64位系统。

- 二、配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 倒置显微镜 | 1 | 台 |
| 2 | - 载物台 | 1 | 个 |
| 3 | - 观察筒 | 1 | 个 |
| 4 | - 目镜 | 2 | 个 |
| 5 | - 物镜4x | 1 | 个 |
| 6 | - 物镜10x | 1 | 个 |
| 7 | - 物镜20x | 1 | 个 |
| 8 | - 物镜40x | 1 | 个 |
| 9 | 物镜转盘 | 1 | 个 |
| 10 | 聚光镜 | 1 | 个 |
| 11 | 相机 | 1 | 个 |
| 12 | 电脑及配套软件 | 1 | 台 |

序号18 超声胎音仪

是否允许采购进口设备：否

- 一、技术参数要求

- 胎心率检测范围：设备应能检测并显示胎儿心率，检测范围应至少覆盖 50bpm ~ 210bpm。

- 胎心率测量误差：在标称测量范围内，设备显示值与模拟标准值的误差应不超过 ±2bpm。

- 超声工作频率：设备超声探头的工作频率应在标称值的 ±10% 范围内。可提供多种频率探头以适应不同孕周。

- 综合灵敏度：在探头表面距离200mm处，综合灵敏度应 ≥90dB。

- 超声输出安全：设备的超声输出强度需符合国家标准，确保胎儿安全。如空间峰值时间平均声强(Ispta) < 100mW/cm²，或输出波束声强(Iob) ≤ 20mW/cm²。

- 早期孕周检测能力：设备应具备检测早期孕周（如9周）胎儿心跳的能力。

- 显示方式：设备应配备数字显示屏，实时显示胎心率数值。

- 智能互联功能：支持与移动终端（如手机APP）无线同步数据，可自动保存胎心数据并生成胎儿健康分析报告，具备异常胎心报警功能。

- 电源供应及续航：设备标配可充电电池，一次充满电后的连续工作时间应能满足临床半天门诊需求（如≥2小时）。支持电量低提示。

- 自动关机功能：设备应具备无操作自动关机功能，如在无信号输入或无按键操作1分钟后自动关机。

- 机身设计：采用手持式紧凑设计，主机与探头可分体设计（以便于更换探头），整机重量宜 ≤350g。

- 音频输出：内置扬声器，同时具备音频输出接口（如耳机接口），方便多人听音及教学。

- 二、配置清单（1套的数量）

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | 主机（含3MHz 防水探头）及附件 | 1 | 套 |
| ### 2 | 拉链包 | 1 | 个 |
| ### 3 | 锂电池组 | 1 | 个 |

序号19 红外电热灭菌器

是否允许采购进口设备：否

- 一、技术参数要求

- 灭菌区最高温度：≥820℃

- 灭菌时间：≤5秒

- 预热时间（至最高温度）：≤15分钟

- 发热元件寿命：≥2500小时

- 最大消毒物品外径：≥15 mm

- 加温区总长：≥130 mm

- 加热器角度可调：是

- 加热体材质：陶瓷/碳化硅等耐高温材料

- 使用环境：无明火，可用于厌氧环境

- 整机重量：≤1.5 Kg

序号21 临时起搏器

是否允许采购进口设备：否

- 一、技术参数要求

- （一）、适用范围

- 用于紧急情况下为心脏提供临时起搏治疗。

- （二）、起搏模式与参数

- ▲具备高频/快速起搏功能，用于超速抑制终止心动过速。

- 起搏模式：具备SSI（AAI/VVI）和SOO（AOO/VOO）模式。

- 起搏频率范围：30-200ppm。

- ▲高频起搏频率范围：30-1000ppm。

- 脉冲幅度范围：0.1-10V。

- 脉冲宽度范围：0.06-2.0ms（可调）。

- 感知灵敏度范围：0.5-20mV。

- 不应期：≥250ms。

- （三）、安全与高级功能

- 具备一键紧急起搏功能（预设高电压≥10V，频率≥70ppm）。

- 在取出电池时，设备应能依靠内置电源临时工作≥30秒。

- 具备频率奔放保护功能。

- 具备频率奔放保护功能。

- 具备电除颤保护功能。

- 具备开机自检及运行中实时监控功能。

- （四）、显示与用户

- 具备动态图形显示屏，显示起搏/感知标记及心内图（EGM）。

- （五）、电源与物理参数

- 电池类型：采用易于获取的标准电池（如AA/LR6型5号电池或9V电池）。

- 电池续航时间：在中等输出设置下≥120小时（5天）。

- （六）、物理规格

- 重量：≤500g（含电池）。

- 尺寸：小型化便携设计。

- 二、配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | 临时起搏器及附件 | ### 1 | ### 套 |
| ### 2 | 连接线缆 | ### 1 | ### 根 |
| ### 3 | 便携包 | ### 1 | ### 个 |
| ### 4 | ### AA碱性电池 | ### 2 | ### 节 |

序号23 抢救车

是否允许采购进口设备：否

- 一、技术参数要求

1.基本功能与结构

1.1 车辆结构：整体采用铝合金框架式结构，上层为一体注塑台面，下层为铝合金框架式底板。

1.2 主体材料：铝合金、ABS、不锈钢三折滑轨。

2.台面与护栏

2.1 台面：一体注塑成型台面，三面实体护栏，护栏高度≥48mm。

2.2 台面操作空间：长度≥640mm，宽度≥410mm。

2.3 台面附件：配备侧扶手和前置球形把手。

3.抽屉系统

3.1 抽屉数量：配备不少于5层抽屉。

3.2 抽屉滑轨：抽屉装配高强度不锈钢三折滑轨，且抽屉边缘应遮住导轨，防止液体滴入腐蚀。

3.3 抽屉防滑出：每个抽屉均配备磁吸装置。

3.4 抽屉内空：抽屉内部长≥560mm，宽≥330mm。深度规格≥8种，并配备可独立滑动的隔板。

4.辅助功能与结构

4.1 扩展工作台：车体右上方配可隐藏的抽拉式多功能工作台，工作台带盖板，可向上开盖，具备储物功能（如存放病历）。

4.2 结构强度：主体铝合金框架支数≥9支，连接处采用榫卯式结构。

4.3 车轮：配备4寸万向静音脚轮，其中2个带刹车功能，并提供检测报告。

4.4 外观尺寸：长≤750mm，宽≤450mm，高≤1020mm。

5.配置清单

5.1 标准配置：应包含复苏板、输液架、锐器架、分类脚踏垃圾桶等。

6.售后与质保

6.1 使用年限：≥10年。

- 二、配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 复苏板 | ### 1 | ### 个 |
| ### 2 | ### 一次性锁扣 | ### 1 | ### 套 |
| ### 3 | ### 输液架 | ### 1 | ### 个 |
| ### 4 | ### 分类脚踏垃圾桶 | ### 1 | ### 套 |
| ### 5 | ### 锐器架 | ### 1 | ### 个 |

序号24 血培养仪

是否允许采购进口设备：否

- 一、技术参数要求

1、用途：适用于血液和其他无菌体液中细菌、真菌的培养和检测。

2、培养方式：摇摆震动，恒温培养。

3、检测原理：通过二氧化碳产色检测技术，采用比色法检测是否有微生物生长。支持24小时在线工作，微生物在机单次检测周期≤10分钟。

4、▲单台仪器需具备≥120个血培养装载孔位，无需增加单独的控制模块既可实现血培养孔位扩容，后期可拓展至480瓶以上装载孔位。

5、具备内置温度和显示温度校正功能，温度精准度偏差不超过±1.0℃。

6、仪器配备条码扫描器，直接进行随机条码扫描上机。

7、▲配套原厂培养瓶种类：至少包括标准需氧瓶、标准厌氧瓶、中和抗生素需氧瓶、中和抗生素厌氧瓶、中和抗生素儿童瓶。

8、所有类型培养瓶都为聚合碳纤维塑料瓶，负压设计，耐高压、防爆裂。

9、中和抗生素培养瓶能够吸附残留抗生素，包括碳青霉烯类抗生素。

10、需具有延迟瓶检出能力。

11、设备自动进行光学系统校准，有自我检测和校正功能。

12、阳性血培养瓶可直接用于快速药敏试验。

13、提供血培养质量管理系统，实现血培养瓶的自动分发与管理，实现血瓶追踪溯源，并实现血量监测功能，系统可自动保存血培养瓶瓶身条码的图像信息，便于溯源。

14、提供临床微生物实验室的信息化整体解决方案，从血瓶的发放、采集、接收、上机、鉴定（质谱）、药敏的所有环节的进行信息化管理，可进行标本类型、多重耐药菌、细菌耐药率、血培养污染率等数据的统计，为临床医生的微生物报告解读提供科学依据。

15、支持联入微生物实验室数据管理系统（LIS），实验数据自动输出。

- 二、配置清单

- 全自动细菌培养监测系统1台。

- 不间断电源            1台。

- 废物箱                1个。

- 滴盘                  1个。

- 手持式条码扫描仪      1台。

- 路由器                1个。

- 电子天平              1台。

序号25 全自动动态血沉压积测试仪

是否允许采购进口设备：否

- 一、技术参数要求

- ▲检测原理：采用光学阻挡法或红外光检测技术。

- 检测通道：检测通道数应≥20个，可支持批量与随机样本检测。

- 检测速度：检测速度应≥30样本/小时。

- 血沉结果范围：血沉（ESR）检测范围应为 0-140 mm/h。

- 测试精度:血沉0.1mm;压积测试精度±0.1%

- ▲样本要求：直接使用标准真空采血管（EDTA抗凝管）上机，无需预稀释或移液。

- 结果报告：内置热敏打印机，支持中文报告打印，可输出血沉（ESR）和红细胞压积（HCT）结果。

- ▲数据传输与LIS系统：具备RS232或网络接口，支持与医院LIS系统双向通讯。

- 质量控制：设备应具备质控功能，并能记录和显示质控数据。

- 操作界面：配备彩色触摸屏，操作界面为中文。

- 二、配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | 主机及附件 | 1 | ### 套 |
| ### 2 | 数据线 | 1 | ### 根 |
| ### 3 | 电源线 | 1 | ### 根 |
| ### 4 | 扫码枪 | 1 | ### 把 |
| ### 5 | 血沉管 | 1 | ### 包 |

序号26 血球仪

是否允许采购进口设备：否

- 一、技术参数要求

1.检测原理：血细胞分析采用半导体激光流式细胞技术结合核酸荧光染色法和鞘流阻抗法, CRP、SAA检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。

2.具备血常规与CRP、SAA项目联检一体技术。

▲3.检测参数：可提供血细胞分析报告参数≥38项（含NRBC参数）、体液分析报告参数≥7项，CRP及SAA报告参数≥5项。

4.网织红细胞检测：提供高、中、低荧光强度网织红细胞比率及网织红细胞血红蛋白含量参数。

5.血小板检测：具备鞘流阻抗法、荧光染色法和专用的特异性血小板检测通道（PLT-F）检测等，并可转换。

6.具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和滑膜液等）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能。

7.低值模式：具有专用低值检测模式，通过自动增加计数粒子数量来保证检测结果的准确性，同一模式可同时实现低值白细胞与低值血小板检测。

8.检测模式：至少具有CBC+DIFF、RET、CBC+DIFF+RET、CBC+DIFF+PLT-F 、CBC+DIFF+CRP、CBC+DIFF+SAA、SAA-4X等全血检测模式。

9.样本用量：末梢全血检测CBC+DIFF+CRP用血量≤37μL，末梢全血检测CBC+DIFF+RET+CRP+SAA用血量≤40μL。

▲10.检测速度：静脉全血CBC+DIFF≥110个样本/小时，CBC+DIFF+RET≥80个样本/小时、CBC+DIFF+CRP≥100个样本/小时、 CBC+DIFF+CRP+SAA≥60个样本/小时。

▲11.进样方式：标配自动进样、单管开放进样和单管封闭进样方式，具备急诊插入功能。自动进样器一次性可放入≥55个标本，工作状态中可持续添加样本。

▲12.具备末梢血全自动检测，支持静脉全血和末梢血样本同时批量上机检测，均支持样本自动混匀。

13.具有超出线性范围的高值SAA样本自动稀释重测功能。

14.具有针对EDTA依赖性血小板聚集样本的“自解聚”功能，如遇血小板聚集，可自动加测光学法血小板。

15.具备红细胞冷凝集样本处理功能，遇重度冷凝集样本，仪器可自动对样本试管进行加热温浴。

16.血细胞分析线性范围：WBC：(0～500)×10^9/L，RBC：(0～8.5)×10^12/L，PLT：(0～5000)×10^9/L。

▲17.SAA线性范围：3.0～400mg/L。

18.携带污染率：CRP≤0.5%、SAA≤0.5%。

19.空白计数：白细胞≤0.1x10^9/L，红细胞≤0.02x10^12/L，PLT：≤3×10^9/L。

20.回退复检功能：支持自动进样过程中异常样本自动回退复检功能，无需人工干预。

21.条码扫描：标配内置自动旋转扫描样本条码的功能。

22.人机交互：主机≥12英寸（13英寸）高清彩色液晶触摸屏，配备原厂数据处理系统。

23.仪器主机具有CD+C、CD+CS联检分析模式触摸键，同时具有开放与封闭等进样模式物理按键，可实现常用模式快速切换。

24.具备RET检测通道灵活开关及自由选择NRBC检测的设置功能。

25.数据存储：仪器主机至少可存储30万条样本数据。

26.扩展性：可根据医院的发展需求升级成桌面式或柜式血液分析流水线。

27.自动维护：主机内置封闭的探头清洁液存放仓位，仪器可按照预约时间定时进行全自动管路清洗与关机保养维护。

28.智能分析：具备智能分析系统，可提供恶性血液疾病风险预警、分析详情以及诊疗建议。

29.具有原厂配套的NMPA注册质控品和校准品，包括体液质控品和可校准低值血小板的校准品。生产厂家具有获得国家CNAS认证的血液标准化实验室。(提供相应的证明文件)。

- 30.lis 接口：实现与院内软件系统互联互通，各类数据接口费用由中标方负责；

- 31.电脑 1 台，配置：WIN10 专业版、品牌商务机，硬盘≥1T 固态硬盘、CPU 性能≥i7、内存≥16G;打印机 1 台、液晶显示器≥24 寸；扫码枪一个；

- 32. 稳压电源 （含电池，功率≥1800W，延时≥30 分钟）

- 二、配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 全自动血液分析仪 | - 1套 | ### 套 |
| - 2 | - 分析仪软件系统 | - 1套 | ### 套 |
| - 3 | - 气源组件 | - 1套 | ### 套 |
| - 4 | - 自动进样器组件 | - 1套 | ### 套 |
| - 5 | - 底座组件 | - 1套 | ### 套 |
| - 6 | - 试剂接管组件 | - 1套 | ### 套 |
| - 7 | - 装机试剂 | - 1套 | ### 套 |
| - 8 | - 静脉全血试管架 | - 10个 | ### 个 |
| - 9 | - 末梢血试管架 | - 4个 | ### 个 |
| - 10 | - 一次性使用微量采血管 | - 100个 | ### 个 |
| - 11 | - 末梢血试管适配器 | - 1个 | ### 个 |
| - 12 | - 工作站 | - 1 | ### 套 |
| - 13 | - UPS 稳压电源 | - 1 | ### 套 |

序号27 医用离心机

是否允许采购进口设备：否

- 一、技术参数要求

- 主要用途：用于分离血液等样本中的不同成分，适用于临床检验、化验分析。

- 最高转速： ≥ 5000 r/min

- 最大相对离心力：≥ 4000 ×g

- ▲转速精度：≤ ±30 r/min

- 定时范围：1 min ~ 99 min，可连续运行

- 整机噪声：≤ 65 dB(A)

- ▲电机类型	：无碳刷直流电机或变频电机

- 最大容量：≥80 × 5/7 ml

- ▲程序控制/功能：具有自动计算及设置离心力(RCF)功能、电子门锁、自动平衡功能。

- 转子配置：提供多种规格管架/适配器（如15ml/50ml尖底管、真空采血管等）。

- 整机功率：≤ 500 W

- 净重：≤ 50 kg

- 使用年限：≥ 7 年

- 安全要求：符合GB 4793.1、GB 4793.7或GB/T 42125.5等电气和机械安全标准，具备门锁联锁、不平衡保护功能。

序号28 呼出一氧化氮检测仪

是否允许采购进口设备：否

- 技术参数要要求

- 用途：适用于测定气道炎症，基于传感器（探测器）检测呼出气体中的一氧化氮浓度和一氧化碳浓度。

- ▲检测范围：0～4000ppb（一氧化氮）；0～500ppm（一氧化碳）；

- 具备在线测量、离线测量、潮气测量、环境测量等测量模式；

- 在线采样和离线采样具有独立的进气口；

- 呼气NO测量：

- （1）▲准确性：<±2.5ppb（测量值 < 50 ppb）；<±5% （测量值 ≥ 50 ppb）；

- （2）重复性：< 1.5ppb （测量值 < 50 ppb）; < 3% （测量值 ≥ 50 ppb）；

- （3）稳定性：测量间隔在 2 小时内的浓度变化率在±5%内

- （4）测量分析时间：≤60s；

- 呼气CO测量：

- （1）▲准确性：<±1.0ppm（测量值 < 20 ppm）;<±5% （测量值 ≥ 20 ppm）

- （2）重复性：< 0.6ppm （测量值 < 20 ppm）; < 3% （测量值 ≥ 20 ppm）；

- （3）稳定性：测量间隔在 2 小时内的浓度变化率在±5%内；

- （4）分辨率：0.1ppm；

- （5）▲具备在8～30cmH2O呼气压力范围内可自动调节呼气流速，超出范围停止测量的功能；

- 在满足呼气压力范围的条件下，呼气流速：50 ± 5 ml/s，200 ±20ml/s；

- 抽气流速：鼻抽气流速为10±1 ml/s；

- 数据存储大于50000条；

- 呼气时间具备：10s模式 10±1s，6s模式 6±1s，4s模式±1s，自定义时±1s；

- 呼气检测包括：FeNO50、FeNO200、CaNO、FnNO、FeCO及联合NO和CO测量；

- 系统具备过滤外源性一氧化氮装置；

- ▲检测仪具备患者信息管理、历史数据管理等录入编辑和存储查阅功能；

- 具有USB 接口、以太网接口；

- 具备日期、时间、声音设置调节功能，声音关闭时可提示；

- 具备主机、检测器、手柄的规格型号、SN号、过期日期、剩余使用次数等查阅功能

- 具备过期监测、呼吸手柄过期监测、一氧化氮检测器监测、环境温湿度监测；

- 具备开机后自检，自动校准零点基线等质控功能

- 主机具备内置打印机和内置电池；

- ▲主机≥10寸彩色触摸液晶屏；具有通过HDMI接口连接外部显示器，双屏显示功能；

二、配置清单

- （1）呼出气体分析仪主机1台、呼吸手柄1个、采样管等出厂标准附件一套；

- （2）开机调试验收配套耗材3-5套,配置2个检测传感器器（一氧化氮，一氧化碳）

- （3）台车1台。

序号29 心电监护仪

是否允许采购进口设备：否

- 技术参数要求

- 1范围：适用于成人、小儿及新生儿的监护，具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率、体温等基本监护参数。

- 1	▲基本要求：设备为便携一体式监护仪，整机无风扇设计，主机集成附件收纳槽。

- 2	显示屏：≥10英寸彩色LED背光液晶屏，分辨率≥800*600。

- 3	操作方式：支持飞梭旋钮操作，可选配触摸屏。

- 4	▲电源与续航：标配锂电池，工作时间≥4小时。

- 5	心电导联：标配3/5导联心电。

- 6	心电抗干扰：耐极化电压≥±800mV，共模抑制能力＞100dB。

- 7	心律失常分析：具备≥29种实时心律失常分析功能，包括房颤分析。

- 8	ST段分析：具有ST段分析功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血情况。

- 9	▲血氧监测：标配PI血氧灌注指数，测量范围：0.05%-20%。

- 10	无创血压测量：成人测量范围：收缩压25-290mmHg，舒张压10-250mmHg。提供手动、自动、连续、序列等多种测量模式。

- 11	联网功能：支持与中央监护系统联网，实现有线/无线数据传输。

- 12	数据接口：具备≥2个USB接口，可用于数据导出或外接设备。

- 13	使用年限：主机使用年限≥8年。

二、配置清单（1套的数量）

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ### 监护仪主机及标准配套附件（显示屏） | ### 1 | ### 套 |
|  | ### 多参数测量模块 （集心电、呼吸、血氧、无创血压、体温等） | ### 1 | ### 个 |
|  | ### 心电导联线（3导联（RA\LA\LL兼容AHA/IEC标准）） | ### 1 | ### 条 |
|  | ### 血氧探头(SpO2) 式（指夹式大童、小童2个,绑带2条小童及新生儿），适配儿童/新生儿 | ### 1 | ### 条 |
|  | ### 血压袖带含导管，（大、中、小童各1个，新生儿1个） | ### 1 | ### 条 |
|  | ### 体温探头、体表探头，腔内探头(直肠) | ### 1 | ### 根 |
|  | ### 电源线（内置电池 断电或转运时供电）有储电功能 | ### 1 | ### 条 |
|  | ### 台车 | ### 1 | ### 台 |

序号30 短波紫外线治疗仪

是否允许采购进口设备：否

- 技术参数要求（“▲”参数须提供检测报告或厂家说明书等相关证明资料）

1.▲紫外线辐射波长：辐射波峰值波长为253.7mm,误差为±3nm，保证最佳的杀菌消炎效果；

2.紫外线最大辐射剂量≤2J/cm2 ；

3.▲紫外线输出光源纯度：253.7nm的紫外线辐照强度≥90%。

4.▲紫外线辐射强度：

(1)体表照射器距离照射面距离≤1cm时，开机辐射强度≥17mw/cm²；

(2)直光导距离照射面距离≤1mm时，紫外线辐射强度≥15mw/cm²；

(3)弯光导距离照射面距离≤1mm时，紫外线辐射强度≤4mv/cm²；

(4)鼻光导距离照射面距离≤1mm时，紫外线辐射强度≤4mw/cm²；

5.紫外线有效受照区：照射器对照射面进行垂直照射时：

(1)体表照射器距离照射面1cm距离时，受照面积≥2400mm²；

(2)体腔照射器直光导距离照射面1nm距离时，受照面积≥170mm²；

(3)体腔照射器弯光导距离照射面1mm距离时，受照面积≥180mm²；

(4)体腔照射器鼻光导距离照射面1mm距离时，受照面积≥24mm²；

6.治疗时间：0s-100s可调，步长1s,误差为±2%。预置为10s；

7.语音提示功能：治疗结束时有音响提示：

8.▲报警功能：1）具备治疗时间过量报警声提示(体腔照射超过20S或体表照射超过60S)；

2）具备治疗结束时报警提示；

9.治疗状态下，体腔手柄(通风口处)的温度达35℃±5℃时，自动通风散热；

10.冷热阴极增强型照射器：具备低压和低臭氧的高效节能安全效果，具备智能温度控制；

11.▲具有专门用于口腔、肛周部位、深度创面治疗的照射光导装置；

二、配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ### 主机及标准配套附件 | ### 1 | ### 台 |
|  | ### 紫外线光导 | ### 3 | ### 根 |
|  | ### 体表照射器 | ### 3 | ### 个 |
|  | ### 体腔照射器 | ### 3 | ### 个 |
|  | ### 体表照射器连接线 | ### 3 | ### 根 |
|  | ### 体腔照射器连接线 | ### 3 | ### 根 |
|  | ### 紫外线防护镜（透明镜、墨镜） | ### 3 | ### 副 |
|  | ### 台车 | ### 1 | ### 台 |

序号31 机械振荡排痰机

是否允许采购进口设备：否

- 技术参数要求

- 适用范围/用途：产品适用于分泌物增多、排出不畅的下呼吸道疾病患者，通过机械振荡方式帮助松动痰液，促进痰液排出。

- ▲工作方式：采用高频胸壁振荡（HFCWO）技术，通过主机产生脉冲气流，使充气背心/胸带产生高频、反复的振荡。

- 显示方式：采用 ≥7英寸彩色触摸屏，支持中文菜单操作。

- 工作模式：设备应提供 ≥3种 预设工作模式，以满足成人、儿童等不同患者群体的治疗需求。

- 压力范围：3 ~ 30 mmHg，步进值 ≤1 mmHg，可在治疗过程中随时调节。

- 频率范围：1 ~ 20 Hz，步进值 ≤1 Hz，可在治疗过程中随时调节。

- 时间设置：1 ~ 99 min，步进值 ≤1 min，可在治疗过程中随时调节。

- ▲安全保护功能：设备应具备紧急停止功能，可通过手柄开关或机身按键实现一键停止振动。

- 安全保护功能：具备气压实时监测与漏气补偿功能，当气压异常时能自动报警或补偿。

- ▲配件配置：标准配置应包含至少三种不同尺寸的充气气囊/背心及配套胸带，以适应不同体型患者。

- 运行噪音：设备正常工作时，噪音水平 ≤ 65 dB(A)。

- 物理特性：设备需配备移动推车，方便在病房内移动。

- 输入功率：≤ 500 VA。

二、配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机及附件 | 台 | 1 |
| 2 | 充气气囊 | 件 | 3 |
| 3 | 充气胸带 | 条 | 2 |
| 4 | 充气背心（大、中、小童各两件） | 件 | 6 |
| 5 | 导气管 | 条 | 6 |
| 6 | 紧急停止系统 | 套 | 1 |
| 7 | 推车 | 台 | 1 |
| 8 | 保险管 | 个 | 2 |

序号32 儿童身高、体重机械秤

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数要求

- 体重测量：最大称量：≥120kg；分度值：≤0.1kg；指针表盘式读数

- 身高测量：测量范围：70-190cm；分度值：≤0.5cm；机械滑板式

- 精度要求：符合国家III级准确度等级

- 踏板材质：金属防滑踏板，厚度≥1.2mm

- 安全设计：边角圆润，底部带防滑脚垫

- 资质证书：具备CPA计量器具型式批准证书

- 投标人或制造商负责首次计量检测

- 配置清单

- 1.秤体，包含称重平台、杠杆系统或弹簧装置。

2.身高测量装置

3.显示表盘或刻度盘

4.调节脚或支撑脚

5.安装螺丝及配件

序号33 注射泵

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数要求

- 注射精度：≤ ±2%（可接受范围：±1.8% ～ ±2.0%）

- 注射速度范围：0.01 ～ 2000 ml/h 以上（可接受范围：0.01 ～ 2200 ml/h）

- 预置输液总量范围：≥ 0.01 ～ 9999.99 ml

- 支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml

- ▲注射模式数量：≥ 8 种

- 单通道

- 显示屏尺寸：≥ 3.2 英寸，支持彩色显示

- ▲阻塞压力报警档位：≥ 8 档可调

- 阻塞后自动重启功能：支持

- ▲电池续航时间（5ml/h）：≥ 6 小时

- 防护等级：≥ IP33

- 适用救护车标准：满足EN1789

- 整机重量：≤ 3.5 kg（含电池）

- 药物库容量：≥ 5000 种

- 累计量统计类型：≥ 4 种

- 历史记录存储：≥ 2000 条

- 配置清单（1套的数量）

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 注射泵及附件 | ### 1 | ### 套 |
| ### 2 | ### 紧固夹 | ### 1 | ### 个 |

序号34 宫腔镜（器械）

是否允许采购进口设备：否

- 技术参数要求

- ▲镜体一体式设计，插入部头端截面可观察到进水通道为对称独立通道，与光学镜体间无缝隙，降低院感控制风险；

- 手术器械通道≥5Fr；

- ▲超广角镜头，视场角≥90°；

- 视向角≤22°、景深3mm-100mm；

- ▲插入部工作长度≥200mm，插入部最大宽度≤4.9mm免扩宫；

- 插入部前端为圆滑无创设计，减少对宫颈口的损伤，方便进入宫腔；

- 视场中心角分辨力≥3.5C/(°)

- 镜鞘一体，含无创末端，与内窥镜联体设计，镜体更细，进出水更通畅

- 可配备多种器械，包括剪刀、活检钳、异物钳等；

- 器械插入口为喇叭形，方便器械进入；

- 密封帽内置，双层医用硅胶致密密封防漏水设计，自动闭合操作通道；

- 操作安全性：

  - 具备进出水口360°旋转；

  - ▲器械通道无磁片设计，避免影响输卵管疏通导丝等术中耗材通过，且与手术器械紧密包裹，避免气泡进入宫腔；

- ▲可耐高温高压消毒，镜体具有耐压力蒸汽灭菌（Autoclave）标识

二、配置清单（1套的数量）

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | 宫腔镜 | 2 | ### 支 |
| ### 2 | 宫腔镜配套手术器械 （剪刀） | 2 | ### 把 |
| ### 3 | 宫腔镜配套手术器械 （异物钳） | 2 | 把 |
| ### 4 | 宫腔镜配套手术器械 （活检钳） | 2 | ### 把 |
| ### 5 | 专用内窥镜消毒盒 | 2 | ### 个 |

序号35 超声刀主机（40万）

是否允许采购进口设备：是

技术参数要求

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 一 | 适用性要求 |
| 1.1 | 与手术器械配合用于血管和组织束闭合和机械分离，适用于普外科、胸外科、泌尿外科、妇科等开放式及腔镜手术。 |
| 1.2 | 用于术中人体软组织的切割和凝血。 |
| 二 | 主要技术参数 |
| 2.1 | 主机具备超声刀和大血管闭合功能。 |
| 2.1.1 | 可单独输出超声机械能和电能两种能量，兼容超声刀和高级智能双极，并在注册证中注明。 |
| 2.2 | 主要耗材：该机能匹配≥5家不同品牌的耗材。 |
| 2.3 | 操作平面：具有触摸式独立显示屏，触屏进行设置，具备图形故障提示。 |
| 2.4 | 主机系统须能够兼容适配超声模式和高级电外科模式两种模式刀头。 |
| 2.4.1 | 匹配的注册刀头种类≥25种型号、超声刀头≥15种型号。 |
| 2.5 | ▲超声模式：超声刀模块有两种声音反馈超声刀头具有组织感应技术。 |
| 2.5.1 | 超声模式：应用超声外科技术，连接超声刀刀头，刀头振动频率≥50kHz。 |
| 2.6 | ▲电外科模式：具备高级智能双极技术，连接智能双极刀头，电外科模块刀头具有温敏材料设计。 |
| 2.7 | 超声刀头产品须为国家注册登记的第III类医疗器械。 |
| 2.8 | ▲超声刀头和能量刀头防粘连涂层材料设计,减少手术烟雾和并发症及热损伤。 |
| 2.9 | ▲单独输出超声机械能模式中相应产品具备NMPA认证最大可以凝闭7mm直径的血管能力。 |
| 2.10 | 具有国家注册登记的3类一体式手柄设计的超声刀刀头。 |
| 2.11 | 一体式手柄超声刀刀头规格≥4种。 |
| 2.12 | 超声模式中超刀头具备手控功能,钳口可以360°旋转。 |
| 2.13 | 超声模式中刀头具备≥3种5mm血管凝闭能力的剪刀式刀头。 |
| 2.14 | 超声模式中刀头有不同的刀面：锐面、钝面、平面。 |
| 2.15 | ▲高级智能双极模式中刀头可以凝闭7mm血管及淋巴管。 |
| 2.16 | 高级智能双极模式中切割和凝闭可以同时进行，钳口集切割、凝闭、抓持、分离于一体。 |
| 2.17 | ▲高级双极模式中刀头内组织温度维持在100℃之内。 |
| 2.18 | 具备广角高分辨率显示器。 |
| 2.19 | 设备能够链接单级电刀耗材，用于简单手术中切割止血。 |
| 2.20 | 主机防电击类型：I 类，防电击程度：CF型 |
| 三 | 配置要求 |
| 3.1 | 主机1台，脚踏1个； |
| 3.2 | 车架1台 |
| 3.3 | 转接头1个 |
| 3.4 | 任选超声刀头6把 |
| 四 | 其他要求 |
| 4.1 | 列出详细的设备配置清单（包括必备的附件）和选配件（硬件、软件）及消耗品价格清单（包括规格型号及选配件价格并提供价格的折扣率），未列出的选项即表示已包含在投标总价中。 |
| 4.2 | 装机时提供操作手册、维修手册（包括详细的维修技术资料、维修线路图、软件、永久有效的维修密码）各两套，其中中文一套。并提供标准操作规程电子版。 |
| 4.3 | 对保修期外维修付款必须做到先维修后付款，且免收所有人工费（含差旅费）。 |

序号37 恒温箱

是否允许采购进口设备：否

一、 技术参数要求

- 有效容积≥280L。

- 温度范围 0℃ ~ 100℃，可调可控。

- 控温精度≤ ±1℃。

- 温度均匀度：箱内温差 ≤ ±2℃。

- 内胆材质：304不锈钢内胆。

- 加热/循环方式：强制风循环 + PTC陶瓷加热。

- 控制系统：微电脑控制，LCD/LED数码显示，具有超温报警、传感器故障报警功能。

- 搁架配置  ≥4个可调节搁架。

- 外部尺寸  宽度 ≤ 600mm 可确保设备顺利通过房门并节约放置空间。

- 安全锁：内嵌式双锁设计。

- 移动性：配备万向脚轮（带刹车功能）。

序号38   无线母胎监护仪

是否允许采购进口设备：否

- 技术参数要求

- 监护参数：一体化母胎监护，胎儿参数至少包括：胎心率（FHR）、宫缩压力（TOCO）、胎动（FM）；母亲参数至少包括：无创血压（NIBP）、血氧饱和度（SpO2）、脉率（PR）、心电（ECG）、呼吸（Resp）。

- ▲ 便携式手提结构，主机与打印机一体化内置设计。

- 显示屏幕：≥12.1英寸彩色TFT/LCD显示屏，分辨率≥1280×1024，屏幕支持0～70度角度翻转。

- 操作界面：支持中英文等多语言界面，具备≥3种显示风格（如单独胎监、单独母体、母胎同屏）。

- ▲ 胎心探头：采用宽波束多晶片探头，超声发射频率≥2.0MHz，声输出功率≤20mW/cm²。

- 胎心率测量范围：30～240bpm（或更宽），测量准确度：±1bpm。

- 宫缩压力探头：测量范围0～100单位，具备多档增益调节（至少包括50%、100%、200%）和多档宫压基线可选（至少包括0、5、10、15、20）。

- ▲ 胎心率探头、宫缩压力探头：防尘防水等级≥IP68。

- 实时分析功能：内置≥4种CTG分析算法（如Fischer、Krebs、NST、CST等），可自动计算FHR基线、加速/减速次数、短变异、胎动次数等，并实时显示分析结果。

- 数据存储：可自动存储≥500个档案；每个档案可存储≥24小时CTG图、≥24小时母亲参数趋势图、≥200组血压测量结果、≥5000条报警记录；总存储时长≥500小时。关机后数据不丢失。

- ▲ 报警系统：机顶报警灯柱，声光报警；报警范围、音量、延时（0～30秒可调）；具备探头离位报警、监护异常报警及文字提示；支持报警记录回顾。

- 内置热敏打印机：打印宽度≥150mm，走纸速度可调（至少包括1、2、3cm/min），支持实时打印、选段打印、定时打印。

- ▲ 支持≥50mm/s高速回放打印：在3cm/min走纸速度下，约12秒可打印完20分钟档案。

- 多胎监护：支持升级为双胞胎/三胞胎监护，并具备多胎心率重合报警（SOV）功能。

- 单机双床位监护：支持单机同时监护两个孕妇的胎儿监护信息（需配置两套探头）。

- ▲ 联网方式：支持RS485有线网络、以太网、医用绿色无线网络（专用频段），可与科室现有产科中央监护系统无缝互联，支持≥60台设备同时联网。

- 母亲参数详细要求：

心电(ECG)：5导联，心率15~300bpm，误差±1%或±2bpm

无创血压(NIBP)：收缩压40~270mmHg，舒张压10~210mmHg，平均压20~230mmHg，误差±8mmHg

血氧(SpO2)：有效测量范围0%~100%，测量误差70%~100%时误差±2% -

呼吸(Resp)：0、15rpm~150rpm，误差±2rpm

体温(Temp)：体表+体内双通道，测量范围0℃~50℃，误差±0.2℃（25～45℃）

- 二、配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机及附件（内置热敏打印机） | 1 | 套 |
| 2 | 无线胎心探头 | 2 | 个 |
| 3 | 无线宫压探头 | 2 | 个 |
| 4 | 无线胎动按钮 | 2 | 个 |
| 5 | 探头绑带 | 2 | 条 |
| 6 | 超声耦合剂 | 1 | 支 |
| 7 | 心电导联线（5芯） | 1 | 套 |
| 8 | 心电电极片 | 1 | 包 |
| 9 | 成人血压袖带（中号） | 1 | 套 |
| 10 | 成人血氧手指探头 | 1 | 个 |
| 11 | 体表体温探头 | 1 | 条 |
| 12 | 体内体温探头 | 1 | 条 |
| 13 | 热敏打印纸 | 2 | 本 |

序号39 LED手术无影灯

是否允许采购进口设备：否

- 一、技术参数要求

1. 灯头结构：采用符合空气动力学设计，具备良好的层流穿透效果。

2. 最大照度≥160,000Lux

3. 单遮挡无影率：≥70% 单遮挡深腔无影率：≥70%

4. 显色指数：Ra ≥ 95， R9 ≥ 90

5. 光斑直径：最小光斑直径≤180 mm，最大光斑直径≥280 mm

6. ▲调光技术：采用无频闪的DC调光技术。

7. ▲照明深度	照明深度 ≥ 1100 mm

8. ▲移动轻便性	上下（Z轴）移动作用力 ≤ 50 N 水平（X，Y轴）移动作用力 ≤ 30 N

9. ▲特殊照明模式	具备一键腔镜模式或可配置的绿色护眼腔镜照明。

10. ▲光斑稳定性	调节光斑大小时，照度变化不超过10000 Lux。

11. 灯头防水防尘等级IP54 或以上

12. 辐射热	辐照度/照度比值≤ 4.0 mW/(m²·lux)

13. 灯泡寿命≥ 50,000 小时

14. 智能功能，具备自动对焦或距离感应功能。

15. 机械稳定性：基础架负载10000N·m作用力持续10min，法兰盘水平倾斜角小于0.6°。

二、配置清单（1套的数量）

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ### 吊装组件（天花预埋件法兰盘） | ### 1 | ### 套 |
|  | ### 悬臂组件 | ### 1 | ### 套 |
|  | ### 弹簧臂 | ### 1 | ### 套 |
|  | ### 灯头组件（含上弯管、下弯管、控制面板及灯盘） | ### 1 | ### 套 |
|  | ### 手柄组件 | ### 1 | ### 套 |
|  | ### 安装螺丝 | ### 1 | ### 包 |

序号40 输血加温器

是否允许采购进口设备：否

- 技术参数要求

- 适用范围：产品适用于输血、输液过程中对输液（输血）管路内的液体进行即时加温。

- 工作用途：具备对血液、无菌液体等多种临床常见输液介质进行加温的能力。

- 预热时间：从20℃升温至38℃的时间应≤3分钟。

- 温度调节范围：33℃ ~ 43℃，连续可调，且调节步长≤1.0℃。

- 控温精度：设定温度与实际温度的误差应≤±1.0℃。

- ▲报警功能：至少应具备高温报警、传感器故障报警、加温器件故障报警功能。

- 超温报警与保护：当加温温度超过44℃时，系统应能发出声光报警并自动停止加热。

- 低温提示：开始加温后设定时间内（如5分钟）温度低于设定阈值（如32℃），应能发出提示。

- 独立工作模式：设备应具备至少两个独立的加温通道，且两个通道可独立或协同工作。

- 显示内容：应能同时显示每个通道的设定温度、实时温度及加温时间。

- 加温条规格：应提供两种或以上长度的加温条，以适应不同场景，如600mm和1200mm。同时，加温条内径应兼容临床常用输液管径（3.0-6.0mm）。

- ▲加温条维护：加温条应为可拆卸式设计，支持热插拔，便于安装、清洁和维护。

- 配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 主机及附件 | ### 1 | ### 套 |
| ### 2 | ### 加温条 | ### 2 | ### 根 |

序号41 新生儿脉搏血氧饱和度监测仪（手持式）

是否允许采购进口设备：否

- 技术参数要求

- 标配监测参数：血氧饱和度（SpO2）、脉率（PR）。

- 适用于成人、小儿及新生儿。

- 彩色/背光液晶屏幕，可实时显示血氧波形、数值及脉搏强度柱状图。

- 支持趋势图/趋势表回顾功能，回顾时长≥10分钟。

- 供电方式：支持干电池供电或充电电池供电。单次供电续航时间≥24小时。

- 具备三级声光报警功能，报警上下限可调。

- 具备掉电数据存储功能，存储时间≥300小时。

- 具有脉搏调制音功能（Pulse Beep），音调随血氧饱和度变化。

- 具备抗运动干扰及低灌注性能。

- 血氧饱和度测量精度：70%-100%范围内，误差≤±2%；脉率精度：±2次/分或±1%。

- 探头采用医用级柔性硅胶/无创胶贴，适用于新生儿娇嫩皮肤。

- 配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机及附件 | 1 | 套 |
| 2 | 新生儿血氧传感器 | 1 | 个 |

序号43 电动人流吸引器

是否允许采购进口设备：否

- 技术参数要求

- 极限负压值	≥0.1 MPa (680 mmHg)。

- 负压调节范围	0.02 MPa ～ 极限负压值（无级可调）。

- 抽气速率	≥20 L/min  。

- 贮液瓶与贮气瓶配置，贮液瓶：500ml×2；贮气瓶：≥2500ml 。

- 防溢流装置	具有一级/二级防溢流保护（浮子开关或电磁阀）。

- 无采用无油润滑负压泵。

- 噪声≤65 dB (A) 。

- 工作制，间歇加载连续运行。

- 控制方式：手动+脚踏开关并联控制。

- 二级负压控制：具备Ⅰ级（高负压）与Ⅱ级（低负压）切换或控制功能。

序号44 低压吸引器

是否允许采购进口设备：否

- 技术参数要求

- 极限负压值：≥18kPa 且 ≤20kPa

- 抽气速率（流量）：≥10 L/min

- 储液瓶容量：1000mL ±10%

- 防溢流装置：具备液满自动防溢流功能（浮子阀/止溢滤芯）

- 噪声：≤55 dB (A)

- 负压调节方式：无级/机械旋钮调节

- 移动性：配有万向脚轮或便携式提手

序号45 耳声发射测试仪

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数要求

1	同时具备TEOAE和DPOAE两种测试功能。

2	TEOAE刺激声强度：60~80 dB SPL范围内可调。

3	DPOAE刺激声强度：50~65 dB SPL范围内可调。

4	TEOAE测试频率：覆盖1.5kHz、2kHz、2.5kHz、3kHz、3.5kHz、4kHz中的至少4个频点。

5	DPOAE测试频率：覆盖2kHz、3kHz、4kHz、5kHz中的至少3个频点。

6	过半数测试频率点信噪比达标即为通过（TEOAE信噪比≥4dB，DPOAE信噪比≥6dB）。

7	具备自动探头检查/启动功能：插入探头后自动检查密封性和稳定性，确认后自动开始测试。

8	配备彩色显示器，全中文操作界面，测量时显示测试进程、噪声水平、耳道容积和信噪比强度。

9	金属材质探头，可更换探管，内置发声及接收传感器。

10	探头重量（含探头线）≤100克。

11	具备拒噪/抗干扰设计，无需专用隔音室。

12	单次充电后连续工作时间≥8小时。

13	具备数据导出功能：USB接口或SD卡槽，支持导出PDF、CSV或图片格式。

14	TEOAE单耳检测时间≤15秒。

15	操作按键：物理按键不少于4个，支持盲操作；触摸屏不作为唯一操作方式。

16	探头接口为HDMI或同等稳定连接方式。

17	主机可存储≥200个受试者的测试结果（含波形图）。

18	具备无线蓝牙打印功能，可打印测试结果和波形图。

19	测试结果以“通过/转诊”等明确方式显示。

二、配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持主机及附件 | 1 | 台 |
| 2 | 探头（金属，可更换探管） | 1 | 个 |
| 3 | 耳塞套装（大、中、小号，硅胶） | 1 | 套 |
| 4 | 可更换探管 | 5 | 支 |
| 5 | 热敏打印纸 | 5 | 卷 |

序号46 脉冲加压抗栓系统

是否允许采购进口设备：否

- 技术参数要求

- 治疗压力范围：0~280 mmHg，调节步长≤1 mmHg，误差≤±5 mmHg。

- 治疗模式：具备≥10种治疗模式（含梯度治疗、标准治疗、组合治疗），可自定义治疗方案。

- 气囊结构与通道数：双通道输出，支持下肢6腔及以上气囊，气囊采用无缝/层叠式设计，避免压力死角。

- 充气速度：1~6级可调，能够适应不同耐受度患者。

- 静脉再充盈时间：手动可调，范围20~70秒。

- 安全保护：具备软件过压保护和硬件过压双重保护，具备独立泄压功能（断电/故障时自动泄压）。

- 主机重量：≤2.5kg，具备彩色触摸屏（≥4.3英寸）。

- 电池续航：内置锂电池，断电后可持续工作≥4小时。

- 设备维护：具备压力检验、漏气检测、气密性检测等自检功能。

- 附件配置：标配腿部加压套（重复性使用），增加配置单人型一次性附件，支持手足同时治疗。

- 噪音控制：设备运行噪音≤60dB(A)。

- 工作模式：连续工作治疗时间可调范围0~600分钟（或更宽）。

序号47  特定电磁波治疗器台式

是否允许采购进口设备：否

- 设备用途：通过特定电磁波（或微波）照射，促进局部血液循环，缓解炎症与疼痛。

- 工作原理：通过电磁波（或微波）的热效应和非热效应作用于人体。

- 工作频率/波长范围，工作频率或波长范围应满足以下之一： ① 电磁波波长范围：2μm ~ 25μm； ② 微波工作频率：433.92MHz(±10%)。

- 设备最大输出功率或额定功率范围应为：100W ~ 450W。

- 应至少配置一个体表治疗头/辐射器，且治疗头直径范围应为 120mm ~ 160mm。

- 应至少配备以下规格之一： ① 直径≥120mm 的圆形治疗头/辐射器； ② 矩形面积≥306mm×126mm的辐射器。

- 定时器范围应不低于 0 ~ 30min，且连续可调。

- 应配备可多方向调节的支臂或机械臂，其伸展范围应满足： ① 水平伸展距离 ≥ 800mm； ② 垂直调节范围 ≥ 300mm ~ 1500mm。

- 治疗头应具备万向旋转功能，旋转范围 ≥ 180°。

- 控制方式应包含以下至少一种： ① 机械式旋钮/按键控制； ② 触摸屏控制，且屏幕尺寸≥ 7英寸。

- 设备应具备过热保护、过流保护等自动保护功能，在异常情况（如治疗头温度过高、电流过载）下能自动切断输出。

序号48 成人喉镜

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数要求

- 屏幕尺寸：≥3.5英寸

- 显示器旋转角度：前后旋转角度不小于100°

- 摄像观察视角：≥60°

- LED灯光照强度：≥2500 LUX

- 空间分辨率：≥2 lp/mm

- 光源色温：≥2300K

- 摄像景深：30mm~60mm

序号49 成人呼吸囊

是否允许采购进口设备：否

- 一、技术参数要求

- 球囊材质：医用级硅胶材质，可高温高压灭菌重复使用。

- 球囊容积：成人型单次挤压通气量≥1500ml（实际输送量约600-1000ml）。。

- 储氧袋：标配≥2000ml储氧袋，连接后氧气输送浓度≥90%。

- 压力安全阀：具备可调节/自动泄压功能，开启压力范围40-60 cmH₂O。

- 阀门系统：单向阀（鸭嘴阀）设计，响应灵敏，无卡顿，死腔量≤50ml。

- 接口标准：患者端22mm/15mm同轴接口，兼容气管插管、面罩、呼吸机管路。

- 进气阀：PEEP（呼气末正压）阀可选配或集成，若集成可提供0-20 cmH₂O调节。

- 工作环境温度：适用于-10℃至50℃环境，材料低温不变硬，高温不变形。

- 预期使用寿命：可重复使用≥50次灭菌循环或按说明书使用周期。

序号50 成人电动吸引器

是否允许采购进口设备：否

- 一、技术参数要求

- 1. 负压调节≥0.06MPa，同时具备低负压吸引功能以适应粘膜娇嫩场景。

- 2. 抽气速率（自由空气流量）：≥20L/min。

- 3. 储液罐容量：≥1000ml。

- 4. 有溢流保护装置。

- 5. 噪声水平：≤60dB(A)。

- 6. 具备交直流两用，在转运或停电时保障救治连续性。

- 7. 防浸液等级（防进水）不低于IPX4标准。

8. 具有脚踏开关。

51 超声产后康复治疗仪

是否允许采购进口设备：否

- 技术参数要求

- ▲设备需同时具备促进产后子宫复旧（包括促进恶露排出、缓解产后疼痛）及促进乳汁分泌、缓解乳房胀痛的功能。

- 声工作频率：0.8 MHz ~ 1.0 MHz。

- 额定输出声功率：≥ 4.0 W，且分档可调。

- 治疗头焦平面距离：对于子宫/深部治疗，焦平面距离应为 20 mm ~ 80 mm。

- 治疗头波束类型：会聚型（聚焦型）超声。

- 治疗头表面温度：≤ 41℃。

- 治疗头应具备防水功能，满足IPX7等级或以上，便于清洁消毒。

- ▲主机显示屏：≥ 15英寸，全触摸屏，无按钮或极少物理按钮，便于清洁消毒。

- 自动/辅助治疗功能：应具备辅助或自动治疗功能，可固定治疗头，减轻医护人员手持操作的负担。

- ▲内置电池，在脱离电源线状态下，可持续工作 ≥ 2 小时。

- 入门指标：治疗时间设定：定时范围 1 ~ 60 分钟可调，定时误差不超过±3秒或设定值的±1%（取较大值）。

- ▲多用户治疗：支持双人或多用户同时进行治疗。

- 智能功能：具有负载检测、运动检测、过温检测等安全保护机制，并具有电极脱落提示功能（如配备电刺激）。

- 耦合剂管理：具有耦合剂加热功能，提升患者舒适度。

- ▲电刺激功能：设备可集成电刺激功能，用于辅助康复治疗，如镇痛、肌肉刺激等。

二、配置清单

标准配置应包含主机、推车、至少1把子宫治疗头、至少1把乳房治疗头、电刺激附件、耦合剂加热器。

序号52 精子采集仪

是否允许采购进口设备：否

- 技术参数要求

- （一）、功能用途

- 1.适用用途：利用自动控制技术，通过按摩，抽动等多种方式，施于人体阴茎，获取精子标本采样。

- 2.心理测评：具备国际通用性心理问卷功能，评估出性功能障碍的程度和病因，为临床制定治疗方案提供参考。

- ▲3.具备患者数据分析进行概况分析功能，检测结果显示：阴茎温度、阴茎长度、抽动次数、勃起时间。

- （二）、主机技术指标

1.按摩次数0～60次/分钟可调；

▲2.往复运动次数0～125次/分钟可调；

3.往复运动行程≥35mm

4.按摩频率：0～1.5Hz

5.抽动频率：0～2.5Hz

6.取精桶内壁可变范围：直径10mm～30mm

7.可升降高度≥50mm

8.生物相容橡胶缓冲隔离带

9.恒温腔体（低于36摄氏度）

▲10.红光照度大于800Lux

11.取精筒能根据人体高度电动上下调节

12.电容触摸屏≥8英寸

13.支持播放高清视频

14.全方位的视听觉刺激

▲15.智能语音提示

二、配置清单：

主机：1套

耳机：1套

VR眼镜：1套

内筒胶套：3套

耗材包：10包

U盘：1个

序号54 硬性电子膀胱肾盂镜（电子经皮肾镜）

是否允许采购进口设备：否

- 技术参数要求

1.镜管插入端≤12Fr；

2.有效工作长度为 250mm±3%；

▲3.有效使用工作通道≥6.5Fr；

4.视向角：视向角：5º , 允差±10º ;

5.视场角：100º ±15%；

6.景深：2-60 mm；

7.视场中心角分辨力＞ 1.5 C/ °

8.图像分辨率≥16 万像素；

9.一体化镜桥，激光焊接确保密封性；

10.左右双通道进出水设计；

11.镜管硬度适中，使用时可适当微弯并具有回弹性；

12.物镜采用蓝宝石镜片封装，耐磨损；

13.可使用直径≤6Fr 的取石钳、弹道碎石杆或超声碎石杆器械；

14.适用环氧乙烷、低温等离子消毒灭菌；

15.独特的指环持镜设计，令持镜更轻松；

▲16.喇叭口通道设计，器械进出更加便捷；

二、配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬性电子膀胱肾盂镜 | 1 | 条 |  |
| 2 | 吹尘球 | 1 | 个 |  |
| 3 | 防水帽 | 2 | 个 |  |
| 4 | 防水塞 | 1 | 个 |  |
| 5 | 密封防水膜(喇叭口) | 6 | 个 |  |
| 6 | 取石钳子 | 1 | 把 |  |

序号55 生物刺激反馈仪

是否允许采购进口设备：否

- 技术参数要求

1. 用途适用性：用于对患者表面肌电信号进行采集、分析和生物反馈训练，可通过电刺激和肌电触发电刺激进行肌肉功能障碍的治疗。

2. 设备治疗和评估通道数量≥4个。

3. 主机屏幕尺寸≥15英寸电容触摸屏；神经肌肉电刺激通道≥4通道，具备同时多部位或多患者治疗。

4.▲生物反馈训练方式≥5个，包括电刺激、反馈刺激、镜像刺激、模板训练、多媒体场景动画等。

5. 独立的治疗通道，可独立或同步调节刺激强度，互不干扰

6. 具有≥70个治疗方案，包含增加活动范围，肌肉萎缩治疗，增加肌力治疗。评估位置≥50个，设备软件明确提示肌肉名称及相应贴图位置。

7. ▲具有肌电评估功能，波形采集界面灵敏度和扫描速度可按需调节。

8. EMG采集检测范围：5-100000µV；系统噪声：≤1µV，

9. 通频带：20Hz～500Hz(-3dB)。

10. ▲差模输入阻抗：≥10MΩ， 共模抑制比：≥110dB。

11. 电刺激脉宽：50-1000us可调， 电刺激频率：1-250Hz可调；

12. 电刺激强度范围：0-100mA可调。

13. 预置多媒体场景动画治疗方案：具备实时的肌电值和训练得分，可对康复治疗进行自主评估。

14. 电刺激输出波形≥三种，包括单向方波、双相方波和交替波。具备自定义编辑电刺激治疗参数和方案，包括刺激波形、输出电流、脉冲宽度、脉冲频率、输出波形的上升下降时间、刺激时间、休息时间。

15. 具备治疗方案提供治疗部位示意图；训练过程中有语音提示功能，指导执行正确的肌肉收缩放松动作，可实现评估与训练和治疗。

二、配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主机及附件 | 1 | 套 |
|  | 设备出厂配套标准附件 | 1 | 套 |
|  | 肌电采集线 | 4 | 根 |
|  | 打印机 | 1 | 台 |
|  | 无线键鼠套装 | 1 | 套 |
|  | 理疗电极片 | 10 | 对 |

序号57 脊柱气动力系统

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数要求

1、主机：能满足脊柱开放手术、UBE手术、椎间孔镜手术中对骨组织的打磨切割和软组织的刨削处理。

2、主机彩色液晶屏显示，屏幕尺寸≥5英寸。输入功率≥200VA。微电脑控制系统，手柄、脚踏连接故障诊断功能，转速可调。

3、手柄/刀具具有自动识别功能；动力采用脚踏式控制，≥2个输出接口，可插磨钻手柄、脚踏接口。

4、脚踏：线缆≥2m，无级调速，IPX8防水等级，金属底座，更稳固，更耐用，防滑、防侧翻。

5、▲通用手柄：转速≥50000 r/min，电机最大功率100W，可高温灭菌。外径≤20mm，主体长度≤100mm，重量≤150g（不含线缆），手柄内注水水冷结构，长时间使用，手柄不发热。

6、一体式弯曲刀头：刀杆弯曲，刀杆内注水设计，杆径≤5mm，工作转速≥50000r/min。

7、▲往复刀头：刀头往复运动打磨骨组织，不损伤软组织，转速≥50000r/min，刀杆内注水弯曲设计，刀杆直径≤4mm。

8、一体式护鞘磨头：弯曲一体式护鞘刀头，前端刀杆弯曲，刀杆内注水设计，杆径≤5mm，磨头直径≤4mm，工作转速≥50000 r/min。

9、一体式小护鞘磨头：弯曲一体式护鞘刀头，前端刀杆弯曲，刀杆内注水设计，杆径≤5mm，磨头直径≤3mm，工作转速≥50000 r/min。

10、▲增速磨头：前端刀杆弯曲，刀杆内注水设计，杆径≤5mm，刀具转速≤100000 r/min（1:2增速传动）。

11、 光头刃磨头：前端刀杆弯曲，刀杆内注水设计，刀头黑色涂层，刀头大部分光滑球面，两刃设计，刀具转速≤100000 r/min（1:2增速传动）。

12、动力骨刀：刀杆直径≤5mm，内注水设计，刀头齿部长度≥8mm，刀头前后往复运动，转速≥50000r/min。

13、环形动力骨刀：刀杆直径≥5mm，长度≥100mm，环形刀刃，前端有齿，刃部直径≥5mm，刀头往复运动转速≥50000r/min 。

14、▲摆动形动力骨刀：刀杆直径≥5mm，长度≥100mm，扁形刀刃，前端有齿，刃部直径≥5mm，刀头往复运动转速≥50000r/min。

二、配置清单

主机     1台

手柄     1个

脚踏     1个

磨头     7个

往复骨刀 3个

序号60 骨科牵引架

是否允许采购进口设备：否

- 一、设备要求

- 1.骨科牵引架采用悬挂式结构，牵引架高度可随意调整，定位可靠，可与多种手术台组合使用。不用时可将牵引架取下放置于专用推车。

2.具有双关节（大、小臂为碳纤维可透视材质），可以完成不同的角度调节，以达到不同手术的定位需求。

3. ▲坐板必须为碳纤维，髋关节全透视，座板配有三位插孔（提供图片证明），可以更换会阴立柱的位置，满足不同体态患者的透视需求，需配有仰卧位、侧卧位档柱，使病人达到最佳手术体位。

4牵引架主体是由易清洁表面平滑的合金铝及可透视碳素纤维材质制成，配件由优质304不锈钢材质制成。

5.▲适用于创伤外科手术、骨科牵引手术等，开阔的区域可搭配C型臂X光机影像增强器，无阻碍下进行照射。

6.▲悬空式设计，可作专业性骨科手术,稳定可靠，操作方便，可满足高需求的骨科下肢手术:胫骨腓骨牵引手术 、股骨骨折骨钉手术、X光透视全髋关节置换手术、髋股关节手术、股骨髓内钉手术、膝盖手术、脊髓造影体位、小儿股骨骨折的牵引、肽骨不稳定性骨折的牵引、成人下肢骨骼牵引的辅助牵引等。

7.碳纤维牵引架可以完成膝关节置换手术。

- 8.碳纤维牵引架牵引臂可以连接截石位腿架，用于安放健肢，（提供图片证明）。

9.▲该牵引架在做髋部C臂透视时要做到无死角，髋部下方无金属物阻挡，可直接透光。

二、技术参数要求

2.1牵引架标准全长： ≥ 1200mm

2.2调节全长：≥1750 mm

2.3底架长≥ 800 mm

2.4牵引距离：≥ 200mm

2.5两臂夹角:0-180°

2.6腿托架转角：万向

序号61 智能助力盐水架

是否允许采购进口设备：否

- 一、技术参数要求

- 用途：用于对患者自然腔道（不包括阴道专用）进行冲洗，或用在不同药物治疗的间隙进行冲洗。

- 具有独立高度可调挂钩≥4个，每个挂钩冲洗液安全负荷≥10000ml。

- 总负载能力≥40000mL冲洗液。

- 具备助力提升技术辅助垂直调节功能。

- 释放按钮操作方式，挂钩高度调节范围：160cm至260cm任意可调。

- 盐水架高度调节刻度具有“英寸in”和“厘米cm”两种标识识别调节高度。

- 稳定性结构：无需额外重力平衡器件设计。

- 采用非液压和非电池充电设计，机械可靠无漏油现象。

- 人体工程学设计：操作舒适、快速释放按钮。

二、配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 五星轮式底盘 | ### 1 | ### 件 |
| ### 2 | ### 柱体 | ### 1 | ### 件 |
| ### 3 | ### 挂钩 | ### 4 | ### 件 |

序号63 生物反馈胃肠起搏治疗仪

是否允许采购进口设备：否

- 一、技术参数要求

- 1.设备应同时具备胃肠起搏治疗功能和胃肠电信号检测功能。

- 2	设备的注册证适用范围应明确包含“功能性胃肠疾病的治疗与改善”，如：胃食管反流病、功能性便秘等，并能用于胃肠电信号的记录与诊断参考。

- 3	设备应具备≥2路独立输出通道，可同时为≥2名患者进行治疗。

- 4	治疗频率(胃/肠模式)，胃治疗模式频率：0.05Hz ±15%； 肠治疗模式频率：0.2Hz ±15%。

- 5	输出电流/电压特性：输出电流：≤45mA (在500Ω负载下)； 输出电压：峰值0V-35V可调。

- 6	人机交互界面：配备≥7寸彩色液晶触摸显示屏，支持图形化操作引导，提供电极贴位示意图和文字说明，便于临床操作。

- 7	治疗时间设置：治疗时间可调，范围应覆盖0-90分钟或更宽，步进≤5分钟，满足不同患者和病情的治疗时长需求。

- 输出安全特性：具有输出闭锁或自动复位功能，防止误操作或意外启动；具有开路、短路保护功能，确保设备在各种异常情况下仍能安全工作。

- 二、配置清单（1套的数量）

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | 主机 | ### 1 | ### 台 |
| ### 2 | 治疗线 | ### 2 | ### 根 |
| ### 3 | ### 治疗贴片 | ### 2 | ### 片 |
| ### 4 | 电源线 | ### 1 | ### 根 |

序号64 微波消融系统

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数要求

1、设备用途:与微波热凝消融针配合，用于人体实体肿瘤的热凝消融治疗手术。

2、输出频率：2450MHz±30MHz。

3、驻波比：微波同轴传输电缆驻波比≤1.5，辐射器驻波比≤3.0。

4、输出功率：步进1W，2～120W范围可调。

5、治疗时间：0min～30min可调（步进±1min）；脚踏控制时0～99s可调（步进1s）。

6、安全性要求（低于国家标准10mw/cm²）：无用辐射的功率密度＜1.2mw/cm²，外壳泄露＜1mw/cm²。

7、杆温测量与过温保护：

7.1具有杆温测量，测量温度范围：20℃～45℃。

7.1杆温微波治疗过程中≥45℃主机报警自动停止微波输出。

7.3 具备避免灼伤针道组织设计，一次性消融针具有水冷却功能，微波介入治疗中杆温≤30℃。

8、旁开测温、控温、及超温保护：

8.1具备旁开温度测量功能，测温范围20℃～80℃。

8.2具备消融旁温测量数据判断及消融过程控温，控温值45℃～75℃范围内任意设置；旁开温度超过设置温度时，微波暂停输出，低于设置温度，自动恢复输出，直至设定时间结束，微波停止输出。

8.3旁开温度＞80℃时，主机将自动停止微波输出。

9、具有过载、过温、误操作保护功能。

10、具有脚踏开关控制和触摸开关两种控制模式。

11、具备连续和脉冲两种微波输出工作模式。

12、连接线路：微波输出接口≥2个，测温输入接口≥4个。

13、主机安全类型：I类BF型，连续运行。

14、触摸屏和LCD液晶双屏显示，具备治疗时间进度条显示。

15、移动便捷要求：具备导向轮，支架万向臂。

16、▲主机含内镜电极：治疗仪主机含内镜热凝电极。

17、一体双源输出主机设计：具有主机双发射源和双套水冷循环系统,可单源用于肿瘤消融，也可双源同时用于肿瘤消融。

18、消融针工艺要求：

18.1具备防组织的粘连表面经过特氟龙涂层防粘工艺处理。

18.2 具备防针头脱落的采用高频焊接工艺。

18.3 消融针穿刺针尖至少具有有圆形、三棱型两种型号，满足坚硬肿瘤或钙化组织穿刺需要。

18.4、微波消融针须一次性整体无菌包装，无菌盒中至少包含一次性使用微波消融针、微波连接电缆。

- 19、主机适配消融针≥55种。

二、配置清单

- 微波治疗仪主机及附件 	　1	套

- 工作站电脑（液晶显示）  	1套

- 冷水循环系统	       　1	套

- 测温装置    	　1	套

- 脚踏开关	   　1	个

- 双针热凝电极    1套

- 内镜热凝电极    1套

- 热凝消融针      1套

- 测温针          1套

序号65 肌电诱发电位检测仪

是否允许采购进口设备：否

- 一、技术参数要求

- 产品适用范围：设备必须适用于甲状腺、甲状旁腺等手术中的术中神经监测，通过肌电图（EMG）波形及提示音辅助识别喉返神经及喉上神经外支。

- 通道关闭功能：具备可选择的通道关闭功能，用于关闭影响波形判断和计算的通道，可以选择关闭通道声音和显示波形，也可以选择关闭通道声音和关闭波形

- ▲ 屏幕操作：≥12.1英寸彩色触摸屏，分辨率≥1280*800，支持直观触控操作。

- ▲ 事件阈值设置：用户可根据手术需求调节事件判断阈值（范围应包含 0µV - 25000µV），用于排除干扰，提高预警准确性。

- 事件捕获/波形固定：当肌电信号波幅高于设定阈值时，系统自动捕获并冻结波形，便于术中分析，直至下一个事件发生。

- ▲ 刺激电流快速选择：界面具备预设电流值快捷键（如1mA、2mA、3mA等），便于术中快速切换阈值定位与精细辨识电流。

- ▲ 音频提示：具备事件提示音和刺激提示音，最大音频强度≥100dB。

- 电极/探针支持：支持多种刺激探针（包括弹性探头，接触神经时可反弹保护神经）及不同规格气管插管（管径5.5mm-8.5mm）。

- ▲ 曲线自适应（自动增益）：屏幕显示肌电波形曲线时，自动调节曲线幅度幅度显示出完整的波形，无需手动调节曲线幅度

- 通道关闭功能：具备选择性关闭特定通道的声音和/或波形显示功能，用于排除干扰通道。

- 扫描延迟：具备扫描延迟功能，延迟范围可调（如10-100ms），用于排除刺激伪迹干扰，清晰观察反应波形。

- 数据导出：具备USB端口，支持将术中肌电波形数据导出为通用格式（如TXT或CSV），便于科研与存档。

- 阻抗测试：具备电极阻抗自动检测功能，实时显示电极连接状态（依据指南：阻抗过高影响信号质量）。

- 采集部分：

  - 测量范围：20μV - ≥10000μV。

  - 带宽（频带）：低端频率≤15Hz，高端频率≥2kHz。

  - 共模抑制比：≥110dB（数值越高，抗干扰能力越强）。

  - 输入阻抗：≥2MΩ。

  - 噪声水平：≤0.7μVrms（低噪声确保小信号检出）。

- 刺激部分：

  - 刺激方式：恒流（恒定电流）刺激。

  - 电流范围：0mA - 30mA（可调节）。

  - 刺激频率：1Hz - 30Hz（可调节）。

  - 脉冲宽度：支持多档可调，包含50μs、100μs、150μs、200μs、250μs等档位。

- 便携性：主机一体化设计，具备便携功能，整机重量≤5kg，便于手术室内移动。

- 软件升级：支持U盘一键升级系统软件，无需返厂。

- 二、配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肌点诱发电位监测仪主机及附件 | 1 | 套 |
| 2 | 患者接线盒 | 1 | 个 |
| 3 | 静音检测器 | 1 | 个 |

序号67 中频胃肠动力治疗系统

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数要求

- 1临床适用范围： 设备应明确适用于腹部手术后及胃肠功能紊乱（如功能性消化不良、便秘、胃食管反流、术后肠麻痹等），可促进胃肠蠕动，改善腹胀等症状。

- 2设备输出通道： 具备不少于4路独立输出通道，可同时为至少4名患者进行治疗。

- 3	载波特性：

- 3.1. 载波波形：双向对称方波。

- 3.2. 载波频率：1.0kHz ~ 2.0kHz。

- 3.3. 脉冲宽度：250µs ~ 500µs。

- 4	▲调制特性：

- 4.1. 调制波形：至少包含正弦波、方波。

- 4.2. 调制频率范围：0.05Hz ~ 0.2Hz，允差±10%。

- 4.3. 调幅度： 100% ，允差±5%。

- 5 	▲输出强度调节： 输出幅度/强度调节档位数不少于25级。

- 6	▲输出电流特性：

- 6.1. 在500Ω负载下，最大输出电流应≤80mA。

- 6.2. 输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应≤10%。

- 7	▲治疗模式/处方：具备不少于3种针对不同胃肠功能紊乱（如便秘、胃动力不足、术后肠麻痹等）的预设治疗模式或处方。

- 8	治疗时间设定： 治疗时间可调范围应覆盖5min ~ 60min，调节步进≤5min。

- 9	人机交互界面： 采用≥7英寸的彩色液晶触摸屏，图形化操作界面，支持治疗参数实时显示与调节。

- 9	连续工作时间： 在额定条件下，应能连续工作不少于4小时。

- 10	耗材兼容性： 设备应兼容通用型或同品牌专用理疗用电极片。

二、配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 主机及附件 | ### 1 | ### 套 |
| ### 2 | ### 电极导线 | ### 4 | ### 条 |
| ### 4 | ### 松紧绷带 | ### 8 | ### 条 |

序号68 乳房病灶旋切活检系统

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数要求

- 用途：用于在超声设备引导下对患者的异常乳腺组织进行活检取样。

- 主机LCD全彩触摸屏≥10英寸

- 负压可调≥2档，常规和致密两种模式可选

- ▲可视废液收集桶液位量≥1200ml

- 单次旋切完成后持续自动抽吸，封闭式：单向负压，向后负压

- 具备≥2种采样模式；封闭式采样具备往复摆动旋切、单次或连续取样可选

- ▲手柄负压方式：开放式向下向后双向负压，封闭式向后单向负压

- ▲具备旋切活检针安装状态识别，按步骤引导整个安装过程，并智能提示，中英文可选，

- ▲具备双手柄功能

- 具备中英文报警提示显示界面，故障排除信息

- 旋切针刀头具备标记刻度线

- 设备功率≤300VA，电气安全BF型

二、配置要求

1.主机   1台

2.真空桶  1个

3.手柄   2个；

4.脚踏开关  1 个；

5.一次性使用乳房旋切活检针 1 套/盒

序号69 高频手术设备

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数要求

1	设备基本功能：设备为单/双极高频手术系统，且具备内镜手术专用模式或功能。

2	双极功能：设备在进行内镜手术或精细手术操作时，无需黏贴负极板，电流回路仅局限在切割点周围。

▲3	输出功率范围：设备的最大输出功率 ≥ 120W，且具备精细功率调节功能（如1W步进）。

4	电切模式种类：具备≥2种可选的单极或双极电切模式。

5	双极电凝模式种类：具备≥2种可选的电凝模式。

▲6	人机交互界面：设备应配备≥7英寸的触摸屏操作模块，方便临床操作。

7	脚踏控制：标配脚踏控制模块，可支持单极/双极功能的切换和激发。

8	数据存储与调用：设备内置≥5个记忆存储空间，可将用户常用参数保存为自定义程序，方便调用。

9	安全与报警：设备具备开机自检功能和故障提示功能，故障发生时能通过声光报警并提示解决措施。

10	工作模式：设备工作模式为间歇加载，连续运行时间≥10秒。

二、配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 高频手术设备主机及标配附件 | ### 1 | ### 套 |
| ### 2 | ### 纯电切软件模块 | ### 1 | ### 个 |
| ### 3 | ### Q模式智能电切软件模块 | ### 1 | ### 个 |
| ### 4 | ### 强电凝软件模块 | ### 1 | ### 个 |
| ### 5 | ### 柔和电凝软件模块 | ### 1 | ### 个 |
| ### 6 | ### 脚踏开关软件模块 | ### 1 | ### 个 |
| ### 7 | ### 双极电极 | ### 2 | ### 套 |

序号71 多功能低频电子仪

是否允许采购进口设备：否

- 一、技术参数要求

- 1	具备NMPA颁发的有效的II类医疗器械注册证，且注册证适用范围包含“低频电刺激”或“电子治疗仪”相关治疗功能。

- 2	输出通道：	≥2通道（独立可调）

- 3	输出波形：包含双向不对称方波或多种调制波形

- 4	输出频率范围：1 Hz ～ 1000 Hz（连续可调）

- 5	脉冲宽度：包含 70μs ～ 10ms 范围

- 6		输出电流强度：≤ 50 mA（负载500Ω时）

- 7	温度范围：35℃ ～ 85℃（可调）

- 8	单脉冲最大能量：≤300 mJ

- 9	定时功能：	1 min ～ 60 min（可调）

- 10		安全保护：具备开路、短路保护功能

序号72 心电图机

是否允许采购进口设备：否

- 一、技术参数要求

- 设备具备12导联同步采集功能，支持静息心电图记录、自动分析、心律失常检测及手动/自动操作模式。

- AD采样率：≥64KHZ

- 输入阻抗：≥50 MΩ

- 共模抑制比：≥105 dB

- 频率响应：0.05Hz - 500Hz

- 时间常数：≥3.2秒

- 电极噪声标记：支持在屏幕和报告上以双模式提示噪声、脱落的具体时间段。

- 模拟信号打印：具备外部信号输入接口，可打印外部机器的模拟信号。

- ▲QTc算法：≥4种QTc计算方法。

- 打印网格：具备在无网格纸上打印网格的功能。

- 存储和传输：内置存储≥800份心电图，并支持外部存储扩展（如SD卡或U盘）。

- 网络功能：标配LAN有线网络接口，内置WIFI无线网络连接功能。

- 数据格式：支持PDF、XML格式输出，并至少支持DICOM或ECTP其中一种标准传输协议。

- 配置清单--已更改为主机及附件描述，请确认

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机及附件 | 1 | 套 |
| 2 | 患者导联线 | 1 | 套 |
| 3 | 吸着电极 | 1 | 个 |
| 4 | 四肢电极 | 1 | 个 |
| 5 | 热敏记录纸 | 1 | 盒 |
| 6 | 电池 | 1 | 块 |
| 7 | 日常检修橡皮 | 1 | 块 |
| 8 | 打印头清洁笔 | 1 | 支 |
| 9 | 接地线 | 1 | 条 |
| 10 | ECAPS 解析程序CD | 1 | 个 |

序号73 体外除颤仪

是否允许采购进口设备：否

- 一、技术参数要求

- 设备类型：体外除颤监护仪，具备手动除颤、同步除颤和AED模式

- 屏幕：彩色TFT显示屏≥6.5英寸，分辨率≥800×480

- 重量：主机（含电池）≤4.5kg

- 防尘防水等级：≥IP44

- 除颤波形：双相指数截断波（BTE），具备病人阻抗自动补偿功能

- 最大除颤能量：≥360J（成人）

- ▲最小除颤能量：≤2J

- ▲能量选择档位：≥12档

- 充电速度：充电至200J≤5秒

- 除颤后ECG恢复时间：≤3秒

- 病人阻抗测量范围：体外除颤20Ω～250Ω

- 心电监护：≥3导联，支持3/5/6/12导联

- 心律失常分析：≥20种

- 血氧饱和度监测：Masimo血氧，弱灌注指数范围≤0.02%

- ▲数据存储容量：趋势存储≥100小时

- 录音功能：抢救现场录音≥60分钟

- 电池续航：满电状态下360J除颤≥100次

- 电池低电量预警：低电量报警后至少可支持10次200J除颤

- 成人/小儿模式切换：支持一体化电极板或一键切换

- AED模式：支持自动分析并提示放电

- 设备自检：每日自动自检，状态指示灯显示设备状态

- 数据导出接口：具备USB或SD卡数据导出功能

- 网络连接功能：支持有线或无线连接中央监护系统

- 设备开机启动时间：从待机/关机状态到可执行除颤≤10秒

- 二、配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 主机及附件 | ### 1 | ### 套 |
| ### 2 | ### 体外除颤电极板组件 | ### 1 | ### 套 |
| ### 3 | ### 锂电池 | ### 1 | ### 块 |
| ### 4 | ### 电池盖组件 | ### 2 | ### 套 |
| ### 5 | ### 国标电源线 | ### 5 | ### 根 |
| ### 6 | ### 一体式抗除颤心电导联线 | ### 1 | ### 根 |
| ### 7 | ### 成人AED电极片 | ### 1 | ### 包 |
| ### 8 | ### 除颤导电膏 | ### 1 | ### 瓶 |
| ### 9 | ### 卷式打印纸 | ### 1 | ### 卷 |

序号74 手动双摇床（包括床垫、床头柜）

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数要求

- 规格尺寸： 1）. 整机长度：2000-2200 mm； 2）. 床面宽度：850-950 mm； 3）. 整机高度：450-550 mm。

- 功能调节： 1）. 背部升降角度：0°～ 70°（±5°）； 2）. 腿部升降角度：0°～ 45°（±5°）； 3）. 采用双组摇杆系统（隐藏式）。

- 材质与承重： 1）. 床框采用优质冷轧钢管，厚度≥1.5mm； 2）. 静态最大承重≥250kg（保证产后及重症患者安全）； 3）. 床面板为冷轧钢板/冲压孔，厚度≥1.0mm。

- 床头尾板： 1）. 材质：ABS工程塑料（原生料）； 2）. 连接方式：挂式结构，具备快速CPR（心肺复苏）紧急拆卸功能； 3）. 四角配备防撞护角。

- 护栏系统： 1）. 铝合金折叠护栏（六档以上不锈钢/铝合金支柱）； 2）. 具有防夹手功能（气弹簧或阻尼缓冲）； 3）. 护栏收起后高度略高于床垫，防止床垫移位。

- ▲ 脚轮： 1）. 尺寸：5英寸（Φ125mm）； 2）. 材质：静音耐磨（TPR/聚氨酯）； 3）. 刹车：中控刹车（要求稳定无晃动）。

- 配件功能： 1）. 床体双侧配备≥4个引流袋挂钩； 2）. 预留≥4个输液架插孔； 3）. 床底配杂物架。

- ▲ 床垫： 1）. 尺寸：与床配套； 2）. 厚度：≥80mm； 3）. 外套：防水透气牛津布（具备阻燃性）； 4）. 医用级防压疮床垫（记忆海绵+防剪切力功能）

- 床头柜： 1）. 规格：约480x480x760mm； 2）. 材质：ABS原生料/多层实木（防水）； 3）. 结构：一抽一柜，台面嵌不锈钢/纯平，带隐藏式毛巾架及餐桌板功能。

- ▲ 环保与抗菌：喷涂工艺需符合环保标准，抗菌粉末涂料对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌的抗菌率 ≥ 90%（提供第三方检测报告）。

序号75 便携式睡眠监测仪

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数要求

- ▲用于成人及儿童（≥3岁）睡眠呼吸暂停低通气综合征（SAHS）的筛查和辅助诊断。

- 采用超宽带生物雷达技术，非接触式监测胸腹运动及呼吸气流。

- ▲原始采集通道数≥14导，至少包括：胸腹呼吸（独立RIP胸导联、独立RIP腹导联）、呼吸气流（可通过算法从胸腹运动推导）、脉搏血氧饱和度、脉率、体位、体动、鼾声。

- 采用雷达技术，通过雷达回波分析胸腹运动，实现非接触式监测。

- 通过雷达信号处理，从胸腹运动中推演出模拟气流（RIPflow），实现无导管监测。

- 可输出睡眠呼吸暂停低通气指数（AHI）、氧减指数（ODI）、最低血氧饱和度、平均血氧饱和度等核心指标。（增加指数）

- ▲采用指环式反射式血氧传感器，无导联线，佩戴舒适，不易脱落。

- 主机为台式，可置于床头，不对患者身体造成负荷。

- ▲设备具有远程数据实时监测功能，可通过远程软件实时查看佩戴者的数据波形。

- 支持将原始数据导出为国际通用的EDF格式，便于科研及数据交换。

- 软件支持报告模板自定义编辑，可导出为WORD、EXCEL、PDF等多种格式。

- 软件可自动分析呼吸事件、血氧事件等，并支持手动修改和标记。

二、配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 睡眠呼吸初筛仪 | ### 1 | ### 台 |
| ### 2 | ### 睡眠呼吸初筛仪电源适配器 | ### 1 | ### 个 |
| ### 3 | ### 医用脉搏血氧仪 | ### 2 | ### 个 |
| ### 4 | ### 医用脉搏血氧仪充电盒 | ### 2 | ### 盒 |
| ### 5 | ### 医用脉搏血氧仪充电转接头 | ### 2 | ### 个 |
| ### 6 | ### 一体化包装 | ### 1 | ### 套 |
| ### 7 | ### 睡眠监测管理平台 | ### 1 | ### 套 |

序号76 无创呼吸机

是否允许采购进口设备：是

一、技术参数要求

- 产品技术参数

- 主机：

- 屏幕尺寸：立式结构≥3.5英寸彩色显示屏幕

- 适用范围：成人/儿童（10公斤以上）。

- 具备无创通气功能。

- 内置原厂原配锂离子电池，容量≥1.5Ah，运行时间≥3h，充电≥300次

- 存储卡和 USB：可使用

- 支持外接直流电源	可连接

- 7）工作噪音：CPAP模式下压力水平为10cmH2O 时≤ 30dB(A)

- 8）▲氧气输入最大压力≥100kPA，氧气输入最大流量≥30L/min

- 控制运行参数：

- 最大流速：	CPAP下最大≥140 l/min

- 流量范围：	0到250 l/min

- 动态压力精度	±（0.5 cmH2O+5%）

- 通气模式：

- PCV+A（辅助呼吸压力控制通气）；PSV（压力支持通气）；S（自主式通气）；S/T（自主式/定时通气）；T（定时模式）；CPAP（持续气道正压通气）；

- HFNT（经鼻高流量湿化氧疗）

- 通气参数设置:

- 吸气压力（IPAP）	4-40cmH2O

- 呼气压力（EPAP）	2-20cmH2O

- 持续正压（CPAP）	4-20 cmH2O

- 目标容量	100mL至1500mL

- 呼吸频率	0-40BPM

- 吸气时间	0.3-3s

- 最大吸气时间和最小吸气时间：具备“关闭，0.3-3s”

- 上升时间、吸气触发、呼气触发：都具备“自动，1-9档”

- 声音报警级别	调节范围：1至5档，报警声压级范围：55-80dB(A)

- ▲延时升压和延时降压：具备关闭和10-60min设置

- 延时压力：	2cmH2O到EPAP或2 cmH2O到CPAP，IPAP将以配置的延时升压压力之上的2cmH2O启动

- 湿化器和加热管路设置：1-5档

- 自动EPAP	开、关

- 最小EPAP	2-20 cmH2O或当前最大EPAP

- 最大EPAP	2或当前最小 EPAP 至 20 cmH2O

- 压力支持（PS）2至（压力限值-最小EPAP）

- EPAP步长	0.5-2 cmH2O

- HFNT流量：	4-60l/min

- 患者回路：	15mm，22mm

- 监测显示数据

- EPAP，峰压Ppeak，漏气量Leakage，分钟通气量（呼气MVe），潮气量，呼气Vte，目标量百分比，总呼吸频率，自主呼吸频率，自主呼吸百分比（%），吸呼比 I:E，吸气时间（秒），上升时间（秒）

- ▲流量，氧饱和度SpO2（%），脉搏率

- 报警参数

- 高压报警：	5到45 cmH2O、关；  低压报警：1至 40 cmH2O

- 高EPAP和低EPAP:	打开/关闭;

- 分钟通气量高报警:	1.0 l/min~40.0 l/min

- 分钟通气量低报警:	关，1.0 l/min~30.0 l/min

- 高呼吸频率报警：关，10到50BPM

- 低呼吸频率报警：关，4到30BPM

- 呼吸暂停：	关、5-60秒

- 连接断开：	开、关；  重复吸入：	开、关

- ▲高SpO2报警：关、80%-100%；  低SpO2报警：关、70%-100%

- ▲脉搏率过高与过低报警：	关、30-230BPM

- 回路堵塞报警：在HFNT激活下，当设备检测到患者回路被堵塞和空气无法输送时

- 技术类报警：具备

- 高压限制报警、断电报警、SpO2传感器信号/故障。环境压力补偿损失报警、电池低电量报警、临界低电量报警、患者通气高温报警、流量传感器故障、内部功能故障。

二、配置清单（1套的数量）

| 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 呼吸机主机 | 1 | 台 |
| 呼吸管路 | 1 | 根 |
| 持续正压呼吸面罩 | 1 | 个 |
| 加湿器 | 1 | 个 |
| 湿化器 | 1 | 个 |
| 手推台车 | 1 | 个 |
| 万能轨夹 | 1 | 个 |
| 输液支架 | 1 | 根 |
| 安装板 | 1 | 块 |

序号77 手术显微镜

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数要求

- 光学系统：采用复消色差光学系统，能有效消除色差和球差，确保图像清晰、色彩还原真实。

- ▲变倍方式与倍率：六档或六档以上变倍系统。总放大倍率范围至少应覆盖 1.4x - 22.8x。

- 物镜：可变焦或可更换式大物镜，工作距离范围至少应覆盖 200mm - 450mm。

- 双目镜筒：可变角度双目镜筒，角度调节范围应不低于 0°-180°。

- 瞳距调节：瞳距调节范围应覆盖 50mm - 75mm。

- 照明系统：采用LED冷光源，使用寿命≥ 60,000小时。物面照度在工作距离200mm时，应不低于 80,000 Lx，且亮度连续可调。

- 自动限位开关：具备自动限位开关功能，抬高显微镜小横臂（或移动至非工作位）时，照明系统自动关闭；下拉至工作位时自动开启。

- 支架系统：落地式移动支架。支臂伸展范围≤1370mm。

- 光斑调节：具备连续（无级）或不少于3档的光斑大小调节功能，以适应不同手术范围和深度的照明需求。

- ▲ 紫光模式：配备紫色LED光源，具备龋齿探测功能，可以清楚的显示龋坏和菌斑位置。

- ▲ 内置影像系统：显微镜主体内置高清摄像系统，支持 4K（3840x2160） 60FPS分辨率视频录制与图像采集，并可通过U盘等介质存储。

- ▲ 钟摆系统：集成90°钟摆结构（非旋转环）可以实现双目镜筒不动的情况下，显微镜身左右摆角±23°

- 多色滤镜：标配至少包含绿色滤镜（用于增强血管、神经对比度）和橙色滤镜（用于树脂充填，防止材料过快固化）。

- 景深增强/调节功能：具备景深增强或调节功能，以增加深部手术时视野的清晰范围。

- 防溅保护罩：物镜、双目镜筒等关键光学部件应配备可更换的防溅保护罩，方便清洁消毒，防止交叉感染。

二、配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | 移动式或悬挂式支架系统包含底座和立柱 | 1 | 套 |
| ### 2 | 180度变角双目镜筒转盘式瞳距调节 | 1 | 套 |
| ### 3 | 12.5X双目镜筒 | 2 | 套 |
| ### 4 | 6档变倍变倍系统 | 1 | 套 |
| ### 5 | 198-455mm变焦物镜 | 1 | 套 |
| ### 6 | 内置4K影像系统 | 1 | 套 |
| ### 7 | 防尘罩 | 1 | 套 |
| ### 8 | 舒适型把手 | 1 | 套 |
| ### 9 | 无线鼠标 | 1 | 套 |
| ### 10 | 消毒罩套装 | 2 | 套 |
| ### 11 | 27寸高清液晶显示器 | 1 | 套 |
| ### 12 | 显示器支架 | 1 | 套 |
| ### 13 | U盘 | 1 | 个 |
| ### 14 | HDMI高清线 | 1 | 根 |
| ### 15 | 紫光模块 | / | 套 |
| ### 16 | 景深增强模块 | / | 套 |

序号79 自动体外除颤器（AED）

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数要求

1	适用范围：产品应适用于紧急场景下，对心脏骤停患者进行体外除颤治疗。

2	除颤技术：采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能，能根据患者胸壁阻抗自动调整放电波形，确保除颤效果。

3	能量输出：成人最大除颤能量应不低于200J，且能量输出精度应在额定值的±15%以内（在50Ω标准负载下）。

4	操作便捷性：主机操作面板上的开关及功能按键数量应≤3个，以减少误操作。

5	▲便携性与重量：设备整机重量（含电池和电极片）应≤2.6kg，且机器自身具备便携把手。

6	▲智能环境适应：应具备智能环境除噪功能，能根据环境噪音自动调整语音提示音量，以适应急救现场嘈杂环境。

7	▲屏幕与指导：应配备不小于7英寸的彩色显示屏，屏幕分辨率不低于780×480。能提供清晰的动画指导，包括电极片贴放位置、CPR操作等。

8	▲自检功能：应具备每日、每周、每月、每季度的设备自检和用户手动自检功能。自检结果应通过指示灯（如红灯/绿灯）直观显示，不开机即可提示设备状态。

9	语音提示：应提供中英文双语语音提示，并可一键快速切换，无需重启设备。

10	成人/儿童模式：应支持成人/小儿模式，且模式可一键切换。切换后，提示信息、除颤能量和CPR按压模式应自动适配。

11	数据存储与导出：设备应能存储不少于900份自检报告，并能存储ECG波形、急救事件等数据。应支持通过USB接口等外部方式导出数据。

12　内置电池≥ 4000mAh

二、配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 序列号小标签 | ### 4 | ### 个 |
| ### 2 | ### 内置电池 | ### 1 | ### 个 |
| ### 3 | ### 多功能除颤电极片 | ### 1 | ### 片 |
| ### 4 | ### 体外除颤器快速指南（中文） | ### 1 | ### 本 |
| ### 5 | ### S系列体外除颤器使用说明书（中文） | ### 1 | ### 本 |
| ### 6 | ### 主机及附件 | ### 1 | ### 套 |
| ### 7 | ### 不锈钢十字槽盘头螺钉GB/T818-2000 M3X10 钝化 | ### 2 | ### 套 |

序号80 根管预备机

是否允许采购进口设备：是

技术参数要求：

1．用途：用于根管治疗预备阶段根管成形和清理，辅助确定工作长度。

2.手机重量≤100g（包含电缆线重量）。

3.具备减速的弯机头。

4.内置程序≥9个。

5.转速调节范围：120 – 800 rpm。

6.扭矩调节范围：0.5-5.2Ncm。

7.马达含有自动反转功能。

8.马达兼容市场上绝大多数镍钛器械。

9.马达机头调节方向≥6个。

序号81 根管测量仪

是否允许采购进口设备：否

1、用途：用于牙科临床根管治疗时辅助确定工作长度及牙髓活力测试。

2、具备数字信号处理自动校准功能。

3、具备彩色液晶多色工作锉针根管轨迹指示

4、电池容量≥2000mAh。

5、具备根尖止点报警设置功能。

6、具有辅助判断的恒流型牙髓电活力测试功能；

序号84 超声骨组织手术设备

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数要求

- 用于口腔手术中的骨切割、骨修整和骨收集。

- 具备尺寸≥7英的寸彩色触控屏，中文显示；

- 手柄具备耐134℃高温和0.22MPa高压消毒；

- 功率控制≥10档，每档功率对应骨密度；水量控制≥10档，直接显示输出流量速度数值；

- 具备一键增强提升功率≥25%；双模式输出选择，自由调整切割效果；

- 具备专门冲水模式，可精准定量输出水量；

- 具备一键控制手柄灯光开关；

- 手柄水路管道分离，可使用一次性输水管道或带水管；

- ▲工作尖尖端主振幅：20-200μm ，工作尖尖端横向振幅＜5μm；

- 工作尖振动频率：24 kHz - 36 kHz；

- ▲蠕动泵流量：30-110mL/min；

- 导出的输出声功率：200-490mW；

- 主声输出面积<10 mm2；次级横振声输出面积<20 mm2；

- 具备多功能脚踏，可灵活控制模式、功率和水量；

- 脚踏防水等级：IPX8；

二、配置要求

- 超声骨组织手术设备 主机1台（含蠕动泵、输液架、工作尖和手柄支架，附件）

- 接插式手柄（带光）3套；

- 多功能脚踏1套；

- 消毒管道1包

- 消毒盒2个

- 小推车1台

- 工作尖：35枚（标配或任选规格）

序号85 骨导耳机

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数要求

- 耦合腔：骨导仿真耳（IEC 711）

- 测试频率范围：250Hz～6000Hz

- 最大输出级（dB HL）

- ◦ 250Hz：70 dB HL

- ◦ 500Hz：80 dB HL

- ◦ 1000Hz：80 dB HL

- ◦ 2000Hz：75 dB HL

- ◦ 4000Hz：70 dB HL

- ◦ 8000Hz：60 dB HL

- 最小输出步进：5 dB

- 非线性失真：≤2.5%（最大输出时）

- 振头压力：标准 5.4N ±0.5N（固定压力头）

- 适用：纯音测听、气骨导阈值测试、传导性/感音神经性耳聋鉴别

- 配套听力计接口参数

- 接口：标准 XLR 3针 / 6.35mm单声道

- 输入阻抗：匹配听力计骨导输出阻抗（常见 600Ω）

序号86 开口器

是否允许采购进口设备：否

一、技术参参数要求

- 产品结构组成： 由主体支架、压舌板、不同尺寸的活动拉钩（至少3种规格）及导光夹组成。

- 材质与耐腐蚀性能： 采用医用不锈钢（如06Cr19Ni10或304H），耐腐蚀性能应符合YY/T 0149-2006标准中“外表面b级，齿形部位及螺钉c级”的规定。

- 开口器承重/强度性能：具有迫使和保持下颌张开的支持结构，有足够的强度。上颚板最大承载压力应≥200N；扩张器最大承载压力应≥200N。

- 开口度与调节范围： 前后开口度范围应覆盖 0 ~ 40mm；压舌板上下调节范围应覆盖 50 ~ 60mm，以适应不同体型患者。

- 附件配置——活动拉钩： 配备至少5种不同尺寸的活动拉钩，气管插槽半径≤7mm ，弧形半径210±10mm。

- 附件配置——导光夹： 配备导光夹，照度应≥3800 Lux，可夹持光纤，角度可调（0~35°）。

- 表面粗糙度： 表面应无光亮（亚光），表面粗糙度Ra数值应≤0.8µm（齿形及螺钉部位除外）。

- 消毒包装： 应配有专用的不锈钢消毒盒/篮，尺寸需能容纳全套器械。

序号87 光子治疗仪（红蓝黄光）

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数要求

1. 光源类型：设备采用高纯度LED冷光源，非激光光源。

2. 光源波长范围：

- 红光：峰值波长应在625nm～645nm范围内。

- 蓝光：峰值波长应在450nm～470nm范围内。

- 黄光：峰值波长应在585nm～595nm范围内。

▲3. 光源灯珠数量：设备总光源灯珠数量应≥1000颗。

▲4. 治疗面积：有效治疗面积≥800 cm²。

▲5. 输出强度（光功率密度） ：

- 红光输出强度范围应至少覆盖4080 mW/cm²。

- 蓝光输出强度范围应至少覆盖5090 mW/cm²。

- 黄光输出强度应≥20 mW/cm²。

6. 能量密度调节档位：能量密度调节档位≥5档。

7. 定时功能：治疗定时范围应包含1～99分钟，可调，步长≤1分钟。

8. 治疗头调节：治疗头应具备多向调节功能，以适应不同治疗部位。

9. 操作界面：配备≥8英寸的彩色触摸液晶显示屏。

10. 安全保护功能：具备超温保护功能，当治疗头表面温度超过安全阈值时，能自动切断光输出并报警。

11. 治疗深度：光疗有效治疗深度应≥2cm。

12. 配件：标配防护眼镜/眼罩至少2副。

二、配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 主机 | ### 1 | ### 台 |
| ### 2 | ### 治疗头 | ### 1 | ### 个 |
| ### 3 | ### 支撑臂 | ### 1 | ### 个 |
| ### 4 | ### 防护镜 | ### 2 | ### 副 |
| ### 5 | ### 开关钥匙 | ### 2 | ### 把 |

序号88 注射器辅助推荐装置

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数要求

1. 推进速度可设置多档，范围应覆盖1.6mm/s ~ 3.5mm/s，速度精度允差≤±15%。

2. 负压强度应可调节，最大负压强度应≤ -75kPa，负压档位≥10档。

3. 应能适配多种规格的注射器，至少应包括1ml、2.25ml、3ml、5ml，并提供不少于8种注射规格（实际装量/注射器规格）选择。

4. 推进速度可设置档位数应≥5档，且最小速度≤1.6mm/s。

▲5. 单次治疗可设置的注射次数应≥150次，且可设置次数范围不少于15种。

▲6. 每次注射的间隔时间可设置范围应覆盖0.5s ~ 3.0s，且设置档位≥6档。

7. 采用触摸屏操作，界面直观，易于清洁消毒。

8. 应提供至少三种注射模式，包含自动感应、自动脚踏、连续脚踏模式。

9. 应具备参数存储功能，可存储不少于4组用户自定义参数。

10. 设备应具备阻塞提示、负压不足提示、掉电提示等安全预警功能。

二、配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 主机 | ### 1 | ### 台 |
| ### 2 | ### 手柄 | ### 1 | ### 个 |
| ### 3 | ### 硅胶管 | ### 2 | ### 条 |
| ### 4 | ### 脚踏开关 | ### 1 | ### 个 |
| ### 5 | ### 带插头电源线 | ### 1 | ### 条 |
| ### 6 | ### 等电位连接线 | ### 1 | ### 条 |
| ### 7 | ### 卡夹 | ### 3 | ### 个 |
| ### 8 | ### 手柄支架 | ### 1 | ### 个 |
| ### 9 | ### 主机支架 | ### 1 | ### 个 |

序号89 强脉冲光

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数要求

- ▲ 采用双灯泵浦强脉冲光源。

- 强脉冲光滤波片种类≥8种，波长范围应覆盖且不限于： 420nm-1200nm，515nm-1200nm，560nm-1200nm，590nm-1200nm，640nm-1200nm，695nm-1200nm，及用于深层加热的ST模式滤波片（如ST590nm-1200nm，ST695nm-1200nm）。

- ▲ 最大脉冲串宽度≥800ms。

- ▲ 最大子脉冲个数≥10个。

- ▲ 最大能量密度≥30J/cm²，范围 30-40J/cm²。

- 最大光斑面积≥6.75cm²。

- 配置≥3个小光斑适配器，包括方形（15mm×15mm）、圆形（Φ11mm）、圆形（Φ7mm）等，用于鼻翼、眼周等精细部位治疗。

- 同步蓝宝石接触持续式冷却系统，冷却温度调节范围 0℃-30℃，调节步进≤5℃。

- 最大出光频率≥3Hz，建议具备更高频率（如20Hz） 以实现滑动式治疗。

- 具备智能脉冲技术，系统可根据预设参数自动分配子脉冲及间隔，简化操作并优化治疗效果。

二、配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主机 | 1 | 台 |
|  | 治疗头 | 1 | 个 |
|  | 滤波片 420nm | 1 | 个 |
|  | 滤波片 515nm | 1 | 个 |
|  | 滤波片 560nm | 1 | 个 |
|  | 滤波片 590nm | 1 | 个 |
|  | 滤波片 640nm | 1 | 个 |
|  | 滤波片 695nm | 1 | 个 |
|  | 滤波片 ST590nm | 1 | 个 |
|  | 光斑适配器7mm圆形 | 1 | 个 |
|  | 光斑适配器11mm圆形 | 1 | 个 |
|  | 光斑适配器15mm正方形 | 1 | 个 |
|  | 脚踏开关 | 1 | 个 |
|  | 遥控连锁插头 | 1 | 个 |
|  | 防护眼镜 | 1 | 副 |
|  | 防护眼罩 | 1 | 副 |
|  | 加/放水装置 | 1 | 套 |
|  | 治疗室警告标牌 | 1 | 张 |

序号90 热风吹干系统

是否允许采购进口设备：否

- 一、技术参数要求

- 主机结构：一体式设计，内置无油压缩机。

- 温度可调范围：常温 ~ 80℃（或常温 ~ 99℃），连续可调。 。

- 压力可调范围：0 ~ 0.8 MPa （或0 ~ 9 kg） 。

- 气体过滤精度：配备高效空气过滤器（HEPA），过滤效率 ≥ 99.97% @ 0.3μm。

- 低压保护功能（防干烧）：当气压低于设定值（如0.1 MPa）时，加热系统自动停止工作。

- 显示方式：数码管或液晶屏显示，实时显示设定温度/压力及当前温度/压力。

- 噪音控制：内置降噪装置，运行噪音 ≤ 70 dB（A）。

- 安全保护装置：具备温度恒定保护系统（超温保护）、漏电保护。

二、配置清单

- 标配气枪（冷热风各一把）及相应挂架，或标配双枪。

序号91 麻醉病人监护仪

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数要求

- ▲模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个。

- ≥12.1英寸彩色电容触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥8通道波形显示，屏幕亮度自动调节。

- ▲采用无风扇设计，配置≥4个USB接口。

- 基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测，支持呼末二氧化碳模块、麻醉气体模块、麻醉深度BIS、肌松NMT模块。

- NIBP 成人病人类型收缩压测量：25~290mmHg，血氧监测适用于成人，小儿和新生儿，提供灌注指数（PI）的监测，IBP有创压测量范围：-50~360mmHg。

- 支持≥4通道心电进行多导心电分析。

- 提供ST段分析功能，适用于成人、小儿和新生儿，支持分组显示心脏不同壁的ST片段。

- 无创血压适用于成人，小儿和新生儿。

- 配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7。

- ▲提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测。

- ▲具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能，支持≥120小时ST波形片段的存储与回顾。

- 患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据。

- 工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式、插管模式、夜间模式、隐私模式、演示模式。

二、配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 主机（带触摸屏） | ### 1 | ### 台 |
| ### 2 | ### 多参数监护模块（带双通道有创血压监测） | ### 1 | ### 个 |
| ### 3 | ### 三芯电源线 | ### 1 | ### 根 |
| ### 4 | ### 心电导联线 | ### 1 | ### 套 |
| ### 5 | ### 心电电极5片装 | ### 1 | ### 套 |
| ### 6 | ### 血氧组件 | ### 1 | ### 套 |
| ### 7 | ### 血压组件 | ### 1 | ### 套 |
| ### 8 | ### 呼末二氧化碳组件 | ### 1 | ### 套 |

序号92 封口机

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数要求

- 基本要求：适用于医院消毒供应中心、手术室等科室，用于医疗器械的纸塑袋、纸塑立体袋和纸纸袋的密封包装。

- 封口速度：≥10 m/min。

- 封纹宽度：≥12 mm。

- 封口留边：0～35 mm可调。

- ▲工作温度：60～220℃可调，控温精度≤±1%。

- 升温与降温设计： 1. 室温至180℃升温时间≤40秒。 2. 具备辅助降温系统，可减少高温封口至低温封口温度调整时的等待时间。

- ▲压合系统：采用浮动式恒定压力压合系统，确保对不同厚度、不同材质的包装袋均能提供均匀稳定的封口压力。

- 智能待机功能：具备自动待机功能，待机时间可调，可短时间恢复工作温度。

- 加热元件：采用平板式陶瓷加热元件。

- 屏幕与操作：采用≥4.3英寸彩色液晶显示屏。

- 外壳材料：采用耐腐蚀、易清洁的材质，如碳钢喷塑或不锈钢。

- 设备功率：≤700W。

- 打印功能：具备中英文、数字及特殊字符打印功能，支持双排打印，打印内容清晰。

序号93 医用升温毯

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数要求

- 采用充气加温（对流）方式。

- 适用于低温患者物理升温以及保持体温的患者。

- ▲采用液晶显示屏（LCD），清晰显示实时温度、设定温度、工作模式、风量等级等信息。

- 温度调节范围≥33℃， ≤43℃，调节步进≤0.5℃。

- 控温精度：±1℃ 以内。

- ▲ 从启动到达到最高设定温度（43℃）的时间 ≤60秒。

- 风量档位 ≥3档，最大风量 ≥60 m³/h。

- 主机重量 ≤7kg。

- 具备高温危险报警、温度失调报警、传感器故障报警、风机/加热器故障报警等多种声、光、图文报警提示。

- ▲ 当输出温度≥48℃时，设备应发出声光报警并自动停止加热。

- 具备温控模式和自然风模式。

- 主机面板具备一键设置常用温度（如38℃、43℃）的快捷键。

- 配套的升温毯/控温毯类型丰富，至少包含半身盖、全身盖、儿童毯等不同规格型号，并提供一次性无菌型和非无菌型可选。

- 配移动小车，便于设备移动。

- 配空气过滤器，能滤过直径≥0.2μm的颗粒。

序号94 四通道冲洗塔（输液架）

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数要求

- 设备用途：用于提升冲洗液袋悬挂高度，利用重力对患者自然腔道进行冲洗，或在不同药物治疗的间隙进行冲洗。

- 主体立柱采用高强度、耐腐蚀的医用级铝合金材料，确保稳定性和耐用性。

- 挂钩装置

  - 挂钩数量：4个，可多钩独立使用。

- 3.2. 挂钩材质：采用医用级316不锈钢材质。

- 升降装置

  - 四个挂钩可独立升降，并可在任意位置锁止。

  - 升降方式：可按压机械助力提升按钮，快速升降，锁止牢固。

- 每个挂钩独立操控高度调节范围：1650mm - 2616mm。

- 配备清晰、直观的标尺刻度，可调节行程≥960mm，误差≤±1%。

- 单挂钩负荷≥10kg，4个挂钩总负荷≥40kg。

- 能够适配500ml、1000ml、2000ml、3000ml等常见规格的冲洗液袋。

- 底座与移动

  - 底座具有防滑平衡设计，防止倾倒。

  - 配有4个万向静音脚轮，至少2个带刹车，可任意锁止。

- 配置清单

- 主体、底座、随机资料（合格证、保修卡、说明书）。

序号95 自动液压止血仪

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数要求

- 压力设定范围：0-100 kPa

- 时间设定范围：0-120 min 步距1分钟

- 压力稳定精度 ±3kPa

- 初始充气时间 （至最高压力）在60秒内

- 断电压力保持： 交流电中断时，设备应能自动切换至内部备用电源或保持气路密闭，维持压力≥8小时。

- 压力自动补偿： 具备漏压自动补偿功能，维持压力稳定。

- 阶梯放气功能： 时间到或放气键按下时，应具备脉动式或阶梯式放气（如每次放气≤3kPa）。

- 工作噪音：≤ 55 dB(A)

- 通道/输出方式： 单通道/双通道可选

- 记忆功能： 自动记忆上次设定参数。

- 超压报警提示： 压力超过设定值或超过80kPa时，有声光报警。

- 手动/快速放气功能： 具备手动瞬间放气功能及紧急放气阀。

序号96 清洗水枪气枪

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数要求

- 用途：用于冲洗或吹干医疗器械表面污渍与残留，辅助器械清洁。

- 枪体材质：采用304不锈钢或更高规格的耐腐蚀、抗冲击材料。

- 工作压力：水源/气源压力范围应覆盖0.1-0.5MPa。

- 枪体控制方式：扳机式控制，实现水/气的开关及压力调节。

- 适用清洗管腔口径	可适配的喷嘴口径范围应覆盖1.5mm至13mm。

- 气枪最大压力≥220 psi (约1.5 MPa)

- 气枪额定压力≤ 0.15 MPa (约21.7 psi)

- 弹簧连接管长度≥6米

- 喷嘴配置数量≥8个，且包含多种常用型号（如：混合型、尖嘴型、深锥型、花洒型等）。

- 星号条款： 枪体材质为304不锈钢或更优；工作压力范围覆盖0.1-0.5MPa；适用清洗管腔口径范围覆盖1.6mm-12mm；喷嘴配置数量≥6个；

二、配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 器械清洗喷枪 | ### 1 | ### 把 |
| ### 2 | ### 清洗喷嘴 | ### 8 | ### 个 |
| ### 3 | ### 合格证 | ### 1 | ### 张 |

序号97 无油空气压缩机

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数要求

- 设备用途	用于为供应室、口腔科、内镜中心等科室的喷枪、清洗设备及气动工具提供洁净、无油、干燥的压缩空气。

- 气源洁净度：排气含油量应为0 PPM（全无油设计），保证输出气体无油污染。储气罐内部应进行防锈/防腐处理，确保输出气体洁净。

- 产气量（排气量）≥ 55 L/min（在额定压力0.4-0.8MPa下）。

- 额定压力/工作压力	≥ 0.7 MPa（最大压力可达0.78-0.8MPa）。设备应具备自动启停功能，压力开关设置范围合理（如0.5MPa启动，0.8MPa停止）。

- 噪音等级	≤ 60 dB(A)。

- 储气罐容积	≥ 25 L。

- 电机功率≥ 500 W。

- 电机及整机保护：具备过载、过压自动保护功能；具备自动排水功能；电机防护等级应满足防静电等基本要求。

序号98 麻醉深度监测仪

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数要求

- 满足不同手术室布局，便于操作。

- 屏幕尺寸与操作：屏幕尺寸≥10英寸，支持触摸操作。

- 监测参数配置：脑电意识/麻醉深度指数（范围0-99）、肌电指数（范围0-100）、爆发抑制比（范围0-99）。

- ▲具有脑电波显示。

- 具有数据存储与导出。

- 仪器具有抗电刀能力，可在有干扰环境下工作。

- 支持医院信息化建设，实现数据无线传输和远程查看。

- 内置电池在满负荷状态下连续工作时间应≥2小时。

- 具备文字、灯光、声音三种报警方式，报警限可调。

- 具备系统自检功能，能提示传感器/电极的接触阻抗信息。

- 采样率≥2000次/秒，以保证脑电信号的真实还原。

- 共模抑制比（CMR）≥80dB。

- 提供不少于1个USB接口和1个标准网络接口（RJ45）。

- 支持终身免费软件版本升级，具有功能拓展能力。

二、配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 主机 | ### 1 | ### 台 |
| ### 2 | ### 三芯电源线 | ### 1 | ### 条 |
| ### 3 | ### 电源适配器 | ### 1 | ### 个 |
| ### 4 | ### 脑电电缆 | ### 1 | ### 根 |
| ### 5 | ### 铝箱 | ### 1 | ### 个 |
| ### 6 | ### 金属支架座 | ### 1 | ### 个 |

序号99 输液泵

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数要求

- 具备≥4种输液模式，应包含但不限于：容积模式、时量模式、滴速模式、体重模式。

- 可适用多种品牌的标准一次性输液器（20滴/ml和60滴/ml），并具有输液器校准功能。

- 流速设定范围应至少覆盖：1.0 ～ 1200.0 mL/h，最小步进增量≤0.1 mL/h。

- 输液流速精度：≤ ±5%（标准输液器经校准后）。

- 快排速度可设置，20滴/ml输液器时≥900 ml/h，60滴/ml输液器时≥150 ml/h。

- KVO（保持静脉畅通）流速可调，范围应覆盖1.0～5.0 mL/h。

- 具备管路阻塞压力检测功能。阻塞压力阈值可调，调节档位≥8档。最大阻塞压力报警值应≤130 KPa。

- 具备气泡检测功能，可检测≥25μl的气泡。

- 具有输液日志查询功能，可记录≥1000条历史输液事件（如输液起/停时间、流速、停止原因等）。

- 内置可充电锂电池，在25 mL/h输注速度下，电池连续工作时间应≥7小时。

- 具备全面的声光报警功能，至少应包括：气泡、开门、管路阻塞、输液完成、电池电量低/耗尽、交流电断开、电机故障报警。报警音量可调。

- 符合最新国家强制性标准要求：GB 9706.1-2020、GB 9706.224-2021。防护等级不低于IP33。

- 可与同品牌注射泵、营养泵进行模块式组合，成为输液工作站，组合模块数量≥4个。

- 设备使用年限≥8年。

- 支持在运行状态下，进入参数修改界面，修改参数时输液泵不停止运行，修改后输液泵以新参数运行。

- 整机重量≤2.0 kg。

二、配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | - 泵 | ### 1 | ### 台 |
| ### 2 | - 电源线 | ### 1 | ### 根 |
| ### 3 | - 泵固定夹 | ### 1 | ### 个 |
| ### 4 | - 产品说明书（中文） | ### 1 | ### 本 |

序号100 双通道输注泵

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数要求

- 设备应提供≥9种输注模式，至少包括：速度模式、时间模式、首剂量模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、点滴模式、间断给药模式。

- 设备应支持输血功能，并提供证明文件。

- 输液/注射精度 ≤ ±5%。

- 流量/速度范围，速率范围：0.1-2000 ml/h。 最小步进：≤0.01 ml/h。

- 可自动统计并显示四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。

- 智能报警与安全

  - 具备单个气泡和累积气泡报警功能，最小单个气泡报警检测体积 ≤ 15 μL。

  - 压力报警阈值至少15档可调。

  - 具备阻塞前预警功能。

- 人机交互与操作便利性

  - 显示屏 ≥ 3.5英寸，彩色电容触摸屏。

  - 支持药物色彩标识，可自动显示≥4种颜色。

- 在25ml/h的输液速度下，内置电池连续工作时间 ≥ 5小时。

- 物理特性与防护

  - 整机重量 ≤ 1.5 kg。

  - 防异物及进液等级 ≥ IP44。

  - 满足EN1789标准（救护车标准），并提供证明。

- 无需额外工具或设备，可直接在设备上添加/校准新的输液器/注射器品牌。

- 设备应具备历史记录功能，可储存≥5000条的历史记录。

- 具备阻塞后自动重启输液功能。

- 支持药物库功能，可储存≥5000种药物信息。

- 可升级肠内营养液输液功能。

- 产品使用年限 ≥ 8年。

- ▲ 当前运行模式中可以调整参数，至少包含速度。

- 内置有常用麻醉药使用模板

二、配置清单（1套的数量）

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 注射泵 | ### 1 | ### 套 |
| ### 2 | ### 电源线 | ### 1 | ### 根 |
| ### 3 | ### 紧固夹 | ### 1 | ### 个 |
| ### 4 | ### 合格证 | ### 1 | ### 份 |
| ### 5 | ### 保修卡 | ### 1 | ### 个 |
| ### 6 | ### 说明书 | ### 1 | ### 份 |
| ### 7 | ### 快速操作卡 | ### 1 | ### 份 |

序号101 麻醉视频喉镜

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数要求

- 设备采用分体式结构，显示器与手柄（及管芯）可自由拆分，同时手柄（窥视插管部）应符合人体喉腔的弧形设计。

- 可体外操控插管管芯，实时调整其头部弯曲角度，以应对困难气道。

- ▲ 管芯头部向上弯曲角度应≥135°，向下弯曲角度应≥90°。

- 管芯插入部的有效长度应≥340mm。

- 显示器应具备多角度旋转功能，前后（上下）旋转角度应≥100°，左右旋转角度应≥250°。

- 显示屏尺寸应≥3.0英寸。

- ▲ 摄像头分辨率应满足：在距离25mm处，空间分辨率≥4 lp/mm。

- 摄像观察视角（视场角）应≥60°。

- 景深范围应覆盖20mm～60mm。

- ▲ LED光源照度应≥1500 lx。

- 光源色温应≥5000K（冷白光）。

- 光源显色指数（Ra）应≥80%。

- 设备应配备可充电锂电池，单次充满电后，在正常工作模式下，持续使用时间应≥4小时。

- 设备应具备拍照、录像及通过外部存储介质（如SD卡）存储和传输数据的功能。

二、配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 显示屏+喉镜手柄 | ### 1 | ### 套 |
| ### 2 | ### 管芯手柄 | ### 1 | ### 套 |
| ### 3 | ### 一次性使用可视喉镜片 | ### 10 | ### 个 |
| ### 4 | ### 充电器 | ### 1 | ### 个 |
| ### 5 | ### 数据线 | ### 1 | ### 条 |
| ### 6 | ### 手提箱 | ### 1 | ### 个 |

序号102 心肺复苏仪

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数要求

- 采用加速度传感技术或压力传感技术，实时监测胸外按压参数，不含按压活塞或机械臂。

- 范围：3.0 cm ～ 8.0 cm。 误差：≤ ±2mm。

- 范围：80 ～ 160 次/分钟。 误差：≤ ±2 次/分钟。

- 可监测并提示胸廓是否完全释放（即残余压力检测）。

- 可存储≥60分钟的按压历史数据。

- 具备节拍器功能，提供100-120次/分钟的引导音。

- 具备实时深度/频率数值显示及语音提示功能。

- 支持蓝牙或WIFI传输，可连接PC端/平板端培训软件。

- 内置锂电池，连续工作时间≥4小时。

- 主机重量≤200g，小巧便携，不干扰人工按压。

序号103 心肺复苏模拟人

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数要求

- 整体结构：产品应为集教学、培训、考核于一体的全身心肺复苏模拟人系统，用于培训心肺复苏技能、急救固定包扎、病人过床转运等团队急救技能。

- 人体仿真材料：模拟人主体应由生物惰性高分子仿生材料或环保高分子材质制成，肤质仿真度高，解剖标志明显（如可触及两乳头、肋骨、胸骨及剑突），便于操作定位。头部可左右摆动，水平转动角度≥180度，便于清除口腔异物。

- 面部与五官解剖：头部具有逼真的解剖标志，包括可视的发迹线、眼睛、瞳孔；可触摸的鼻骨、人中、上下唇；可翻动的双耳及可触摸的乳突。模拟眼部应具有可活动的眼睑，可用医学手法翻动。

- ▲可活动下颌：模拟人应具备可活动的下颌关节，可模拟张嘴动作，用于培训开放气道和清除异物。脸皮材质应易于清洁消毒，如可高温高压消毒，防止交叉感染。

- 通气反馈机制：口鼻呼吸道应连通，正确捏住鼻翼是有效吹气的必要条件。吹气时胸廓应有明显的起伏。未正确开放气道时，应感到通气困难。

- 按压反馈机制与耐用性：模拟人应支持胸外按压训练。胸廓按压硬度应具备多档位可调或具有高耐用性，确保在大量重复训练后，机械结构不变形，皮肤不破损。

- 生理反馈细节：模拟人应具备可触及的颈动脉搏动。在心脏骤停状态下，颈动脉搏动应消失，按压时可产生与按压频率一致的被动搏动。瞳孔应对光反射存在，并能随病情变化（如心脏骤停、复苏成功）自动改变状态（如散大、缩小）

- 操作模式：系统应至少具备教学、训练、考核三种模式，模式可设置。考核模式应能全面评估操作流程的各个环节（如意识判断、呼叫、脉搏检查、气道开放、按压和吹气质量）。

- 反馈与评估精度：系统应能实时、精确地监测并反馈多项CPR操作指标，包括但不限于：按压深度、按压频率、按压位置、按压回弹、按压中断时间；吹气量、吹气时间、气体进胃。评估结果应能生成并打印详细报告。

- 连接方式：模拟人与反馈终端应同时支持有线和无线两种连接模式，并能自动检测和切换，以适应不同的教学环境（如室内固定使用或室外移动使用）。

- 反馈终端：系统配备的反馈终端应直观易用。如配备触控屏，屏幕尺寸不宜过小（如≥8英寸），能清晰显示操作波形、统计数据等信息。终端应具备数据存储与回放功能，便于回顾分析。

- 二、配置清单（1套的数量）

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | 1、复苏安迪模拟人1具 | ### 1 | ### 台 |
| ### 2 | 2、 复苏报告仪1台 | ### 1 | ### 个 |
| ### 3 | 3、高级移动手提航空箱1只 | ### 1 | ### 个 |
| ### 4 | 4、CPR消毒面膜1包 | ### 1 | ### 个 |
| ### 5 | 5、复苏按压培训垫1条 | ### 1 | ### 份 |
| ### 6 | 6、可换人工模拟肺2只 | ### 1 | ### 份 |
| ### 7 | 7、可可水煮消毒脸皮1只 | ### 1 | ### 份 |
| ### 8 | 8、外套1件 | ### 1 | ### 张 |
| ### 9 | 9、合格证、保修卡、说明书1套 | ### 1 | ### 张 |

序号104 儿童心肺复苏模型

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数要求

- 全身模拟儿童模型：模拟5-6岁儿童，身高范围 100-110cm，体重范围 10-15kg。模型具有准确的解剖标志，可触及乳头、胸骨、肋骨及剑突，便于操作定位。

- 气道管理功能：模型头部可水平转动（不小于90度），具备自然关闭的气道，仅通过正确的压额提颏法或推下颌法方可打开气道。下巴可活动，支持推下颌手法训练。

- 通气功能：可进行口对口、口对鼻、面罩通气（包括便携面罩、球囊面罩BVM）等多种通气方式。正确通气时，胸部可见起伏。

- 心肺复苏（CPR）执行标准：模型设计符合《2020美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》及欧洲复苏理事会（ERC）标准。

- CPR质量反馈与报告系统：模型内置QCPR感应器，能够实时测量并反馈以下参数：按压深度（范围：4-6cm）、按压频率（范围：100-120次/分钟）、按压回弹是否充分、手部位置是否正确、通气量（范围：300-600ml）及通气频率。

- 高级反馈功能：具备通气声音反馈（包括通气适量、过量等不同提示，音量可调），按压启动方式（可通过按压胸部或开关按钮启动），可显示按压总次数和通气总次数，方便维护保养。

- 无线连接与APP功能：支持蓝牙（或同等无线技术）与手机/平板APP连接，APP可免费下载。最多可同时连接不少于6台模型。APP内应包含导师和学员两种角色模式。导师模式可保存、查看、删除培训数据，可为学员分配模型并以学员名字保存结果。

- APP高级设置功能：导师模式下，可设置以下参数： 1. 心肺复苏算法（单人/双人施救者）。 2. 是否要求预通气操作。 3. 手部位置正确与否是否影响评分。 4. 可选择培训用指南（如AHA、ERC等）。

- 多模式培训功能：支持教学、训练、考核、实战等多种模式。教学模式应有语音提示，引导操作流程。考核模式应能自动记录并反馈气道开放、仰头角度、按压位置、按压中断、吹气时间、气体进胃等多项指标，并出具总结性报告。实战模式可模拟完整的急救链（如判断环境安全、拍打呼叫、呼救等）。

- 总结性反馈报告：培训结束后，系统应能生成详细的总结报告。报告内容至少应包括： 1. 总成绩和环节时间。 2. 按压数据：总按压次数、平均深度、正确按压百分比、正确回弹百分比、正确手部位置百分比、平均频率。 3. 通气数据：总通气次数、通气不足/良好/过量次数、平均通气量。 4. 按压通气循环数及CCF值（胸外按压比例）。

- 供电与续航：支持USB-C接口外接电源供电。同时支持电池供电，电池续航时间应不低于 30小时，并具备低电量提示功能。

- 易维护性：气道和面皮（面皮）应可快速、方便地更换和清洁。所用材料应安全环保，不故意添加乳胶成分，以减少过敏风险。

二、配置清单（1套的数量）

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | 儿童心肺复苏模拟人1具 | ### 1 | ### 台 |
| ### 2 | 2、复苏报告仪1台 | ### 1 | ### 台 |
| ### 3 | 3、CPR消毒面膜1包 | ### 1 | ### 个 |
| ### 4 | 4、复苏按压培训垫1条 | ### 1 | ### 个 |
| ### 5 | 5、可换人工模拟肺2只 | ### 1 | ### 个 |
| ### 6 | 6、外套1件 | ### 1 | ### 个 |
| ### 7 | 7、合格证、保修卡、说明书1套 | ### 1 | ### 个 |

序号105 高级分娩模型

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数要求

1	分娩机制：具备自动分娩系统，可模拟完整的分娩过程，支持枕前位、臀位分娩模式；分娩速度需具备至少 3 档（或范围）调节功能（如：慢速 ≥ 5 分钟/产程，快速 ≤ 2 分钟/产程）。

2	宫颈评估：配备可更换的宫颈检查模块，用于模拟宫口扩张及宫颈管消退。扩张直径范围应覆盖 0 cm 至 10 cm，且至少提供 5 个不同扩张阶段（如 0cm、2cm、4cm、7cm、10cm）。

3	会阴缝合：模型需具备标准的会阴切开缝合模块，至少包含正中、左侧切、右侧切三种切口类型，且切口材质允许反复缝合练习。

4	胎儿模型：胎儿模型需具有柔韧皮肤，囟门及颅缝解剖标志清晰；具备模拟胎头吸引术的头皮水肿效果；新生儿模型关节灵活，可模拟多种体位。

5	胎盘与脐带：可模拟真实胎盘娩出及胎盘检查，胎盘模型需具备清晰的动脉、静脉及粘膜结构；配备至少 2 根可更换的脐带，以进行断脐与护理练习。

6	综合急救功能：模型需支持孕妇心肺复苏（CPR）训练，具备胸外按压深度监测功能（可监测范围 5-6 cm），按压时模拟人可产生颈动脉搏动及胸廓起伏，并支持气管插管操作。

7	模拟产程：可模拟正常分娩、肩难产、胎盘滞留、臀位分娩和器械助产（胎吸/产钳）。

8	导尿操作：模型解剖结构准确，可实施女性导尿术。

9	喂养模拟：新生儿模型嘴部可张开，用于模拟喂养姿势及口鼻护理。

10	培训资源：需随货物提供配套的操作培训视频或电子版教程，用于产品使用培训。

二、配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | 1、分娩与成人急救用母体1个 | ### 1 | ### 台 |
| ### 2 | 2、急救与护理用新生儿1个 | ### 1 | ### 台 |
| ### 3 | 3、分娩用胎儿1个 | ### 1 | ### 个 |
| ### 4 | 4、分娩过程及胎儿心音控制器1个 | ### 1 | ### 个 |
| ### 5 | 5、成人CPR电子显示器；1个 | ### 1 | ### 个 |
| ### 6 | 6、模拟宫颈口1个 | ### 1 | ### 个 |
| ### 7 | 7、产前宫颈变化与产道关系模块1套 | ### 1 | ### 个 |
| ### 8 | 8、产后48小时子宫1个 | ### 1 | ### 个 |
| ### 9 | 9、用于产后会阴切开缝合模块1套 | ### 1 | ### 个 |
| ### 10 | 10、模拟胎盘1个 | ### 1 | ### 个 |
| ### 11 | 11、练习提升“软垫”1个 | ### 1 | ### 个 |
| ### 12 | 12、合格证、保修卡、说明书1套 | ### 1 | ### 个 |

序号106 婴幼儿心肺复苏模拟人

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数要求

- 模拟人基本要求：模拟人为全身婴儿模型，身高范围 60-70cm，体重范围 1.5-5.0kg，具备准确的解剖标志（如乳头、肋骨、胸骨、剑突），用于心肺复苏及急救技能训练。

- 气道管理功能：模型需支持仰头提颏法、推举下颌法等手法打开气道，正确操作后方可进行有效通气。气道可进行经口气管插管训练，具备逼真的口腔、咽、喉、会厌、声门、气管及食道等解剖结构。

- 心肺复苏（CPR）训练功能：设备应支持心肺复苏术训练，按压深度范围 4-6cm，按压频率范围 100-120次/分钟。可监测并反馈按压深度、按压频率、胸廓回弹、按压中断时间等关键指标。

- 通气功能：可进行口对口、口对鼻及使用简易呼吸器进行人工呼吸，通气时可见胸廓起伏。可监测并反馈通气量（范围 30-50ml）或通气时间。

- 培训模式：设备应至少具备训练模式和考核模式。训练模式下，操作错误应有实时提示；考核模式下，应无提示，并可记录操作过程及结果，用于评估。

- 智能互联与数据管理：设备应支持与移动端应用程序（App）连接，App可免费下载。App应能记录并保存学员的训练数据，并可生成报告，便于教学评估和数据追溯。

- 模拟情景功能：设备应能模拟至少一种紧急情景，如婴儿窒息、心脏骤停等，以进行情景化教学。

- 高级技能扩展功能：模型应具备至少一项除CPR外的急救或临床技能训练功能，如静脉注射/输液、骨髓穿刺等。

- 材料与维护：模型皮肤应采用环保、耐用的高分子材料，模拟真实触感。关键部位（如脸皮、静脉血管、穿刺模块）应可更换，以延长模型使用寿命，降低维护成本。

- 二、配置清单（1套的数量）

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | 1.婴儿心肺复苏模拟人1具 | ### 1 | ### 台 |
| ### 2 | 2.触摸复苏报告仪1台 | ### 1 | ### 台 |
| ### 3 | 3.除颤电极片1套 | ### 1 | ### 个 |
| ### 4 | 4.CPR消毒面膜1包 | ### 1 | ### 个 |
| ### 5 | 5.可换人工模拟肺1只 | ### 1 | ### 个 |
| ### 6 | 6.可水煮消毒脸皮1只 | ### 1 | ### 个 |
| ### 7 | 7.婴儿外套1件 | ### 1 | ### 个 |
| ### 8 | 8.使用维护操作手册1本 | ### 1 | ### 个 |
| ### 9 | 9.保修卡，合格证，装修单1份 | ### 1 | ### 个 |

序号108 新生儿T组合复苏器

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数要求

- 适用范围：适用于体重≤10kg的婴儿（早产儿、足月儿）的窒息复苏抢救。

- 气源供应：设备应能连接医院中心供气系统或气瓶，氧气和空气输入压力范围：280kPa - 600kPa。

- 具备内置空氧混合功能，氧浓度调节范围：21% - 100%，精度：≤±3%。

- 吸气峰压（PIP）：吸气峰压设置范围应包含 5 - 60 cmH₂O，且具备压力限制或防误操作功能，避免产生过高气压伤。

- 呼气末正压（PEEP）：呼气末正压设置范围应包含 0 - 25 cmH₂O，以确保功能残气量（FRC）。

- 气道压力计：应配备压力计，用于实时监测气道压力，测量范围至少为 -10 cmH₂O 至 80 cmH₂O。

- 设备重量：整机质量（含必要附件）应轻便，便于在产房、手术室、NICU等不同区域转运，重量应 ≤5kg。

- 气体流量范围：设备应能接受的外部气源流量范围为 5 L/min - 15 L/min。

- 主要配置：设备应至少包括主机、模拟肺、病人呼吸管路、面罩（至少包含早产儿和新生儿两个型号）、使用说明书。

二、配置清单（1套的数量）

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 主机及附件 | ### 1 | ### 台 |
| ### 2 | ### 波纹管（蛇型管） | ### 1 | ### 个 |
| ### 3 | ### 充气面罩#1 | ### 1 | ### 个 |
| ### 4 | ### 充气面罩#0 | ### 1 | ### 个 |
| ### 5 | ### 接头 | ### 1 | ### 个 |
| ### 6 | ### 控制阀 | ### 1 | ### 个 |

序号109-1 早产儿培养箱

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数要求

- 具有箱温控制和肤温（伺服）控制两种模式。

- 箱温控制范围应包含 20.0℃ ～ 39.0℃。

- 肤温控制范围应包含 34.0℃ ～ 38.0℃。

- ▲平均培养箱温度与控制温度之差（稳态误差）应 ≤ ±0.5℃。

- 床垫处于水平位置时，温度均匀性（箱内两点温差）应 ≤ 1.0℃。

- 应具备湿度控制功能，可实现伺服控制或手动设定。

- 湿度控制范围应包含 30% ～ 90%。

- ▲升温时间（从23℃升至34℃）应 ≤ 30分钟。

- ▲报警功能：具备断电、传感器故障、超温、偏差、风机故障等声光报警。

- 稳定运行状态下，婴儿舱内噪声应 ≤ 45 dB(A)。

- 应标配或可配置黄疸治疗装置（蓝光灯）。

- 配备≥7英寸彩色液晶触摸显示屏，可清晰显示温度、湿度等参数趋势。

- 具有≥72小时的数据记录和回顾功能，可记录温度、湿度等参数趋势。

- 床垫倾斜功能：婴儿床倾斜角度应无级可调或具有≥0-12°的多级调节，且无需打开箱门即可操作。

- 应具备风帘或隔热系统，以减缓打开操作窗时箱内温度下降。

- 应设计有X光暗盒托盘或类似接口，无需打开箱门即可进行床旁X光摄片。

- ▲加湿水槽、空气过滤网等应便于拆卸和清洁/更换，以利于感控管理。

- 应具备标准氧气输入接口，并可选配氧浓度监测和调节功能。

- 配置或内置电子体重秤，用于监测患儿体重趋势。

- 配置新生儿呼吸暂停监测与唤醒功能。

序号109-2 早产儿培养箱

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数要求

- 具有箱温控制和肤温（伺服）控制两种模式。

- 箱温控制范围应包含 20.0℃ ～ 39.0℃。

- 肤温控制范围应包含 32.0℃ ～ 38.0℃。

- ▲平均培养箱温度与控制温度之差（稳态误差）应 ≤ ±0.5℃。

- 床垫处于水平位置时，温度均匀性（箱内两点温差）应 ≤ 0.8℃。

- ▲升温时间（从23℃升至34℃）应 ≤ 30分钟。

- 黄疸治疗装置：应标配或可配置黄疸治疗装置，且至少具备上置式蓝光治疗单元。

- 配置蓝光治疗，光源应优先采用LED，使用寿命应 ≥ 30000小时。

- ▲ 蓝光辐照强度：上黄疸治疗装置胆红素总辐照度平均值应 ≥ 2.0 mW/cm²；下黄疸治疗装置应 ≥ 0.8 mW/cm²（如有）。

- 应具备湿度控制功能，可实现伺服控制或手动设定。

- 湿度控制范围应包含 30% ～ 90%。

- ▲湿度控制精度应 ≤ ±5%RH（当设定值≤90%RH时）。

- ▲报警功能：具备断电、传感器故障、超温、偏差、风机故障、缺水等声光报警。

- ▲ 噪声水平：稳定运行状态下，婴儿舱内噪声应 ≤ 45 dB(A)。

- 显示屏：应配备彩色液晶触摸显示屏，屏幕尺寸≥ 7英寸，可清晰显示温度、湿度等参数趋势。

- 数据记录功能：具有≥72小时的数据记录和回顾功能，可记录温度、湿度等参数趋势。

- 床垫倾斜功能：婴儿床倾斜角度应无级可调或具有≥0-12°的多级调节，且无需打开箱门即可操作。

- 应具备标准氧气输入接口。

- ▲ 血氧监测功能：应标配或可选配脉搏血氧监测模块，能够测量血氧饱和度(SpO₂)、脉率(PR)和灌注指数(PI)，且具备低灌注和体动下的准确测量能力。

- 应采用直流无刷电机或变频直流电机，以降低运行噪音和能耗。

- ▲加湿水槽、空气过滤网等应便于拆卸和清洁/更换，且加湿水槽应支持高温高压消毒。

- 应配置输液架、托盘，且具备可承载≥8kg的监护托盘或设备立柱，便于安装监护仪等附件。

序号110 新生儿转运呼吸机

是否允许采购进口设备：是

一、技术参数要求

- 适用范围：适用于新生儿、儿童，提供有创和无创通气支持。

- 驱动方式：整机为电动电控设计，内置涡轮驱动，无需外接压缩空气源，可在转运途中独立工作。

- ▲潮气量设置范围：适用于新生儿，潮气量设置范围应包含 2mL - 2500mL。

- 压力支持范围：1~60cmH2O。

- 呼吸频率范围：5~150bpm。

- 内置电池：配备内置或支持热插拔电池，在充满电状态下，整机持续运行时间≥10小时。

- 通气模式：应具备A/C， SIMV， CPAP/PSV， 窒息后备通气等基础模式。标配NCPAP模式。

- 重量：主机重量（不含台车、湿化器等附件）≤ 8kg。

- 监测参数：必须能实时监测并显示气道压力（峰压、平均压、PEEP）、潮气量（吸入/呼出）、分钟通气量、呼吸频率、氧浓度。

- 波形显示：必须能实时显示压力-时间、流速-时间、容量-时间波形。

- ▲高级监测/功能：应具备肺功能参数监测（如静态顺应性、气道阻力、内源性PEEP），或具备肺复张工具/肺动态监测功能，以指导肺保护性通气策略。

- 屏幕：采用触摸屏，尺寸≥8英寸。

- 耗材通用性：呼吸管路、流量传感器等耗材应能通用市面上常见的一次性或重复性产品，且流量传感器非耗材或成本较低。

- 特殊功能：具备智能吸痰辅助功能或待机/屏保功能，保障患者安全。

二、配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1 | ### 主机及附件 | ### 1 | ### 套 |
| ### 2 | ### 反复使用新生儿呼吸管路 | ### 2 | ### 个 |
| ### 3 | ### 新生儿模拟肺 | ### 2 | ### 个 |
| ### 4 | ### 新生儿流量传感器 | ### 1 | ### 个 |
| ### 5 | ### 儿童流量传感器 | ### 1 | ### 个 |
| ### 6 | ### 2.5米供氧管 | ### 1 | ### 根 |

序号111新生儿脑干诱发电位（AABR)听力筛查仪

是否允许采购进口设备：是

一、技术参数要求

- 筛查技术：采用自动听性脑干反应（AABR）技术，用于新生儿听力筛查。

- 检测模式：具备双耳即时检测功能，筛查模式应为自动化。

- 操作方式：设备为一体化设计，主机自带操作界面和显示屏，无需另配电脑即可独立完成测试。

- 检测环境要求：具备双抗干扰系统（抗内源肌电干扰和抗环境噪声干扰），可在非隔音室环境下进行检测。

- 电极类型：采用不锈钢或贝尔风电极，无需使用一次性粘贴电极片，电极可重复消毒使用。

- 刺激声技术：采用CE-Chirp或类似快速稳态刺激声技术。

- 刺激强度：筛查刺激强度应达到35 dB nHL。

- 平均测试时间：单耳平均测试时间应≤60秒。

- 结果判读：测试结果自动判读，以“通过/转诊”等直观方式显示。

- 刺激速率：测试时的刺激声速率应≥90次/秒。

- 信号采集：具备在线显示脑电波、阻抗、伪迹水平等质量控制指标的功能。

- 扩展性：主机（或系统）具备升级为标准诊断型ABR模块的潜力。

二、配置清单

|  | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查仪主机及附件 | 套 | 1 |
| 2 | 便携背包 | 个 | 1 |
| 3 | 传感器线 | 条 | 1 |
| 4 | 耳机线（ATA线） | 条 | 1 |
| 5 | 打印机 | 台 | 1 |
| 6 | 仪器支架 | 套 | 1 |
| 7 | 电池及充电器 | 套 | 1 |
| 8 | 使用说明光盘/计算机软件 | 张 | 1 |
| 9 | 耳罩+传感器 | 套 | 4 |
| 10 | 红外解码器 | 个 | 1 |
| 11 | USB转串口转换器 | 个 | 1 |
| 12 | 自检工具盒 | 个 | 1 |

序号125 婴幼儿卧式身高体重秤

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数：

- 采用彩色背光高亮液晶数码屏，彩色图形评价结果，对所测参数按 WHO 或中国标准等级评价，全屏清晰显示；

- 电子秤称量范围为：0－60kg，称重精度为：±0.05kg；

- 两侧护边滑轨上镶嵌高精度 1mm 刻度尺子，移动挡板通过超声波测量身长，实时自采集身长数值并显示，身高测量范围为：30-115cm，读数精度为：±1mm；

- 配备有婴幼儿头围采集尺，测量数据无线自动传输到显控仪表中，测量范围：15-58cm，精度：±5mm；

- 需可打印测量的结果；

二、产品配置清单：

1.体检仪： 一台；2.数字仪表：1个 ；3.电源适配器；1个；4.固定螺杆 ；4个；5.微型打印机；1台；6.脚踏开关：1个

序号116 动态血压检测仪

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数要求

- 动态血压检测仪需有灵活的数据传输方式，支持type C或无线蓝牙的方式进行数据传输、读取；支持事件记录功能，结合事件记录对血压数据进行分析。

- 数据存储器：闪存储存，至少可存储450组数据；

- 测量方法：示波法，量程：0 mmHg~300 mmHg，精度：±3 mmHg (±0.4kPa)；

- 压力测量范围：10 mmHg~290 mmHg，最大平均误差：±5 mmHg（0.67kPa），最大标准偏差：8 mmHg（1.07kPa）；

- 脉率测量范围：40 bpm~240 bpm；

- 过压保护：当血压测量压力值≥295mmHg时，开启过压保护；

- 安全系统：最大充气气压为300 mmHg，最大测量时常为120 s。

二、产品配置清单

1. 主机（含工作站） 1套

- 动态血压监测仪分析软件.1套

- 成人型可重复用血压袖套.1个

- 动态血压延长管1条

- .USB数据通讯线 1条

序号118  动态心电图监测仪

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数要求

- 动态心电图工作站采集盒为彩色屏幕显示波形，可以查看电极连接情况及病人信息，具有事件按钮，可以准确记录事件发生的时间，

- 频率响应：0.05～60Hz ，输入阻抗：≥20MΩ，共模抑制比（CMRR）：≥100dB，

- 记录通道：12通道 /3通道 ，

- 根据导联线自适应，不需要手工调节，采样率：25600 Hz，A/D转换精度：24位；

- 具有Lorenz散点图逆向编辑条图功能，可以单独显示每个小时的Lorenz散点图。

- 支持散点图和叠加图联合分析

二、产品配置清单

1.主机（含工作站） 1套；

2.10电极导联线1条；

3.USB数据传输线1条；

4.软件安装盘1个

序号119数字式十二道心电图机

是否允许采购进口设备：否

一、技术参数要求

- 数字式十二道心电图机采用ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集；

- 导联选择：手动/自动可选,（支持Nehb、Cabrera导联体系）；

- 输入阻抗：≥100MΩ（10Hz）；

- 频率响应：0.01Hz ~ 450Hz；

- 定标电压：1mV±1%；

- 耐极化电压：≥±880mV；

- 内部噪声：≤12.5µVp-p；

- 时间常数：≥5 s；

- 模抑制比：≥140dB（AC滤波开启）；≥123dB（AC滤波关闭）；

- 输入电流：≤0.01μA；

- A/D转换：24bit；

- 采样率：64kHz；

- 支持DAT、PDF、SCP满足医院信息化需求。

二、产品配置清单

1.主机1台 ；2. 12导心电导联线1条；3.胸电极吸球 6只；4.四肢电极夹 4只；