初步参数及预算

一、低速大容量离心机 预算4万元/台

1.最大装载 1000ml×4支水平转子、150 支采血管自动脱帽转子及 500ml×6 支生物安全转子及配置。

2.具有超速、不平衡、开盖自动停机等多项保护功能。

3.9 档升速曲线，10 种减速曲线选择。

4.运行中可随时更改转速、离心力、时间参数，无需停机。

5.最高转速：水平转子 4000r/min。

6.整机噪音： ≤65dB（A）

二、充气升温装置  预算3.2万元/台

1.四个温度档位，满足 YY0834-2011 标准。

2.温度显示精准度 0.1℃。

3.有3个温度传感器，确保设备连续运行。

4.有高温报警功能、低温报警功能。

5.风速档3个;并且设置风速显示于显示屏，最高风速>40CFM。

三、医用输血输液加温器  预算2.2万元/台

1.温度可调范围:33℃-41℃，连续可调，增率0.1℃，控温精度为0.1℃。

2.无需特殊耗材，节约使用成本。

3.低温报警:低于32℃系统声光报警提示低温。

4.两条加热管串联使用可满足大流量加温需要。

5.有一体化支架提手。

6.全程包裹式加温，适合寒冷环境使用。

7.系统内置报警测试功能。

四、高频电刀（LEEP手术吸烟净化系统）预算15万元/台

1.吸烟启动方式：手控、脚动、自控。

2.吸力可调节。

3.最大流量：120L/min。

4.过滤0.2微米以上的微尘及细菌和病毒。

5.高频电刀有多种工作模式，单极纯切、混切、柔和模式、单极电凝、双极电凝、宏模式等。

6.多种LEEP电极可选择使用。

五、便携式生物刺激反馈仪 预算7.5万元/台

1.4个物理通道，各通道相互独立。各通道独立控制，可任意选择开启的通道。

2.刺激电流强度：0-100mA范围内可调，步进0.5mA可调节，

3.电刺激脉冲宽度：10μs-1000μs范围内可调，步进10us可调节。

4.电刺激脉冲频率0.5Hz-1000Hz 范围内可调步进1Hz 可调节(除0.5Hz)。

5.内置电池+外接电源，双供电模式。

6.具有生物反馈治疗功能，有多种针对腰背部肌肉进行的生物反馈治疗方案。

7.具有腹直肌的触发电刺激训练功能，可针对腹肌力量薄弱的患者进行辅助训练。

注：所投产品均需具有中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证。

台山市妇幼保健院

2024年05月08日